УДК 681.7

ББК 22.34

Рецензенти: М.І. Овчар (КП СПБ «Арсенал»)

І.М. Русняк ( НВО «Квант»)

Редактор    В.Г. Колобродов, завідувач кафедри ООЕП НТУУ «КПІ»

Кучеренко О.К.

К50    Розрахунок і конструювання оптичних приладів: Навч.        посіб.- К.: ІВЦ «Політехніка», 2011. 307 с.:іл.

ISBN 5-7325-0563-6

Розглянуто основи конструювання деталей та з’єднань,  принципи розрахунку і конструювання оптичних приладів (ОП) виходячи з умов точності і надійності, особливості конструювання основних функціональних вузлів ОП, захист ОП від дії зовнішних факторів, вимоги до оформлення креслень, а також принципи розрахунку і компонування приладів на базі основних оптичних схем.

Для студентів, магістрів, аспірантів, викладачів приладобудівного профіля вищих закладів освіти, а також інженерно- технічних працівників промисловості.

УДК 681.7

ББК 22.34

ISBN5-7325-0563-6						О.К.Кучеренко,2011

Навчальне видання

КучеренкоОлег Костянтинович

РОЗРАХУНОК І КОНСТРУЮВАННЯ ОПТИЧНИХ ПРИЛАДІВ

Навчальний посібник

Редактор

Коректор

Темплан 2011р.,поз

Тема 1.  Конструкторська підготовка при виробництві оптичних приладів

Лекція №1. Зміст і задачі дисципліни. Основні поняття. Елементарні логічні методи конструювання

1.1 Зміст і задачі дисципліни

Даний учбовий  посібник присвячений основам конструювання точних оптичних приладів, що містять механічні, оптичні і електронні функціональні пристрої і елементи. Особливості конструювання таких приладів полягають в тому, що їх показники якості і в першу чергу точність, надійність і технологічність залежать від дотримання певних правил та принципів конструювання, способів функціонального і точносного синтеза конструкцій, знання шляхів підвищення якості приладів при проектуванні.

В теперешній час технічної літератури по питанням прикладного конструювання оптичних приладів бракує. Найбільш відомі: довідник конструктора оптико-механічних приладів[1], довідник оптика - технолога[10], підручники і учбові посібники по конструюванню оптичних приладів[2,3,5,6,8].  Ці видання в більшості найменувань носять рецептурний характер і не є узагальнюючими, у звязку з роками видання застарілі, і не завжди в повному обсязі містять  питання пов’язані з конструюванням точних оптичних приладів.

Слід зазначити, що розглянути всі теоретичні і практичні питання конструювання оптичних приладів в одному учбовому посібнику неможливо. Автор вважає, що студенти і інші читачі знайомі з такими необхідними основами і розділами конструювання, як «Допуски і посадки», « Опір матеріалів»,« Деталі приладів»,« Технічна механіка», « Матеріалознавство», « Теоретична механіка»,«Технологія приладобудування і оптичного приладобудування», « Теорія оптичних систем». Тому основний акцент в даному учбовому посібнику поставлений на питаннях конструювання пов’язаних з показниками точності приладів і їх елементів.

Учбовий посібник написаний на базі учбової дисципліни, яка на протязі багатьох років викладається на кафедрі оптичних та оптико-електронних приладів. Мета  дисципліни здобуття студентами знань, потрібних для розуміння  принципів розрахунку та конструювання типових оптичних приладів,  дії оптичних приладів та їх елементів, а також  вмінь та навичок, які потрібні для оволодіння та засвоєння знань, на базі яких грунтується розробка, розрахунок та конструювання таких приладів. Завдання дисципліни вивчення основних положень теорії точності та надійності приладів, особливостей розрахунку та конструювання вузлів оптичних приладів, вивчення основних етапів проектування типових оптичних приладів  та захисту їх від дії зовнішніх факторів.

Існує велика кількість видів оптичних приладів. Їх номенклатура сягає декілька тисяч найменувань. Декілька десятків тисяч найменувань сягає номенклатура функціональних пристроїв і елементів, що використовує промисловість у точному приладобудуванні[12].

Однак підготовка спеціалістів по проектно –конструкторській діяльності не повинна носити рецептурний характер і базуватися на вивченні певного конструкторського виробу. Потрібно вивчати загальні правила і принципи проектування і конструювання, які використовуються при створенні всіх видів технічних виробів.

Методи проектування і конструювання описують можливі шляхи і засоби пошука ідей інженернихї рішень проектно- конструкторських задач. Принципами конструювання є такі правила і конструктивні рішення, які дозволяють отримати потрібні цільові функції виробу

( основні показникі якості виробу: точність, надійність, технологічність).

1.2. Основні поняття

Створення нового зразка приладу включає наступні етапи:

- Розробка фундаментальної ідеї приладу і первинних технічних умов для його реалізації.

- Вибір технічного принципу реалізації ідеї і розробка принципової схеми приладу.

- Розробка конструкції приладу.

- Виготовлення і випробування дослідного зразка приладу.

Другу і третю стадію об'єднують терміном проектування приладів. Тобто конструювання – це друга частина процесу проектування і слідує за розробкою принципової схеми приладу. Конструювання розпадається на ряд етапів регламентованих ДСТУ.  Розрізняють етапи:

- Технічне завдання.

- Технічна пропозиція.

- Ескізний проект.

- Технічний проект

- Робоче конструювання.

- Виготовлення і випробування дослідного зразка.

- Коректування конструкторської документації.

Відповідно до ДСТУ встановлюють наступні види виробів:

- Деталь (виріб, виготовлений з одного матеріалу).

- Складальна одиниця (виріб, складові частини якого підлягають з'єднанню на підприємстві виготівнику).

- Комплекс (два і більш специфікованих вироби не сполучених на підприємстві виготівнику складальними операціями, але передбачувані для взаємозв'язаних експлуатаційних функцій).

- Комплект (набір виробів, що має загальне експлуатаційне призначення допоміжного характеру).

1.3. Елементарні логічні методи конструювання

Існують елементарні логічні методи конструювання. До таких методів відносяться абстрагування і класифікація.

Абстрагування полягає в здобутті абстрактних понять і ідеальних уявлень про предмет конструювання. Застосовується  цей метод для спрощення взаємозв'язків при конструюванні.

Класифікація призначена для однозначного знаходження місця приладу в системі впорядковування приладів різних типів.

При вирішенні конструкторських завдань, як правило, використовується наступна послідовність дій:

- Аналіз процесу конструкторської підготовки виробництва. При цьому корисними можуть бути  питання представлені на рис. 1.1.

- Аналіз технічної проблеми. На цьому етапі конструктор аналізує можливості приладу в очікуваних умовах його експлуатації.

- Аналіз технологічного процесу.

- Формулювання часних завдань. Розбиття завдань на часні проводиться з наступних точок зору:

  - технічна точка зору (облік структури, технології виробництва);

  - методологічна точка зору (облік етапів виробництва);

  - організаційна точка зору (облік кооперації, підготовка дослідного виробництва);

  - виходячи з часу на розробку.

Конструкторське рішення

- У чому полягає результат розробки?

- Що має бути розроблене (прилад, вузол)

- Для чого це може бути необхідно:

- Де буде використано?

Процес конструкторською підготовки виробництва

- Які етапи конструкторської підготовки мають бути реалізовані?

- Які методи можуть бути використані?

Постановка завдання

- Що є?

- Які дані відсутні?

- Який сучасний стан техніки?

- Чи досить попереднього дослідження для реалізації завдання?

Інші цілі

- Який новий метод або досвід буде зібраний?

- Чи будуть заявки, патенти, ліцензії?

- Чи слід чекати здобуття результатів інших робіт?

- Чи передбачено підвищення кваліфікації співробітника?

Умови розробки

- Які допоміжні засоби є?

- Які фахівці є?

- Який час передбачений на розробку?

- Які можливості кооперації?

- Які матеріали є?

Рис.1. 1. Аналіз процесу конструкторської підготовки виробництва

- Визначення порядку дій при рішенні задачі.

- Виконання ескізного проекту.

Відомо декілька методів синтезу функціональної структури приладу:

- Метод «Чорного ящика». Заснований на побудові структури приладу, представленого у вигляді «чорного ящика» починаючи з вхідних і вихідних величин. При цьому аналізується відмінність між вхідними і вихідними величинами. Структура приладу будується із залученням відомих функціональних елементів з врахуванням відомих границь системи, що б виявлена відмінність була здолана. Використовується метод заміни складних окремих функцій простими, поки не будуть визначені основні конструктивні елементи приладу.

- Метод заснований на  вживанні комбінаційних таблиць. Полягає у виборі відомих варіантів елементів приладу і об'єднанні цих елементів для створення нової структури приладу. Для комбінацій доцільно мати комбінаторні таблиці, які містять наочний перелік можливих варіантів конструкторських рішень.

Для ухвалення остаточних рішень при конструюванні, якщо конструкторське завдання є надзвичайно складним і багатофакторним, використовуються наступні методи.

- «Мозковий штурм». Полягає в зборі фахівців з даного напряму, спільному обговоренні даної проблеми і ухваленні раціонального рішення.

- «Метод 635». Цей метод є модифікованою формою «мозкового штурму», при якому пропозиції по рішенню проблеми  подаються письмово. Кожен з шести учасників подає по кругу три пропозиції, а наступні п'ять їх доопрацьовують, доповнюють і змінюють для здобуття оптимального варіанту.

- Метод Дельфійський. Використовує принцип опиту експертів, які дають відповіді незалежно один від одного.

- Синектіка. Це метод заміни і об'єднання різних і незначних на перший погляд понять що знаходяться  за межами даної області, але що дають у результаті найбільш раціональний варіант вирішення проблеми. Такі аналоги можуть бути узяті з природи.

Лекція № 2. Нормативно-технічна документація та основні вимоги при конструюванні оптичних приладів

2.1. Склад і зміст ЄСКД. Категорії  і види стандартів

Стандартизація – це планова діяльність по встановленню обов'язкових правил, норм і вимог, виконання яких забезпечує оптимальну якість продукції, підвищення продуктивності праці і ефективне використання матеріальних засобів.

На Україні розроблена державна система стандартизації, що складається з комплексу взаємозв'язаних стандартів ДСТУ, яка упорядковує проведення робіт по стандартизації в масштабах всієї країни. Цими роботами керує Укртестметрстандарт. Стандартизацією в міжнародному плані, займається міжнародна організація по стандартизації ISO. Робота по стандартизації направлена на вирішення наступних завдань:

- Встановлення науково-обгрунтованих вимог до якості продукції.

- Розробка єдиної системи якості продукції, методів і засобів її випробування і контролю.

- Встановлення єдиної системи норм, вимог і методів в області проектування, з метою скорочення різноманіть видів, марок і типорозмірів продукції.

На Україні встановлені наступні види стандартів:

- ДСТУ (державні).

- ГСТУ (галузеві).

- СТП (стандарт підприємства).

Залежно від об'єктів і змісту стандарти розділяють на декілька видів:

- Стандарти технічних умов.

- Параметрів або розмірів.

- Типів, марок і сортаменту.

- Конструкції і розмірів.

- Правил приймання і методів  випробувань.

- Типових технологічних процесів.

Всі стандарти, пов'язані з проектуванням приладів, об'єднані в єдину систему ЄСКД, яка містить понад 100 стандартів. Ці стандарти розділені на наступні класифікаційні групи:

- Загальні положення.

- Основні положення (види виробів, види конструкторської документації, стадії розробки, основні вимоги до креслень і документів).

- Класифікація і позначення виробів в конструкторських документах.

- Загальні правила виконання креслень.

- Правила виконання креслень виробів в машинобудуванні і приладобудуванні.

- Правила обернення конструкторських документів.

- Правила виконання ремонтної і експлуатаційної документації.

- Правила виконання схем і позначення умовні  графічні.

- Правила виконання документів будівельних і суднобудівельних.

10.Інші стандарти.

Комплект конструкторської документації на прилад повинен містити наступні основні документи:

- Креслення деталі.

- Складальні креслення.

- Креслення загального вигляду.

- Габаритні і монтажні креслення.

- Схеми.

- Специфікації.

- Відомості:

  - специфікацій;

  - купівельних виробів;

  - технічної пропозиції;

  - ескізного і технічного проекту.

- Пояснювальну записку.

- Технічні умови.

10.Експлуатаційну документацію (паспорт або формуляр, технічний опис, інструкцію з експлуатації).

2.2. Загальні вимоги, що пред'являються при проектуванні оптичних приладів (ОП)

Основною вимогою, що пред'являється при проектуванні ОП, є виконання заданих в технічному завданні технічних характеристик з необхідною надійністю в заданих умовах експлуатації. Основними показниками якості приладу є:

      - Показники призначення - характеризують призначення, сферу застосування, точність, світлосилу, роздільну здатність і тому подібне.

      - Показники надійності функціонування приладу, яка характеризується такими основними показниками:

  - вірогідністю безвідмовної роботи  ;

  - інтенсивністю відмов  ;

  - середнім часом напрацювання на відмову  ;

  - довговічністю;

  - ремонтопридатністю.

3. Показники технологічності: коефіцієнт  блоковості,        трудомісткість і тому подібне.

- Показники ергономічності: зручність експлуатації, гігієнічність, антропометричні параметри і тому подібне.

- Показники економічності: простота обслуговування і ремонту,  мінімальне енергоспоживання.

- Показники стандартизації і уніфікації.

- Показники безпеки.

При конструюванні приладів необхідно враховувати тип виробництва: одиничне, серійне або масове. У одиничному виробництві більше використовують механообробку (різання, фрезерування), збірку приладів з профільного прокату. У серійному і масовому виробництві доцільно застосовувати точне литво, штампування, використовувати деталі з пластмас, порошкових матеріалів.

Необхідно враховувати також умови роботи приладу.  У  спеціальних умовах перепад температур в довкіллі може бути  . Прискорення, що накладається на прилад, може сягати до 100g . На прилад може впливати проникаюча радіація, невагомість.

Технічні вимоги (ТВ) на виготовлення приладу задаються в технічних умовах (ТУ), які входять в комплект документації приладу. На підприємствах оптичної промисловості діють загальні технічні умови (ЗТУ) у вигляді галузевих стандартів (ГСТ). ЗТУ містять наступні вимоги:

- Організаційно-технічні, такі, що визначають перелік технічної документації, гарантійні терміни роботи і зберігання приладу.

- Вимоги до матеріалів, у тому числі і до скла, до налетостійкості скла, до вживаних змащувальних і ущільнюючих матеріалів.

- Вимоги до виготовлення деталей і вузлів.

- Вимоги до якості обробки і покриттів приладу.

- Вимоги до електричної частини приладу.

- Вимоги до комплектації.

- Вимоги до ящиків укладань і пакувальних.

У ЗТУ вказують основні методи випробувань і правила приймання приладу. На підставі ЗТУ розробляються часні технічні умови (ЧТУ), в яких окрім загальних вимог вказують вимоги, що відносяться до окремих типів приладів.

Багато ОП працюють в умовах тропічного клімату, який ділять на види:

- ТС – тропічний сухий (степи, пустелі).

- ТВ – тропічний вологий (джунглі, савани).

- ТМ – тропічний морський.

Умови роботи приладу обов'язково вказуються в ТУ. Поєднання високої вологості і температури приводить до інтенсивного розмноження пліснявілих грибків. При використанні в умовах тропічного клімату відбувається розм'якшення твердих з’єднальних і ізоляційних матеріалів, витікання мастила, деформація деталей з пластмас і гум. У зв’язку з цим, є спеціальні нормалі, які визначають вимоги до виготовлення приладів, що працюють в цих умовах.

Лекція № 3. Зміст основних стадій та етапів розробки приладу

Технічне завдання (ТЗ)

На цій стадії проводять розробку, узгодження і затвердження технічного завдання на прилад. Зміст  ТЗ наступний ( ДСТУ 15. 001-73) :

- Вступ.

- Мета розробки, призначення і сфера застосування.

- Джерела фінансування.

- Технічні вимоги до приладу.

- Вимоги безпеки.

- Вимоги до технологічності.

- Вимоги до контролю і випробування.

- Стадії розробки приладу.

- Техніко-економічні вимоги.

- Спеціальні вимоги.

- Застосування.

Технічна пропозиція

При розробці технічної пропозиції вирішують наступні питання

( ДСТУ 2.118-73 ):

- Підбирають і вивчають публікації по темі розробки.

- Встановлюють  головні відмінні ознаки приладу, поліпшуючі конструкцію.

- Визначають принципову можливість виконання ТЗ, проводять розрахункі  і експерименти.

- Складають перелік необхідних науково-дослідних робіт.

- Проводять технічне і техніко-економічне обґрунтування  для розробки приладу.

- Уточнюють ТЗ.

- Розробляють пояснювальну записку(ПЗ)  до цього етапу.

Ескізний проект (ЕП)

Ескізний проект починається з розробки основних схем приладу. Види і типи схем встановлені ДСТУ  2.119-73 . Розрізняють наступні види схем і їх позначення:

- Електричні схеми-[Э].

- Гідравлічні схеми-[Г].

- Пневматичні схеми-[П].

- Кінематичні схеми-[К].

- Оптичні схеми-[Л].

Типи схем:

- Структурна схема......«1».

- Функціональна схема....«2».

- Принципова схема....«3».

- Схема з'єднань......«4».

- Схема підключень....«5».

- Загальна схема.......«6».

Рекомендації по виконанню схем наступні:

Функціональна електрична схема (Е2)

На цій схемі електронні блоки (мікропроцесор, підсилювач і тому подібне) зображають у вигляді прямокутників. Оптичні елементи зображаються із спрощеннями, наприклад: складні об'єктиви однією лінзою, дзеркально-призматичні вузли одним плоским дзеркалом і тому подібне.  На схемі обов'язково вказують хід променів, замість позицій на виносних полицях вказують найменування елементів. На полі креслення вказують типи приймачів, джерел і інших купівельних елементів. Функціональна схема виконується не в масштабі, електричні зв'язки зображаються суцільною лінією, а механічні пунктирною.

Оптична схема (Л3)

- Оптична схема виконується обов'язково в масштабі.

- На полі креслення обов'язкова специфікація. Позиції специфікації заповнюються по ходу променя.

- Необхідна таблиця, в якій вказують фокусні відстані і фокальні відрізки силових оптичних елементів за формою (Табл.1.3)

Табл1.3.

| Найменування | Позиція |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Всі оптичні елементи викреслюються в масштабі, з вказівкою відстаней між елементами схеми уздовж осі, а так само положення площин вхідної зіниці, вихідної зіниці, модулятора і таке інше.

- Позиції від джерел і приймачів не виносяться.

- На полі креслення в примітках вказують основні технічні і оптичні характеристики приладів.

При розробці ЕП  проводять загальну компоновку приладу і взаємну  ув'язку всіх вузлів, блоків і елементів приладу. Це креслення виконують із спрощеннями, змальовують лише крупні, основні, складальні одиниці. Запозичені і купувальні вироби змальовують лише контуром.

При розробці ЕП, конструктор враховує необхідність попереднього узгодження стикувальних баз приладу з суміжними організаціями. До стикувальних баз відносять:

- Габаритні.

- Посадочні.

- Приєднувальні.

- Кріплення приладу.

- Вхідні і вихідні зв'язки.

В результаті виконання ескізного проекту здаються:

- Необхідні схеми.

- Креслення загального вигляду із спрощеннями.

- Пояснювальна записка з розрахунками.

За підсумками захисту ескізного проекту приймається рішення про необхідність подальших етапів розробки приладу.

Технічний проект

Відрізняється від ескізного детальною і остаточною розробкою конструкції приладу. Креслення загального вигляду і вузлів, що розробляються, мають бути конструктивно закінчені на стільки, що б можна було надалі виконати робочі креслення кожної деталі.

Після виконання технічного проекту складається ( ДСТУ 2.120-73 ):

- Пояснювальна записка (ПЗ).

- Креслення загального вигляду і основних вузлів.

- Відомість технічного проекту(скорочений опис приладу).

Технічний проект приймається Замовником

Розробка конструкторської документації

Остаточно розробляється конструкторська документація для подальшого виробництва дослідного зразка:

- Розробляються всі види схем.

- Складальні креслення, деталі.

- Інструкції по юстуванню і експлуатації.

- Технічні умови, формуляр і паспорт на прилад.

В ході цього етапу можуть розроблятися контрольні складальні креслення. Цей процес полягає в здобутті креслень загального вигляду, на підставі робочих креслень збираних деталей. На цьому етапі остаточно розробляються ТУ на прилад.

Виготовлення дослідного зразка

Дослідний зразок виготовляють в дослідному цеху відповідно до робочих креслень на прилад. Зауваження що виникли при виготовленні реєструють з метою подальшого внесення змін до креслень.

Випробування дослідних зразків

Ці випробування підрозділяються на попередні і державні. Попередні випробування проводять з метою перевірки дослідного зразка вимогам ТУ. Ці випробування підрозділяють на:

- Конструкторсько-доводочні випробування (КДВ).

- Лабораторно-заводські випробування (ЛЗВ).

КДВ проводять за програмою затвердженою розробником з метою виявлення можливостей приладу і відповідності приладу ТУ. При цьому можливе доопрацювання КД.

ЛЗВ проводять за програмою погодженою із Замовником. Результат випробування оформляють відповідним актом.

Державні випробування проводять з метою повної перевірки відповідності дослідного зразка ТУ і можливості запуску приладу в серійне або масове виробництво. Ці випробування проводить державна комісія. Результати державних випробувань оформлюються у вигляді акту. Як попередні, так і державні випробування можуть бути як  лабораторними (стендовими) так і полігонними (польовими).

Тема 2. Принципи розробки конструкції приладу виходячи з вимог точності

Лекція № 4. Поняття точності приладу. Класифікація похибок

4.1. Поняття точності приладу

Точність функціонування є однєю з основних характеристик якості оптичного приладу. Забезпечення точності вимагає від конструктора знань джерел похибок ОП, уміння визначати їх вплив на точність, навиків розрахунку точності. Прилад називається ідеальним, якщо положення ланок приладу або сигнали на вході елементів приладу мають розрахункові (номінальні) значення. На практиці ідеальних приладів не існує. Всі прилади, реалізують дану функціональну залежність з деяким наближенням. Такі прилади називаються реальними.

Кількісною мірою точності є похибка, що є різницею розрахункового і дійсного значень відповідного параметра. Класифікація похибок проводиться по різних ознаках, які є незалежними одна від одної. Один з варіантів класифікації наступний.

4.2. Класифікація похибок

По причинах появи похибки.

За цією ознакою похибки діляться на два види:

- Методичні.

- Інструментальні.

Методичні похибки обумовлені похибками в прийнятій теорії функціонування приладів, погрішностями у взаємному положенні прилада і вимірюваного об'єкта (це доприладові похибки). Цей вид похибок характерний для приладів заснованих на непрямих методах вимірів, наприклад локаційних оптичних далекомірів.

Інструментальні похибки – це найбільш широкий клас похибок приладу. Цей клас ділиться на групи:

- Теоретичні інструментальні похибки приладу. До них відносяться

допущення у функції перетворення приладу. Характер цих похибок можна розглянути на прикладі схеми автоколіматора,  яка представлена на рис. 2.1:

Рис. 2.1. Схема автоколіматора

На рисунку показані наступні елементи схеми приладу:

1 – джерело випромінювання; 2 – конденсор; 3 – тест-об'єкт; 4 – світлоподільна призма-куб; 5 – об'єктив коліматора; 6 – вимірювальна сітка; 7 – окуляр.

При повороті дзеркала на кут  відбитий промінь відхилиться на кут, а зрушення  автоколімаційного зображення пов'язане з вимірюваним кутом залежністю (див. рис. 2.1.):

.					(2.1)

Тоді точна функція перетворення  дорівнює:

.				(2.2)

Враховуючи, що вимірювані кути малі при градуюванні приладу можна використовувати наближену функцію перетворення:

.					    (2.3)

Тоді теоретична інструментальна похибка автоколіматора дорівнює

. 	;			         (2.4)

Також доцих похибок відносяться округлення параметрів приладу до найближчих значень з ДСТУ. До них відносяться, наприклад, округлення радіусів кривизни лінз до ряду, що рекомендується, або округлення модуля зубчастих передач до ряду, що рекомендується, і тому подібне.

Теоретичними похибками є допущення в конструкціях вищих кінематичних пар. Характер цієї похибки  пояснює  рис 2.2. На рисунку показаний механізм повороту плоского дзеркала встановленого на поворотній штанзі, яка приводиться в рух штовхальником розташованим на відстані L від шарніра. При переміщенні штовхальника на величину x штанга обертається на кут  . На рисунку зліва наконечник штовхальника має форму вістря. Насправді в реальних кінематичних парах наконечник має форму сфери і має місце похибка кутового положення дзеркала на штанзі на величину

Рис. 2.2.  Пристрій повороту дзеркала

2. Похибки виготовлення і збірки елементів приладів. Це найбільша група інструментальних похибок приладу. Ці похибки є технологічними і є відхиленням від розрахункових значень розмірів деталей, характеристик  матеріалів, похибок розташування і  форми  деталей.

3. Експлуатаційні інструментальні похибки є погрішностями форми, розмірів, розташування деталей і зміни їх характеристик, обумовлені впливом умов експлуатації (коливання температури, тиску, вологісті, сили тертя, радіаційного випромінювання і таке інше).

4. Похибки реєстрації. Обумовлені втратами інформації при реєстрації результатів роботи приладів. Ці похибки, як правило, пов'язані з оператором, похибками прочитування результатів виміру, неправильною обробкою результатів виміру і так далі.

Всі перераховані похибки є первинними похибками приладів і позначаються таким чином:

(2.5)

–похибка вхідного параметра приладу;

(2.6)

–похибка конструктивного параметра приладу;

(2.7)

–похибка конструктивного параметра, обумовлена впливом   умов експлуатації;

Тут  ,    – дійсне значення відповідного параметра;

,   – номінальне значення відповідного параметра.

Кожна первинна похибка певним чином впливає на помилку

вихідних параметрів приладу. Цей вплив називається частковим впливом первинної похибки і позначається відповідно:

;	;	.

У свою чергу часткова похибка може бути визначена наступним співвідношенням:

(2.8)

де   – А передавальна функція первинної похибки.

Для визначення передавальної функції використовується ряд методів:

– метод диференціювання;

– геометричний метод;

– метод  розкладання функції перетворення в ряд;

– метод перетворення  схем пристрою;

– векторно-матричний метод;

– метод побудови плану швидкостей або малих переміщень.

По закономірності  прояву похибок при багатократних випробуваннях.

По закономірності  прояву похибок при багатократних випробуваннях похибки поділяються наступним чином. За природою виникнення всі похибки можна розділити на випадкові і невипадкові (систематичні). По результату дії похибки підрозділяють на ті, що надають випадкову і невипадкову дію на якість партії приладів і якість кожного приладу окремо.

Випадковими за своєю природою є похибки, що змінюються нерегулярно при багатократних випробуваннях. Вони не можуть бути визначені заздалегідь, але можуть характеризуватися статистичними характеристиками (математичне чекання, дисперсія і інші). Прикладом таких похибок є всі похибки технологічного характеру, відхилення властивостей матеріалів від розрахункових значень, експлуатаційні похибки, обумовлені дією випадкових чинників. Деякі випадкові похибки мають систематичну складову, обумовлену однобічним зрушенням поля допуску, що дорівнює:

,				(2.9)

де   і   - верхнє і нижнє граничне відхилення розмірів.

До систематичних похибок відносяться похибки, що не змінюються або змінюються регулярно при багатократних випробуваннях. До таких похибок відносяться теоретичні інструментальні похибки або експлуатаційні, обумовлені дією стаціонарних температурних полів.

По характеру дії на якість приладу похибки можна розділити на ті, що надають випадкову і невипадкову дію. Цю класифікацію розглядають по відношенню до точності партії приладів або  кожного приладу окремо. Деякі випадкові похибки (в основному технологічного походження), які характеризують точність  партії приладів для кожного окремого приладу після їх вимірів, можуть бути переведені в розряд систематичних.

Лекція № 5.  Класифікація похибок (продовження). Рівняння точності прилада

5.1. Класифікация похибок (продовження)

По характеру змін значень.

За цією ознакою первинні похибки і чинники діляться на  постійні, змінні регулярні, змінні нерегулярні, змішані. Постійні похибки не міняються залежно від вихідного параметра приладу. До них відносяться похибки товщини лінз, кутів призми, децентрування і тому подібне.До змінних регулярних відносяться такі похибки, які змінюються регулярно залежно від y, деy   - вихідний параметр приладу. Змінні нерегулярні похибки змінюються нерегулярно залежно від y . Змішані похибки містять ознаки трьох попередніх похибок.

По спрямованості  дії.

Похибки бувають векторними і скалярними. Векторні похибки характеризуються чисельним значенням і напрямом. Наприклад, ексцентриситет. Скалярні похибки характеризуються чисельною величиною і знаком, значення якого є визначеним.

По характеру зв'язку між величиною часткової похибки і рівнем вихідного сигналу.

Можливі залежності між величиною часткової похибки і рівнем вихідного сигналу ілюструє рис.2.3. Як випливає з цього рисунка часткові похибки можуть бути наступні.

- Аддитивна   .							(2.10)

- Мультиплікативна 	.						   (2.11)

Прикладом мультиплікативної похибки є похибка виміру кута автоколіматором. Як видно з формули (2.3) функція перетворення цього приладу дорівнює:

.					     (2.12)

За наявності похибки фокусної відстані похибка виміру кута рівна:

.						   (2.13)

Як випливає з (2.13) похибка виміру кута прямо пропорційна

величині цього кута.

3.Періодична

.						(2.14)

Прикладом цієї похибки є похибка, обумовлена ексцентриситетом шкали або лімба.

- Степенна похибка

.						  (2.15)

До таких похибок відносяться похибки, пов'язані з аберацією оптичної системи.

- Комбінована похибка є наслідком накладення декількох похибок розглянутих раніше.

4

3

y

Рис.2.3.  Види часткових похибок

За умовами появи.

Похибки бувають статичні і динамічні. Статичні похибки виникають в сталому режимі роботи, коли x і y постійні.Динамічні похибки виникають в несталому режимі роботи. Під цією погрішністю розуміють частину похибки, яка додається до статичної в несталому режимі роботи.

По розмірності.

Похибки підрозділяють на абсолютні  ( ), відносні

() і приведені (), де q max  діапазон вимірів.

5.2. Основне рівняння точності приладу

Це рівняння встановлює зв'язок між первинними погрішностями приладу і результуючою похибкою вихідного інформативного параметра. Для здобуття цього рівняння запишемо рівняння функції перетворення приладу в загальному вигляді для розрахункових і дійсних значень відповідних параметрів. Розрахункове  значення функції перетворення приладу дорівнює:

.				(2.1 6)

Дійсне значення функції перетворення приладу дорівнює:

,	 (2.17)

де  і    – розрахункове і дійсне значення вихідного параметра;   і    – розрахункове і дійсне значення вхідного параметра;   і    – розрахункове і дійсне значення конструктивного параметра;   і    – розрахункове і дійсне значення впливаючих чинників (температура, тиск і т. д.),  , ,  –  похибки відповідних параметрів.

Результуюча похибка приладу рівна

.					(2.18)

Для здобуття  відповідно до рівняння (2.18), скористаємося розкладанням рівняння (2.17) в ряд Тейлора, що має вигляд:

.	(2.19)

Враховуючи, що   - мала величина, в розкладанні Тейлора можна обмежитися двома першими додатками. Всі інші є зневажливо малими. Індекс «0» означає, що частні похідні від функції перетворення потрібно брати для розрахункових значень відповідних параметрів без врахування похибок.

Якщо провести віднімання відповідно до рівняння (2.18), отримаємо:

(2.20)

де  m  – кількість методичних похибок приладу, обумовлених погрішностями вхідних інформативних параметрів;  n – кількість інструментальних похибок приладу, обумовлених погрішностями конструктивних параметрів;  p – кількість умов експлуатацій, що впливають на точність приладу;   – кількість наближень функцій перетворення приладів.

Рівняння (2.20) характеризує принцип незалежності дії первинних похибок або принцип суперпозиції. Відповідно до цього принципу питання про одночасну дію декількох похибок можна вирішувати по частинах, визначивши спочатку окремі часткові похибки, а потім сумарну. Враховуючи те, що впливаючі чинники впливають на вихідну похибку приладу через зміну конструктивних параметрів, то вираз  для результуючої похибки приладу (2.20) необхідно записати в наступному вигляді:

,	(2.21)

де   – кількість конструктивних параметрів, на які впливають умови  експлуатації.

Якщо виявляється, що , то необхідно прийняти заходи по підвищенню точності приладу.

Лекція № 6. Методика виявлення похибок, що потребують компенсації. Розрахунок характеристик компенсаторів похибок

6.1. Методи виявлення похибок, що вимагають компенсації

Якщо необхідно вирішити питання про необхідність розробки компенсаторів похибок, необхідно знати міру впливу часткових похибок на результуючу похибку приладу. Ця міра впливу визначається коефіцієнтом впливу часткової похибки:

,					 (2.22)

де   – допустима результуюча похибка приладу; – часткова похибка приладу, обумовлена первинною погрішністю   .

Якщо передбачити, що існує допустиме значення часткової похибки, то можна знайти допустиме значення коефіцієнта впливу часткових похибок:

. 				(2.23)

Якщо для коефіцієнта впливу  i-ої похибки виконується співвідношення , то це означає, що   і така похибка потребує компенсації.

Для визначення   необхідно скористатися співвідношенням:

,			 (2.24)

де   – кількість систематичних похибок в приладі; – кількість випадкових похибок з систематичною складовою; – кількість випадкових похибок в приладі.

На практиці не всі похибки  приладу є такими, що діють. Серед похибок можуть бути такі, які роблять украй малі впливи на результуючу похибку. Такі похибки носять назву нікчемних похибок приладу. Для визначення нікчемних похибок приладу вводиться поняття коефіцієнта впливу нікчемних похибок, який дорівнює:

.					(2.25)

Якщо для коефіцієнта впливу  i-ої похибки виконується співвідношення , то це означає що  . Отже це означає, що дану похибку можна віднести до розряду нікчемних похибок.Для визначення   рекомендується скористатися співвідношенням.

Без врахування нікчемних похибок уточнене значення допустимого  коефіцієнта впливу похибок приладу дорівнює:

,	(2.26)

де, ,    – кількість нікчемних похибок у відповідних групах.

Для остаточного ухвалення рішення з потреби компенсації i-ої похибки користуються нерівністю:

.

6.2.Розрахунок характеристик компенсаторів похибок

Для розрахунку характеристик компенсатора похибок слід користуватися наступними  співвідношеннями:

-	залишкова недокомпенсація часткової похибки рівна:

,				    (2.27)

де   – компенсуюча дія компенсатора;    – часткова похибка, що компенсується.

– коефіцієнт впливу недокомпенсації:

.					(2.28)

Якщо   – компенсатор розроблений правильно.

Якщо ж    – похибка не усунена, компенсатор розроблений неправильно.

Можуть бути визначені допустимі значення недокомпенсації, при цьому максимальне і мінімальне їх значення рівні:

(2.29).

(2.30).

Якщо виходити з рівності (2.29), похибка, що компенсується, переводиться в розряд допустимих, а якщо ж виходити з рівності (2.30), то похибка, що компенсується, переводиться в розряд нікчемно малих. Тому перед розробкою наступного компенсатора потрібно уточнити значення , віднявши від похибок, що діють, ті, що компенсуються.  Правила уточнення значення коефіцієнта впливу  після введення першого компенсатора наступні.

Якщо за допомогою одного компенсатора усувається   похибок, то можливі наступні випадки:

1. , тоді при розрахунку наступного компенсатора і при визначенні значення   всі ці похибки необхідно виключити з подальшого розрахунку оскільки вони переведені в розряд нікчемних.

2. , що  означає, що похибки переведені в розряд допустимих, але нікчемними не стали. В цьому випадку з подальшого розрахунку виключається   похибка.

3. , це  означає, що конструкція компенсатора вибрана неправильно.

Після введення першого компенсатора  коефіцієнти  впливу похибок, що залишилися, необхідно порівнювати із значенням  . Розрахунок на точність вважається закінченим, коли не залишилося похибок, для яких виконується наступна нерівність:

,

де   – уточнений коефіцієнт впливу після введення k-того компенсатора.

При проведенні точностного розрахунку по цій методиці необхідно знати значення первинних похибок   і значення часткових похибок  . Значення систематичних первинних похибок визначають розрахунком, значення технологічних первинних похибок задають допусками на виготовлення і збірку приладів. Ці допуски визначають технологічність і вартість приладу. Розрізняють економічний, виробничий і технічний рівні точності.

Економічний  рівень досягається в серійному виробництві на автоматичному універсальному устаткуванні і відповідає 9-11 квалитетам точності. Якщо на цьому рівні точність приладу досягти не можна, то переходять до виробничого рівня точності, який досягається на універсальному устаткуванні, але із застосуванням спеціального устаткування і оснащення. Це відповідає 6-8 квалітетам. Найвищий рівень відповідає технічному рівню точності, який може бути досягнутий лише на спеціальному устаткуванні, і відповідає 4-5 квалітетам точності.

Послідовність розрахунку на точність приладу наступна.

- Розібратися в схемі і конструкції приладу.

- Виявити первинні похибки приладу.

- Систематизувати похибки, розділивши їх на групи,  , і .

- Визначити

- Визначити  .

- Визначити передавальні функції похибок.

- Визначити значення первинних похибок.

- Визначити часткові похибки і їх коефіцієнти впливу.

- Виявити нікчемні похибки.

- Уточнити значення , визначивши  .

- .Виявити похибки, що вимагають компенсації.

- . Запропонувати конструкцію компенсатора. В першу чергу розробити такий компенсатор, який одночасно усуває декілька похибок.

- .Уточнити значення , визначивши значення  .

- .Прийняти рішення про необхідність розробки наступного компенсатора на підставі порівняння коефіцієнтів впливу похибок, що залишилися, з коефіцієнтом

- .Продовжити розробку компенсаторів доки дотримуватиметься нерівність .

Лекція 7.  Методи  підвищення точності при проектуванні оптичних приладів

Застосовуються 3 основних методи підвищення точності приладів:

- технологічний;

- проектний;

- компенсаційний.

7.1. Технологічний метод

Технологічний метод заснований на тому, що при виготовленні приладу використовують матеріали з більш високим показником за якістю, застосовуються джерела і приймачі вищої якості, призначаються жорсткіші допуски на розміри деталей і вузлів. Недоліком цього методу є підвищення вартості приладу.

7.2.Проектний метод

Проектний метод заснований на раціональному розподілі допусків і параметрів приладу, зміні конструкцій деталей або вузлів, зміні схеми або принципу дії приладу. Перевагою методу є можливість його вживання на етапі розробки проектної документації приладу.

Як приклад раціонального перерозподілу параметрів приладу можна привести схему лінзового компенсатора далекоміра (рис. 2.4).

Рис. 2.4. Лінзовий компенсатор далекоміра

На рисунку показані: 1,2-лінзи компенсатора; 3,4- важелі передавального механізму, 5 –     гвинтовий механізм, що переміщає одну з лінз. Типові значення параметрів такого механізму: вимірюваний кут y, фокусна відстань лінз компенсатора f і крок гвинтового механізму   p рівні:

Паралактичний кут, що компенсується, пов'язаний з конструктивними параметрами наступним співвідношенням:

, 				    (2.31)

де x  – кут повороту гвинта.

Вимір паралактичного кута повинен проводитися з точністю

. Це відповідає відносній похибці .

Основними чинниками, що впливають на точність, є відхилення фокусної відстані лінзи і похибки  і   довжин  важелів. Часткові похибки обумовлені цими чинниками рівні:

(2.32)

(2.33)

(2.34)

У співвідношенні (2.33) відношення  складає 1-2%, що недопустимо, оскільки допустиме значення .  Зменшити величину сумарної похибки можна забезпечивши конструктивними методами регулювання одного з плечей  важеля  (наприклад ), характер похибки якого також мультиплікативний, а знак як випливає з (2.34) відємний.

Прикладом зміни конструкції приладу є зміна конструкції компаратора, призначеного для атестації лінійних шкал.

Рис. 2.5.Компаратор  для атестації лінійних шкал

У  схемі на рис. 2.5похибка атестації рівнаY= = H,

де  -можливий кут повороту столу компаратора в наслідок зазору в  направляючих.

Раціональніша схема конструкції компаратора має наступний вигляд (Рис.2.6):

Рис. 2.6.Раціональна схема конструкції компаратора

У конструкції компаратора на рис 2.6 дотриманий принцип Аббе коли еталон і контрольована деталь розташовані в одну лінію при цьому похибка атестації зменшується до величиниY= 0,5L2,

тобто є величиною другого порядку крихти.

Прикладом  зміни схеми приладу з метою підвищення точності є зміна схеми гвинтового окулярного мікрометра на  спіральний окулярний мікрометр (Рис.2.7). В результаті такої заміни удається виключити вплив мертвих ходів в гвинтовому механізмі на точність виміру.

Рис. 2.7.Гвинтовий  та  спіральний окулярні мікрометри.

Прикладом зміни принципу дії приладу є заміна внутрішньо базового оптичного далекоміра локаційним далекоміром.

7.3. Компенсаційний метод

Компенсаційний метод найчастіше застосовується при конструюванні високоточних оптичних приладів. На практиці застосовуються три методи компенсації похибок приладів:

- Технологічний.

- Організационно- технічний.

- Конструкторський.

Технологічний метод полягає в додатковій обробці деталей приладів, а також в регулюваннях і юстуваннях в процесі збірки. Додаткова обробка деталей називається пригоном або доведенням

( шабрування, притирання, розгортання і тому подібне).  Даний метод застосовується тоді, коли потрібно отримати високу надійність компенсації. Наприклад, при точному базуванні дзеркал в інтерферометрах.

Організаційно- технічний метод полягає  в селекції деталей, у введенні поправок, рандомізації похибок, перерахунку оптичної системи приладу на плавки скла. Наприклад, селекція обєктивів і окулярів при збірці біноклів. Рандомізація похибок шляхом переводу систематичних похибок у випадкові. Подальше підвищення точності може бути досягнуте збільшенням кількості вимірів, наприклад в кутовимірювальних  лімбах в теодолітах.

Конструкторські методи полягають  в розробці ступінчастих компенсаторів похибок, плавних регулювальних пристроїв, що дозволяють компенсувати похибки елементів приладу або що зменшують безпосередньо похибку вихідного інформативного параметра приладу ( гвинтові, ексцентрикові механізми).   Компенсатори в більшості випадків зменшують вихідну похибку через зміну конструктивних параметрів приладів.

З врахуванням компенсуючої дії компенсатора рівняння точності набуває вигляду:

(2.35)

де   – компенсуюча дія компенсатора похибок; – кількість компенсаторів похибок в приладі; – кількість конструктивних параметрів, на які впливає компенсатор похибок.

Лекція №8.  Теоретико - вірогідносний підхід при оцінці точності приладу

Якщо похибки приладу є випадковими, то передбачити їх значення заздалегідь не можна. В той же час середні значення цих похибок мають  певні значення, які  характеризують імовірнісними величинами. У статичному режимі похибки приладів є випадковими величинами, а в динамічному режимі – випадковими функціями. Для випадкових величин основними характеристиками є закони розподілу. Відомо два види законів розподілу випадкових похибок: інтегральний і диференціальний.

Інтегральний закон розподілу   встановлює залежність між фіксованою величиною похибки і вірогідністю того, що будь-яке її значення   не перевищує   . Вигляд цього закону ілюструє рис.2.8, а аналітична залежність наступна:

(2.36)

Рис. 2.8.Інтегральний закон розподілу похибок

Як випливає з рисунка

, ;			(2.37)

, .			(2.38)

Недолік цього закону в тому, що він має обмежену інформативність і не показує, яка кількість похибок відповідає тій або іншій вірогідності.

Більш інформативним є диференціальний закон розподілу, який  є похідною від інтегрального закону розподілу і носить назву щільності вірогідності появи похибок. Цей закон характеризується залежністю:

(2.39)

Закон характеризує вірогідність того, що випадкова похибка  поміщена в  інтервалі похибок  . (Рис.2.9).

Тобто аналітично отримаємо:

.			(2.40)

Рис. 2.9. Диференціальний закон розподілу похибок

називається елементом вірогідності і визначає щільність попадання похибок на елементарний інтервал  .Умовою нормування цього закону є виконання наступного співвідношення:

.				(2.41)

Різні технологічні процеси виготовлення деталей характеризується різними законами розподілу випадкових похибок. На практиці ці закони отримують побудовою гістограм з подальшою їх апроксимацією. Вид гістограми показаний на рис.2.10.

Рис. 2.10.  Вид гістограми

На рисунку по вертикалі відкладена частота появи похибок. Для виконання точносних розрахунків використовують числові характеристики законів розподілу. Основними є:

– математичне чекання похибки;

– дисперсія похибки .

Додатковими є:

– середнє квадратичне відхилення  ;

– гранична похибка.

Математичне чекання або середнє значення похибки характеризує положення центру групування випадкових величин. Теоретично    для безперервних випадкових похибоквизначається із співвідношення:

.				(2.42)

На практиці   наближається до середнього арифметичного значення і називається оцінкою математичного чекання:

.					(2.43)

Дисперсія похибки характеризує розкид випадкової величини відносно середнього значення і характеризуює форму  кривої диференціального закону розподілу похибок. Математично  дисперсія може бути отримана для безперервних випадкових похибок на основі співвідношення:

.			(2.44)

На практиці може бути обчислена оцінкою дисперсії, яка визначається відповідно до формули Беселя:

(2.45)

Допоміжні характеристики  закону розподілу визначаються із співвідношень:

,					(2.46)

,					(2.47)

де    – коефіцієнт, залежний від вигляду закону розподілу випадкової похибки.

Існують різні види диференціальних законів розподілу похибок. Найбільш відомі наступні. Закон рівної імовірності має місце , наприклад, тоді, коли проводяться округлення чисел до найближчого цілого значення. Для цього закону розподілу основні характеристики визначаються співвідношеннями:

,					(2.48)

,					(2.49)

,			,                      (2.50)

Вигляд закону розподілу представлений на рисунку 2.11.

Рис. 2.11. Закон рівної імовірності

Закон розподілу Сімпсона або закон трикутника. Вигляд закону розподілу показаний на рисунку 2.12.

.

Рис. 2.12.Закон розподілу Сімпсона

Нормальний закон розподілу похибок або закон Гауса. Цей закон найчастіше  зустрічається на практиці. Обгрунтуванням цього закону є теореми Ляпунова, які показують, що сума великого числа незалежних випадкових похибок, що підкоряються яким завгодно законам розподілу за відсутності явного переважання однієї похибки над іншими, приблизно підкоряється нормальному закону розподілу.

Щільність вірогідності появи похибок для цього закону розподілу визначається співвідношенням:

.			(2.51)

Вигляд закону розподілу показаний на рисунку 2.13.

Рис. 2.13. Нормальний закон розподілу похибок

Аналіз цього закону показав, що вірогідність  появи випадкових похибок у відповідних інтервалах наступна:

,

,

.

Гранична похибка для такого закону

,

Тобто. Це правило носить назву правила трьох сигм .

При точносних розрахунках із застосуванням числових характеристик випадкових похибок необхідно використовувати наступні  теореми теорії вірогідності:

1. , де  C – невипадкова величина.

2. .

3. .

4. .

5. , де і      – незалежні випадкові величини.

6. , де і      – незалежні випадкові величини.

На підставі цих теорем для математичного чекання і дисперсії часткових похибок отримаємо формули

,				(2.52)

,					(2.53)

де  А – невипадкова величина рівна передавальній функції випадкової похибки  .

Найбільшого поширення на практиці набули наступні методи розрахунку точності: max-min, квадратичного підсумовування, Ренча, вірогідносний, Монте-Карло. При розрахунку по методу max-min випадковим погрішностям привласнюються граничні значення допусків, а результат їх дії знаходять  алгебраїчним підсумовуванням  при найнесприятливішому їх поєднанні:

(2.54)

Цей метод розрахунку дає завищене значення сумарної похибки по відношенню до того, що виходить на практиці, оскільки вірогідність того, що всі погрішності набудуть граничних значень нікчемна.

Результуючу похибку по методу квадратичного підсумовування визначають по формулі:

(2.55)

Цей метод дає занижене значення сумарної похибки оскільки тут не враховуються систематичні складові випадкової похибки і вигляд закону розподілу. Коли систематичних складових немає цей метод дозволяє набути значення сумарної похибки близьке до реального.

Розрахунок по методу Ренча усуває завищеність і заниженість значень оскільки дозволяє знайти результат як середнє геометричне між алгебраїчним підсумовуванням  і квадратичним підсумовуванням:

.			(2.56)

Розрахунок по методу Ренча дає задовільний  результат, коли всі випадкові первинні похибки підкоряються нормальному закону розподілу і мають систематичні складові, рівні половині їх поля допуску. При наявності  більшого числа  випадкових похибок що не мають або мають незначні систематичні складові цей метод дає завищений результат  .

Вірогідносний метод дозволяє отримати правильніший результат, оскільки він заснований на правилах підсумовування випадкових величин і враховує наявність систематичних  складових випадкових похибок і вигляд закону розподілу останніх:

,			(2.57)

де Cpi  -  коефіцієнт, що враховує систематичну складову закону розподілу;   Kpi  -   коефіцієнт,що враховує відхилення закону розподілу похибки від закону Гауса.

Теоретично найбільш точний результат дозволяють отримати методи статистичного моделювання, наприклад метод Монте- Карло. При цьому моделюються випадкові значення первинних похибок, розподілених в полі допуску по заданому закону. Перейшовши від випадкового поєднання похибок до випадкового поєднання дійсних параметрів приладу, знаходять j-ю реалізацію результуючої похибки:

j=	f(x,qi) j – f0(x0,qi0).					(2.58)

Після здобуття достатнього числа таких реалізацій виконують статистичну обробку результатів моделювання і визначають необхідні характеристики точності.

Тема 3.  Надійність оптичних приладів

Лекція № 9. Поняття надійності приладів. Характеристики надійності.  Засобі підвищення надійності приладів

Надійність – це властивість приладу зберігати в часі у встановлений час значення  всіх параметрів, що характеризують здатність виконувати деякі функції в заданих режимах і умовах експлуатації при правильному технічному обслуговуванні, ремонті, умові зберігання і транспортування. Надійність приладу залежить від кількості і якості  елементів, що до нього входять, від умов роботи (температура, тиск), технології виготовлення і інших чинників. Властивості, що характеризують надійність: безвідмовність, довговічність, ремонтопридатність та інші.

Безвідмовність – це властивість приладів безперервно зберігати працездатний стан  в перебігу деякого часу або деякого напрацювання.

Довговічність – це властивість приладу зберігати працездатний стан до настання граничного стану при встановленій системі технічного обслуговування і ремонту.

Ремонтопридатність – це властивість приладу, що полягає в пристосованості до попередження і виявлення причин виникнення відмови, до підтримки і відновлення працездатності приладу шляхом проведення технічного обслуговування (ТО) і ремонту.

Відмови бувають раптові (пробій конденсатора) і поступові (зміна чутливості приймача випромінювання).

Розрахунок надійності приладу можливий, якщо відомі кількісні показники надійності: термін служби приладу, напрацювання, технічний ресурс, середнє напрацювання , вірогідність безвідмовної роботи приладу і  інтенсивність відмови.

Термін служби (ТС ) – календарна тривалість від початку експлуатації приладу до переходу його в граничний стан, що відповідає технічній неможливості його подальшої експлуатації (з врахуванням простою приладу).

Напрацювання – тривалість або об'єм роботи приладу.

Технічний ресурс – напрацювання приладу від початку його експлуатації з врахуванням її відновлення після ремонту до переходу в граничний стан.

Такі характеристики як середній час напрацювання ( Тср ), вірогідність безвідмовної роботи  (), інтенсивність відмови ( ) визначають на підставі статистичних даних при випробуванні партії приладів.

Середній час напрацювання  дорівнює:

, 					(3.1)

де 	  – число приладів, поставлених на випробування;  – відрізок часу роботи до відмови  – того приладу.

Вірогідність безвідмовної роботи – це вірогідність того, що в межах заданого інтервалу часу за певних умов експлуатації приладу відмови приладу не настає.

Якщо відома вірогідність безвідмовної роботи    елементів що входять в прилад, то   всього приладу визначається як добуток складових:

,			(3.2)

де 	n  – кількість елементів приладу.

Якщо, то тоді замість співвідношення (3.2) можна скористатися наступним співвідношенням:

,					(3.3)

де  Qi(t) – вірогідність відмови приладу.

Вірогідність відмови це вірогідність того, що за певних умов експлуатації в межах заданого інтервалу часу станеться хоч би  одна відмова.

Зв'язок між P(t) і Q(t)  наступний:

.				     (3.4)

Середній час напрацювання на відмову пов'язаний з вірогідністю безвідмовної роботи відношенням:

.					(3.5)

Для набуття значення  P(t)  за результатами випробувань приладу користуються наступним співвідношенням:

, 					(3.6)

де  	  – число приладів, поставлене на випробування;   – число приладів, що відмовили на момент часу t .

Інтенсивність відмови,  показує, яка доля справних в початковий момент даного проміжку часу приладів вибірки відмовляє в кінці цього проміжку:

, 					(3.7)

де   – кількість приладів, що відмовили за інтервал часу   на момент часу  t.

За результатами випробувань будують  лямбда характеристику приладів, яка може мати наступний вигляд:

Рис. 3.1. Лямбда характеристика

I – область прироблення приладу, яка характеризується високою інтенсивністю відмови із-за наявності прихованих дефектів виробництва, які не вдалося виявити при контролі технологічного процесу;  II – область робочого стану приладу; III – область старіння (зносу) приладу.Для зменшення відмови при експлуатації приладу на підприємстві проводять тренування приладу в перебігу часу  .

Якщо відома інтенсивність відмов окремих елементів приладів, то інтенсивність відмови всього приладу рівна:

.			(3.8)

Величина   є довідковою величиною і як правило вказується для номінальних умов експлуатації. Якщо умови експлуатації приладів відрізняються від номінальних, то необхідно вводити поправочні коефіцієнти:

,					(3.9)

де   – коефіцієнт характеризує відмінність умов експлуатації приладу від номінальних при зміні температури.

Оскільки відмови приладів носять випадковий характер, а випадкові величини підкоряються різним законам розподілу, то розрахунок надійності проводять з врахуванням цих законів. В більшості випадків вірогідність безвідмовної роботи підкоряється експоненціальному закону або закону Релея. Для цих законів основні характеристики надійності приладів визначаються співвідношеннями приведеними в таблиці 3.1.

Табл.3.1

| Найменування закону |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Експоненціальний закон |  |  |  |
| Закон Релея |  |  |  |

– середнє квадратичне відхилення закону розподілу.

Для підвищення надійності приладу конструктор застосовує ряд методів.Один з них це резервування, тобто  вживання додаткових  елементів в приладі в цілях збереження його працездатності при відмові якого-небудь елементу. Розрізняють постійне, динамічне, навантажене, ненавантажене і полегшене резервування. З врахуванням резервування, коли основний і резервний елементи мають однакову надійність вірогідність безвідмовної роботи рівна:

,			(3.10)

де	  – кратність резервування;–  вірогідність безвідмовної роботи нерезервованого елементу.

Окрім цього для підвищення надійності приладу застосовуються:

– полегшення режимів роботи;

– вдосконалення технологій;

– заміна аналогової обробки на цифрову;

– спрощення конструкції приладів.

Тема 4. Основи конструювання деталей та з’єднань

Лекція № 10. Структурні єлементи деталей. Вібір матеріалу, форми, визначення розмірів

10.1.Структурні єлементи деталей

По функціональному призначенню деталі підрозділяються:

- Основні (що забезпечують роботу приладу).

- Додаткові (що забезпечують функціонування деталей першої групи).

- Допоміжні (призначені для управління приладом).

По рівню типізації деталі відносять до:

- Стандартних (кріплення).

- Типових за формою і що розрізняються лише розмірами (лінзи).

- Спеціальних, таких, що розробляються заново для кожного приладу.

Кожну деталь можна розділити на три структурні елементи:

- Робочий елемент (РЕ), що виконує основне функціональне призначення деталі

- Базовий елемент (БЕ), призначений для приєднання даної деталі до базової

- Вільний елемент (ВЕ), який сполучає в одне ціле робочий і базовий елемент.

На рис.4.1і 4.2 показані приклади структурних елементів деталей вузлів.

Рис. 4.1. Структурні елементи деталей вузла кріплення об'єктиву

Рис. 4.2. Структурні елементи деталей вузла монтажу зубчастого колеса

  - Вібір матеріалу, форми, визначення розмірів деталей

Основними ознаками деталі є:

- Матеріал.

- Форма.

- Розмір.

У вирішенні цих трьох завдань, тобто у виборі матеріалу, форми і розміру полягає процес конструювання деталі. При цьому вибір матеріалу, форми і розміру залежить від структурного елементу деталі. Матриця процесу конструювання деталей має  вигляд наведений у таблиці 4.1.

Табл. 4.1

Операції конструювання

|  | РЕ | БЕ | СЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| Вибір матеріалу |  |  |  |
| Вибір форми |  |  |  |
| Визначення розмірів |  |  |  |

Показники якості, по яких оцінюється конструкція деталі діляться на 3 групи:

- Експлуатаційна (жорсткість, міцність, точність)

- Конструктивна (маса, габарити, естетичність)

- Технологічні параметри (характеризують технологічність конструкції)

Вибір матеріалу.

В основному вибір матеріалу базується на досвіді конструктора. У тому випадку, коли розробляються спеціальні деталі і пошук оптимального рішення по вибору матеріалу скрутний  можна використовувати матрицю оптимального вибору матеріалу. Приклад побудови такої матриці при виборі матеріалу оправи лінзи згідно[6] приведений в таблиці 4.2.

Табл. 4.2

Закріплення лінзи в оправі передбачається завальцовкою.  Рішення про вибір матеріалу приймається на підставі максимальної кількості балів набраного матеріалом за аналізованими показниками якості з врахуванням вагових коефіцієнтів. Показники якості і вагові коефіцієнти визначаються експертами. Як видно з таблиці 4.2 найбільш раціональним матеріалом для даного завдання є латунь.

Вибір форми деталі.

- Форма деталі визначається формами поверхонь, що обмежують деталь (площина, циліндр, сфера).

- Спеціальні (параболоїд, еліпсоїд).

При виборі форми поверхні керуються наступними критеріями:

- Функція деталі.

- Конструктивна доцільність.

- Технологічність.

- Естетичність.

Функція деталі робить вплив на вибір поверхонь робочого і базового елементів, що сполучаються. Вона слабо впливає на вибір форми вільного елементу. Конструктивна доцільність в основному стосується мінімізації об'єму деталі, при визначенні припусків на кріплення, при виборі типових деталей. В основному вона застосовується при виборі форми вільного елементу. Технологічність враховує можливість технології для здобуття необхідної точності при мінімумі витрат. При цьому враховується:

- Чим більше параметрів в поверхні, тим менше точність.

- Результуюча точність безперервного процесу (наприклад, шліфування циліндра) вища, ніж дискретного (наприклад, шліфування широкої плоскої поверхні).

- Із збільшенням протяжності поверхні знижується точність її обробки.

Естетичність форми деталей характеризують гармонійність її пропорцій. Одним з проявів гармонії є симетрія. Крім того, застосовується пропорціонування елементів форми на основі ряду пропорційних чисел. «Золоте відношення» виражається відношенням сторін прямокутника 0,612:1; 1,618:1.

Визначення розмірів деталі.

Геометричні розміри підрозділяються залежно від відношення до того або іншого структурного елементу. Крім того, існують розміри що координують положення РЕ відносно БЕ. Розміри РЕ визначають в основному з умов точності. Розміри БЕ визначають з умови точності орієнтування вільних елементів. Розміри ВЕ визначаються з умов загальної міцності і жорсткості деталі.

Визначення розмірів засноване на поєднанні методу вибору і розрахунку. Загальні вихідні умови, якими при цьому керуються наступні:

- Обмеження габаритних розмірів, визначених ТЗ.

- Тенденції компактності і мініатюризації.

- Конструктивна і функціональна доцільність (нічого зайвого).

- Економічність.

Лекція № 11. Типи  з'єднань деталей та вибір методу з'єднань. Класифікація та якості контактних пар

11.1.Типи  з'єднань деталей та вибір методу з'єднань

З'єднання двох або декількох деталей є складальною одиницею. Деталі, що сполучаються, утворюють собою контактну пару. Розрізняють з'єднання нерухомі і рухливі. По функціональному призначенню з'єднання бувають такі,  що базують і робочі. Ті, що базують застосовуються частіше і слугують для взаємного орієнтування деталей. Робочі  беруть безпосередню участь у виконанні функцій  приладу. Аби сполучення контактної пари не порушувалося в процесі роботи, воно піддається замиканню силоміць, формою, кріпленням.

Нерухомі з'єднання завжди є такими, що базують в їх створенні беруть участь базовий елемент деталі, що несе, і робочий елемент приєднуваної деталі. Формула з'єднання наступна:

(4.1)

Нерухомі з'єднання найбільш  багаточисельні в загальній конструкції приладу. Приклади нерухомих з'єднань показані на рис.4.3.

Рис. 4.3. Нерухомі з'єднання деталей

На рис.4.3 показані: а) зубчасте колесо з валиком; б) кронштейн з плоскою поверхнею базової деталі;  в) об'єктив з оправою; г), д) дзеркало з оправою.

Рухливі з'єднання бувають такими, що базують і робочими. Ті, що базують служать для підтримки рухливих елементів кінематичних пар і напряму їх руху. Приклади рухливих з'єднань для обертального руху показані на рис.4.4, а для поступальної ходи на рис.4.5.

Рис. 4.4. Рухливі з'єднання для обертального руху

На рис.4.4 показані опори: а) циліндрова; б) центрова; в) сферична;  г) шарикопідшипникова.

Робочі рухливі з'єднання служать для перетворення і передачі руху. Формули з'єднань наступні:

I-го типа  				(4.2)

II-го типа  					(4.3)

Рис. 4.5. Рухливі з'єднання для поступальної ходи

На рис.4.5 показані: а) призматичні V-образні направляючі із замиканням силоміць; б) призматичні направляючі із замиканням формою типа ластівчина хвоста; в) циліндрові направляючі із замиканням силоміць; г) циліндрові направляючі із замиканням формою; д) кулькові направляючі із замиканням силоміць; е) кулькові  направляючі із замиканням формою.

Призначення замикання в  з'єднанні полягає в обмеженні  можливості зсуву приєднуваної деталі  відносно базової по обмежуваному напряму. Це замикання забезпечує існування з'єднань. Схематичне зображення трьох способів замикання показане на рис.4.6.

Рис. 4.6. Способи замикання з'єднання деталей:

а) силоміць; б) формою; в) кріпленням.

Гідністю силового замикання є:

- Не чутливість до коливань температури середовища.

- Відсутність зазорів.

Недоліками є:

- Погіршення силового режиму роботи.

- Ускладнення конструкції з'єднання.

Замикання формою або матеріальною поверхнею найчастіше застосовується при конструюванні з'єднань, особливо при конструюванні кінематичних пар.

Гідністю замикання формою є:

- Надійність

- Незалежність від орієнтації конструкції в просторі

Недоліком замикання формою є неминучість зазору в з'єднанні. Замикання кріпленням застосовується лише для нерухомих з'єднань.

При конструюванні приладів є деякий набір перевірених практикою можливих конструкторських рішень. Тому в більшості випадків при конструюванні нових приладів користуються методом аналогії на основі досвіду конструктора. В той же час у виняткових випадках доводиться вирішувати задачу вибору з'єднань і тоді буде корисним використання матриці  для вирішення певного конструкторського завдання. Приклад побудови такої матриці наступний. Потрібно вибрати спосіб кріплення об'єктиву з ряду відомих, якщо конструкція працює в складному температурному і динамічному режимах  і його роль в оптичній системі невисока. Можливі варіанти рішення цієї конструкторської задачі представлені на рис.4.7.

Рис. 4.7. Способи кріплення оптичних деталей круглої форми:

1 – завальцовкою; 2 – затискним кільцем;  3 – розрізним кільцем; 4 – затискним і пружинячим кільцями.

На підставі поставленого завдання експертами визначаються показники якості і їх вагові коефіцієнти. Потім з врахуванням цих коефіцієнтів визначається сума балів даних способів кріплення, яка згідно[6]  зведена в таблиці 4.3. З таблиці виходить, що найбільш придатний варіант з'єднання затискним кільцем.

Табл.4.3

11.2.Класифікація і властивості контактних пар і з'єднань

Цілеспрямованим з'єднанням деталей відповідно до креслень забезпечується визначеність їх взаємного орієнтування і працездатність конструкції. Досягнення визначеності орієнтування одне з основних завдань конструювання. Визначеність орієнтування пов'язана з обмеженням деяких ступенів свободи деталі. Всього таких ступенів 6: переміщення по 3 вісям ,повороти відносно тих же вісей. У конструкції приладів деталі позбавлені, як правило,  всіх шести ступенів свободи. Рідко деталі мають одну ступень свободи і дуже рідко більш за одну ступень свободи. Обмежувані ступені свободи називаються зайвими. При конструюванні з'єднань необхідно наперед знати:

- Скільки ступенів свободи в деталей потрібно обмежити.

- Скільки ступенів свободи може обмежити та або інша конструкція.

Ці основні завдання розбиваються на декілька часних:

- Визначення необхідного і достатнього числа зв'язків, що накладаються на деталь.

- Вибір переважних форм зв'язків.

- Оптимізація конструкції зв'язків що обмежують зсуви і повороти.

Матеріальні зв'язки за допомогою яких обмежуються зайві ступені свободи називаються контактними парами. Можливі види елементів контактних пар згідно [6] приведені в таблиці 4.4. Контактні пари, що обмежують 1 або 2 ступені свободи, називаються вищими контактними парами і позначаються Р1 і Р2 . Контакт деталей, що сполучаються, в цих парах можливий  по крапці або по лінії. Такі пари застосовуються в основному в рухливих з'єднаннях. Контактні пари Р3 – Р5 називають нижчими контактними парами і в реальних конструкціях вони грають домінуючу роль. Важливою властивістю елементарних контактних пар є їх еквівалентність, яка виражається в тому, що пари нижчих класів можуть бути замінені парами вищих. Наприклад, будь-яка пара   з контактом по лінії може бути замінена двома парами   з контактом по крапці.

Лекція № 12. Основі базування деталей. Геометрічна невизначенність та перетворення класів контактних пар. Надлишкове базування

12.1. Основи базування деталей

Основну масу з'єднань складають  базуючі з'єднання:

- Нерухомі в системах, що несуть.

- Рухливі в базуючих кінематичних парах.

Базуванням називається додання матеріальним тілам визначеного і строго фіксованого положення  в просторі. У конструюванні – це додання певного заданого кресленням положення деталі, що базується, відносно базової. Модель процесу конструювання базуючих з'єднань наступна:

- Формується завдання, яке потрібно вирішити (здійснити обертальний, поступальний рух або розробити нерухому систему).

- Визначається тип деталі, що базується (призма, циліндр).

- Виявляються види і число зайвих ступенів свободи деталі, що базується.

- Встановлюють конструктивні обмеження (наприклад, обумовлені особливостями компоновки приладу).

- Вибирається схема базування і види контактних пар.

Табл.4.4

Рис. 4.8. Вихідні схеми базування призматичних тіл із зв'язками:

а) Р3, Р2 і Р1; б) Р3 і Р1; в) Р1

Вибір контактного варіанту схеми базування залежить від силового і динамічного режимів роботи з'єднань. Найчастіше застосовують варіанти базування призматичних тіл зображених на рисунку 4.8. із зв'язками: а) Р3, Р2 і Р1; б) Р3 і Р1; в) Р1.  Схема в) забезпечує найбільшу геометричну визначеність базування. При базуванні тіл циліндрової форми завжди залишається одна ступень свободи в деталі, що базується (обертання довкола осі). Схеми варіантів базування представлені на рис.4.9. Найбільш споживані варіанти а) і б) змальовані на рисунку 4.9.

Рис. 4.9. Вихідні схеми базування циліндрових тіл із зв'язками:

а) Р4 і Р1; би) Р2 і Р1; у) Р1

Схеми базування сферичних деталей представлені на рис. 4.10. При базуванні тіл сферичної форми як видно з рисунка є 3 види контактів з'єднання:

- По поверхні.

- По лінії.

- По крапках.

Рис. 4.10. Вихідні схеми базування тіл сферичної форми:

а) з одним зв'язком Р3; б) по конічній поверхні (зв'язок Р3);  в) по кромці циліндрового отвору (зв'язок Р3); г) по призматичній канавці (зв'язок Р2)

Такі з'єднання використовуються в пристроях юстування і налаштування, коли потрібне регулювання по 3 кутовим координатам.

12.2. Геометрична невизначеність і перетворення класів контактних пар

Розглянемо обмеження пов'язані з геометричною невизначеністю контактних пар. Ця невизначеність обумовлена тим, що контури і розміри майданчиків контакту відрізняються від номінальних унаслідок похибок форми і шорсткості поверхонь, що сполучаються (рис. 4.11). Контакт в крапці насправді є плямою малого розміру lп, а контакт по лінії має деяку ширину і розриви по довжині, розпадаючись на ряд плям. Таким чином всі види контакту мають геометричну невизначеність.

Рис. 4.11. Геометрична невизначеність контакту реальних поверхонь при контакті:  а) по крапці; б) по лінії; в) по площині

Ця геометрична невизначеність знижує точність з'єднання і здатність  нести навантаження. Якщо, наприклад, довжина повзуна в  направляючих (рис.4.12) визначена з умови обмеження поворотів його при русі довкола осі OY по формулі

(4.4)

де-  похибка, що викликає поворот повзуна; Вх-   довжина повзуна.

Унаслідок невизначеності положення плям контакту дійсна похибка положення повзуна  зростатиме пропорційно  . З метою підвищення точності роботи з'єднання в реальних конструкціях роблять вибірки на поверхнях, що сполучаються.

Рис. 4.12. Геометрична невизначеність контакту у  циліндрових направляючих

Розміри виступів   (рис. 4.13) роблять рівними розмірам плям контактів, що б в межах виступу не було розриву контактуючих поверхонь. Вживання вибірок не змінює клас контактної пари. Перехід до перетворених контактних пар позбавляє деталь тих же ступенів  свободи, які були і до перетворення.

Рис. 4.13. Підвищення геометричної визначеності контакту

за допомогою конструктивних вибірок

Згідно рис.4.13 виборкі зроблені:

а) у обертальній циліндровій парі;

б) у  циліндрових направляючих.

Базування валиків або осей відповідно до рис. 4.14 на радіальну кільцеву опору малої товщини  можна розглядати як контактну пару класу  .

Рис. 4.14. Базування валиків: а) по циліндру ( зв'язок Р4) і буртику

(зв'язок Р1); б) по циліндровому поясочку (зв'язок Р2) і фланцю (зв'язок Р3)

Для обмеження останніх ступенів свободи може бути застосована  ще одна опора і фланець малого діаметру, що обмежує осьове переміщення. У іншому варіанті, ступені свободи, що залишилися, віднімаються фланцем великого розміру. Для деталей призматичної форми найбільш характерне базування по площинах. Оптимальною по геометричній визначеності для цих деталей є схема базування представлена на рис. 4.15. Деталь, що базується, показана на рисунку штрихами у вигляді призми. Найбільш близькі до оптимальної схеми конструкції  призматичних направляючих поступальної ходи, приведені на рис. 4.15. При цьому Вz ≤ Вy.

Рис. 4.15. Базування деталей призматичної форми: а) заміна точкових зв'язків Р1 майданчикам виступів на поверхнях, що сполучаються; б)-г)  призматичні направляючі поступальної ходи.

12.3. Геометрична невизначеність і надлишкове базування

Базування є геометрично невизначеним або не достатнім, коли вибрана схема базування і поєднання контактних пар для її реалізації не забезпечує однозначне обмеження зайвих ступенів свободи деталі, що базується. Характерною ознакою такого базування є необхідність виконання комплексу регулювань положення деталі, що базується, при вживанні додаткових засобів для фіксації цього положення.(Рис.4.16).

Рис. 4.16. Нерухоме базування кронштейна на площині

Складальні процеси малопродуктивні, оскільки складно піддаються автоматизації і виконуються уручну. Тому об'єм спеціальних регулювань при збірці має бути тим менше, чим вище тип виробництва.

Рис. 4.17. Варіанти конструкції  призматичних направляючих

На рис. 4.17 приведені конструкції  призматичних направляючих  з різною визначеністю вихідного базування. Варіанти мають наступні особливості:

- має найбільшу невизначеність базування і характерний  для штучного виробництва, оскільки містить велику кількість регулювань;

- характерний  для серійного виробництва, при вимозі до зазору на технічному рівні точності;

- рекомендується для масового виробництва при менш жорстких вимогах  до точності.

Лекція № 13. Методика визначення та способи усунення надлишкових звязків. Прінципи конструювання зєднань деталей. Зєднання оптичних деталей з механічними. Технологічні основи конструювання зєднань

13.1.  Методика визначення та способи усунення надлишкових звязків

У елементах оптичних систем  зважаючи на високі вимоги до  точності базування, характерне широке вживання недостатнього вихідного базування, що допускає юстування у вигляді вельми малих зсувів з подальшою фіксацією.

Рис. 4.18. Базування елементів оптичних систем:

а), б) – відбивної призми; в), г) лінзової системи.

Базування призми по рисунку 4.18 б) передбачає високоточне базування при переміщенні по осях   і , і  поворот  відносно осі   з подальшою фіксацією трьома обмежувальними планками.. Якщо вимоги до точності базування не високі, то можна базувати по рисунку а), яке простіше попереднього. При базуванні силових оптичних елементів, як правило, застосовується подовжнє юстування. Схема подовжнього базування по рисунку 4.18 в) може бути застосована, коли вимоги до точності подовжньої установки не перевищують  величини 30 мкм. Коли вимоги вищі, використовується варіант базування г), коли в оправі об'єктиву застосовано різьблення з дрібним кроком.

Базування називається надлишковим, коли зайві ступені свободи деталі, що базується, обмежуються більше одного разу, тобто віднімаються не одним, а декількома зв'язками. Зайві зв'язки називають надлишковими.

Надлишкові зв'язки погіршують якість з'єднання, утрудняють збірку, погіршують силовий режим і обумовлені наявністю технологічних похибок розмірів, форми і положення елементів, що базуються.

Рис. 4.19. Приклади надлишкового базування

На рис. 4.19в показаний приклад надлишкового поперечного базування валика по координатних осях   і , а на рис.4.19г,д  приклади надлишкового базування втулки в направляючих  поступальної ходи.

Конструкції з'єднань з надлишковими зв'язками, в разі замикання з'єднань формою, називаються статично невизначеними. Ця невизначеність може привести до заклинювання деталі, що базується, при русі. Загальна умова для уникнення статичної невизначеності наступна: для обмеження кожної зайвої ступені свободи  деталі, що базується, необхідно і досить прикладати лише один зв'язок.

На рис.4.20а,б показані приклади надлишкового базування для нерухомих з'єднань при замиканні з'єднань кріпленням. Невизначеність базування обумовлена погрішностями форми контактуючих  площин. Аби уникнути цього досить зробити вибірку на одній з контактуючих деталей(рис.4.20в).

Рис. 4.20. Надлишкове базування при замиканні кріпленням

У випадку якщо не удається уникнути надлишкових зв'язків, для усунення їх дії удаються до спеціальних засобів:

- Використання зазорів і малих контактних деформацій.

- Вживання систем, що самовстановлюються (рис.4.21а,б).

- Спільна обробка елементів з'єднань(рис.4.21в), що сполучаються.

Рис. 4.21. Способи компенсації надлишкових зв'язків

13.2. Принципи конструювання з'єднань механічних і оптичних деталей

Визначимо, яке значення має взаємне орієнтування базуючих елементів контактних пар різних типів на прикладі деяких схем базування. Для обмеження кожного із зсувів досить накласти один точковий зв'язок класу Р1. Розглянемо дію такого зв'язку у випадку, коли  обмежується зсув по осі Х деякого призматичного тіла.

Рис. 4.22. Орієнтування елементів контактних пар зв'язків,

що обмежують зсуви

При базуванні деталі за схемою а) для точної її установки, тобто виключення похибок положення   і , досить мати 3 точкових опори. В результаті похибки виготовлення деталі , при ідеальній перпендикулярності граней деталі, похибка її положення уздовж осі   рівна:

(4.5)

В разі відхилення від перпендикулярності на кут  похибка положення деталі  уздовж осі  рівна:

(4.6)

Це ж положення стосується і сил, що діють на опору в першому і другому випадках:

;						(4.7)

За відсутності нахилу похибка положення має мінімальне значення. Отже базуючи поверхні, що обмежують зсув деталі, що базується, слід орієнтувати нормально до напряму що обмежує зсув – це фундаментальний принцип для конструювання базуючих з'єднань.

Отже в реальних конструкціях перевагу треба віддавати варіантам представленим на рис. 4.22б,в при   =0. Точність гвинтового механізму з трапецеїдальним різьбленням з тих же міркувань на   вище, ніж з гострокутним різьбленням. Для обмеження поворотів в будь-якому напрямі, необхідно і досить накласти на деталь, що базується, два зв'язки класу   або зв'язок класу Р2 у вигляді прямої лінії.

За наявності похибки виготовлення опори або деталі, що базується, на величину , як це показано на рис.4.23, можливий поворот деталі, що базується, на кут , який рівний:

(4.8)

Для обмеження поворотів деталі, що базується, відповідно до рисунка 4.23, зв'язки необхідно розташовувати на можливо великому базисі. Цей принцип носить назву принципу обмеження поворотів і має фундаментальне значення при конструюванні базуючих з'єднань.

Рис. 4.23. Орієнтування елементів контактних пар, що обмежують повороти

На рисунку в): 1 – вал; 2 – тіло довільної форми; 3 – шпонка.

Якщо до деталі, що базується, прикладений осьовий момент, наприклад в з'єднанні шпонки як показано на рис. 4.23 в), то збільшення базису покращує силовий режим з'єднання.

При конструюванні з'єднань оптичних деталей з механічними, слід враховувати деякі особливості:

- Вихідною умовою є нерухомість з'єднання.

- Конструкція оптичної деталі відома заздалегідь, тому конструювання з'єднання зводиться до розробки базової механічної деталі.

- У зв'язку з жорсткими вимогами по точності взаємного розташування в таких з'єднаннях широко застосовуються регулювання.

Принципи орієнтування і базування оптичних деталей круглої і плоскої форми пояснює рис.4.24.

Рис. 4.24. Базування оптичних деталей

Для позбавлення круглої оптичної деталі п'яти ступенів свободи використовують два базуючи елементи деталі:

- Опорний, у напрямі осі деталі -  зв'язок  позбавляє переміщень  ).

- Вузький центруючий поясочок - зв'язок   позбавляє переміщень.

Якщо необхідно забазувати склеєний оптичний блок, коли висота блоку сорозмірна з діаметром, то не можна всі склеяні оптичні деталі робити одного діаметру, оскільки циліндр перетворюється в зв'язок класу  . Більший діаметр робиться для тієї деталі, яка чутливіша  до децентрувань.

Особливої ролі для точності базування лінз набуває спосіб її закріплення, оскільки в певних умовах притиску виникає  поперечне зрушення лінзи або її нахил. На рис. 4.24 г) видно, що внаслідок  децентрувань різьбового кільця, виникає зусилля   у напрямі осі, що приводить до зрушення лінзи в межах зазору. Якщо лінза стримується в оправі лише за рахунок тертя, то поперечне зрушення лінзи завжди неминуче, отже, вимога до точності виготовлення і базування притискного кільця повинні відповідати вимогам точності центрування лінзи. Виходячи з цих міркувань, кріплення лінз завальцовкою, переважніше. В ході завальцовки лінза додатково центрується.

Базування плоских оптичних деталей проводиться по поверхнях і для виключення невизначеності базування дзеркала і призми переважно, кріпляться на 3 крапки, а в місцях кріплення дзеркал встановлюють прокладки з фольги.

13.3.Технологічні основи конструювання зєднань

Значну роль при конструюванні з'єднань грають рівні точності технологічних процесів. Розрізняють ці процеси по наступних ознаках:

- Виду контактних пар збираного з'єднання: збірка вищих кінематичних пар    і   вимагає більшої точності взаємного узгодження елементів пари, чим нижчих.

- По об'ємах і видах пригонів деталей виконуваних при збірці розрізняють:

  - типові пригони ( шабрення, спільне притирання);

  - спеціальні (індивідуальні доведення).

- За об'ємом і виглядом  регулювань:

  - просте узгодження деталей (для кріплення).

Тема  5. Конструювання вузлів освітлювачів

Лекція № 14. Конструювання вузла освітлювоча у мікроскопі

У мікроскопах освітлювачі грають дуже важливу роль, оскільки впливають на роздільну здатність. Мікроскоп розглядає дуже дрібну структуру предмету, тому моделлю предмету можуть бути дифракційні гратки з періодом  . Теорія побудови зображення в мікроскопі базується на теорії дифракції. Здобуття якісного зображення згідно цієї теорії може бути досягнуте, коли дотримується принцип Аббе. Суть цього принципу полягає в тому, що зображення відповідає предмету коли в його побудові беруть участь не менше чим два дифракційні порядки. На рис.5.1предмет представлений у вигляді дифракційної гратки з періодом d. У побудові зображення беруть участь нульовий і перший дифракційний порядки. Із зменшенням періоду перший дифракційний порядок може вийти за межі числової апертури мікрооб'ектива і принцип Аббе не дотримується.

Рис. 5.1.Побудова зображення у мікроскопі

Для того що б ввести нульовий і перший дифракційний порядки в межі числової апертури предмет за допомогою конденсора освітлюють  похилими паралельними пучками.  Внаслідок чого нульовий дифракційний порядок переміщається на край апертури, тоді промені першого дифракційного порядку так само потрапляють в межі числової апертури мікрооб'єктиву. Числові апертури конденсора і мікрооб'єктиву приймаються рівними, тоді роздільна здатність мікроскопа зростає удвічі і рівна:

,     де.				(5.1)

У мікроскопах застосовуються два типи освітлювачів – це освітлювачі світлого і темного поля. При освітленні по методу світлого поля, промені від освітлювача пройшовши об'єкт в  світлі, що проходить, або дзеркально відбившись від нього у відбитому світлі, потрапляють в мікрооб'єктив, створюючи позитивний амплітудний контраст. Світлі ділянки в результаті виглядають світлими, а темні - темними. При освітленні по методу темного поля промені від освітлювача безпосередньо в мікрооб'єктив  не потрапляють і загальний фон виявляється темним. На темному фоні світлими виглядають ділянки, які краще розсіюють  світло або дифузно відбивають. При цьому отримуємо негативний амплітудний контраст. В цьому випадку апертура освітлювача має бути більше апертури мікрооб'єктива.

Типовим прикладом освітлювача світлого поля в світлі, що проходить, є освітлювальна система за схемою Келлера (рис.5.2).

Рис. 5.2.Освітлювальна система Келлера

Схема  включає такі компоненти: 1 – джерело випромінювання; 2 – колектив; 3 – польова діафрагма; 4 – апертурна діафрагма; 5 – конденсор; 6 – предметне скло; 7 – покривне скло; 8 – фронтальна лінза мікрооб'єктиву. Змінюючи діаметр польової діафрагми 3, можна регулювати розмір освітленої ділянки не міняючи рівень освітленості. Змінюючи розмір апертурної діафрагми 4, можна міняти рівень освітленості, не міняючи розміру освітленої ділянки.

При великих збільшеннях повітряні проміжки  між елементами 5 і 6, 6 і 7 заповнюють імерсійною  рідиною з метою вирівнювання показників заломлення відповідних середовищ. Цей прийом дозволяє збільшити числову апертуру микрооб'ектива і виключити явище повного внутрішнього відбиття.  Як рідина може застосовуватися дистильована вода. Тоді на мікрооб'єктивах гравіюється позначення ВІ (водна іммерсія). Коли застосовується кедрове масло, на корпусі гравіюють позначення МІ (масляна іммерсія).

Якщо в мікроскопі використовується освітлювальна система, що працює у відбитому світлі по методу світлого поля, то застосовують два варіанти освітлювальних схем:  освітлювальна системи Бека (рис.5.3а) і освітлювальна система Наше (рис.5.3б).

а                                                                                        б

Рис. 5.3.Освітлювальні системи Бека (а) і Наше (б)

На рис. 5.3 показані: 1 – джерело світла ; 2-   конденсор; 3 – світлоділильна пластина або призма; 4 – мікрооб'єктив; 5 – предмет;

6 – додаткова лінза; 7 – окуляр.

Прикладом освітлювача темного поля для роботи у відбитому світлі, є схема з параболоїдним конденсором.

Рис. 5.4. Освітлювач з параболоїдним конденсором

На рисунку  5.4. показані: 1 – джерело світла; 2 – лінзовий конденсор; 3 – діафрагма; 4 – світлодільник; 5 – параболоїдний конденсор; 6 – предмет;7 – мікрооб'єктив; 8 – додаткова лінза; 9 – окуляр.

Лекція № 15. Конструювання вузла  освітлювача в проекційних та коліматорних приладах

15.1. Конструювання вузла освітлювача в проекційних приладах

Призначення цих освітлювальних систем полягає в тому, аби більшу частину світлового потоку джерела направити через об'єктив на екран. По конструкції освітлювачі можуть бути:

- Лінзовими (конденсорами).

- Дзеркальними.

- Дзеркально-лінзовими.

Основними характеристиками цих систем є кут обхвату і збільшення. У зв'язку з шкідливим впливом аберації на якість зображення, кути обхвату і збільшення оптичної системи освітлювача обмежені. Рекомендовані значення кутів обхвату і збільшення наведені у таблиці 5.1.

Табл. 5.1

| Лінзові конденсори |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип конденсора | Кут обхвату | Збільшення |
| Однолінзовий |  |  |
|  | *Асферіка: |  |
| Двохлінзовий |  |  |
|  | *Асферіка: |  |
| Трьохлінзовий |  |  |
|  | *Асферіка: |  |
| Дзеркальні конденсори |  |  |
| Однодзеркальний | 55 |  |
| Дзеркальний з внутрішньою відзеркалювальною поверхнею | 70 |  |
| Дзеркально-лінзовий | 62 |  |

Кут обхвату визначає міру використання світлового потоку джерела або ККД освітлювача:

, 						(5.2)

де   - Ф0  весь потік від джерела.

Для джерела з плоским тілом накала ККД визначається по формулі:

.					(5.3)

Для джерела з точковим тілом накала:

.					 (5.4)

Підвищити ККД можна застосувавши контрвідбивач для використання зворотнього світла, тоді ККД підвищується на 20-70%.

15.2.Конструювання вузла освітлювача в  коліматорних приладах

Коліматори застосовуються в різних вимірювальних стендах. Основними характеристиками є розходження і дистанція формування світлового пучка. Схема коліматорного освітлювача показана на  рисунку 5.5.

Рис. 5.5. Схема коліматорного освітлювача

Якби джерело було строго точковим, то кутове  розходження пучка на виході обмежувалося лише дифракцією і було б рівне:

.(5.5)

Якщо джерело має кінцеві розміри то кутове розходження рівне:											  (5.6)

Оскільки кутове розходження мале то можна вважати що

(5.7)

Важливою характеристикою освітлювачів цього типа є дистанція формування світлового пучка. Ця дистанція характеризується тим, що до відстані р0  освітленість на виході об'єктиву коліматора залишається практично незмінною, а за цією відстанню вона зменшується обернено пропорційно до квадрата відстані.

Як об'єктив в таких освітлювачах застосовуються лінзові і дзеркально-лінзові об'єктиви. При виборі оптичної схеми коліматора необхідно враховувати величину кутової сферичної аберації, яка визначається величиною відносного отвору  .

Лекція № 16. Основні формули для розрахунку освітлювачів. Особлівості конструкцій освітлювачів .Приклади конструкцій

16.1 . Основні формули для розрахунку освітлювачів

Сила світла джерела:

,					 (5.8)

де –Ф світловий потік джерела.

Габаритна яскравість джерела світла:

,					(5.9)

де Q  – площа проекції тіла, що світиться, на площину, перпендикулярну до оптичної осі.

Дистанція формування світлового пучка коліматором:

,					      (5.10)

де D  - світловий діаметр об'єктиву; - діаметр діафрагми коліматора; - фокусна відстань об'єктиву.

Освітленість створювана коліматором на відстані  Р від нього:

,					  (5.11)

де   - коефіцієнт пропускання атмосфери;  - приведена сила світла джерела, що дорівнює:

, 				     (5.12)

де  - коефіцієнт пропускання оптичної системи.

Освітленість, що створюється джерелом в площині зображення:

, 				      (5.13)

де   - апертурний кут в площині зображення.

Інваріант освітлювальної системи коліматора при вживанні конденсора в освітлювальній частині (Рис.5.6):

Рис. 5.6.Освітлювальна система коліматора

(5.14)

(5.15)

,				(5.16)

де   - діаметр діафрагми коліматора;  - апертурний кут об'єктиву коліматора;  - кут обхвату конденсора.

Інваріант освітлювальної системи мікроскопа

,				(5.17)

де   - апертурний кут колективу;  - лінійне поле зору мікроскопа (розмір предмету);  - числова апертура мікрооб'єктива;  - лінійний розмір випромінювача.

Енергетичні характеристики ламп розжарювання і їх термін служби сильно залежать від напруги живлення. Ця залежність може бути представлена наступним співвідношенням:

(5.18)

,

де  U і U0  - дійсна і номінальна напруга живлення ламп розжарювання;і H0  - значення однієї з характеристик ламп;  - показник  степені, що має різне значення для різних характеристик ламп.

Цей показник дорівнює:

-для світлового потоку і сили світла ;

-для терміну служби ламп ;

-для енергетичної потужності .

При використанні лазерних джерел щільність потоків випромінювання в будь-якій точці одномодового випромінювання лазера рівна:

,				(5.19)

де   - повний потік випромінювання лазера;  - кутовий розмір перетину пучка лазера, відлічений на рівні   від максимальної освітленості;  - відстань від осі пучка до крапки, в якій визначається щільність.

Енергетична сила світла в певному напрямі при одномодовому режимі роботи:

,				(5.20)

де   - кутовий розмір, усередині якого поширюється випромінювання лазера у величинах тілесного кута;  - кутове розходження випромінювання лазера.

,			(5.21)

де  - кут, у напрямі якого визначається сила світла лазерного джерела.

Потік випромінювання, що проходить через певний перетин з радіусом  r:

(5.22)

16.2. Особливості конструкцій вузлів освітлювачів

Конструювання вузлів освітлювачів включає власне джерело, елементи його кріплення, юстування, амортизації, охолоджування. Основні вимоги до конструкції вузла джерела, що пред'являються, наступні:

- Забезпечення стабільності положення джерела і індикатриси його випромінювання  незалежно від зовнішніх чинників, що змінюються.

- У конструкції вузла джерела мають бути передбачені необхідні переміщення з метою його юстування. При цьому необхідно забезпечити наступні юстувальні переміщення:

  - подовжні фокусування;

  - поперечні  центрування;

  - кутові повороти для зміни орієнтації індикатриси випромінювання.

- У вузлі кріплення джерела випромінювання мають бути передбачені заходи ефективного відведення від нього теплової енергії і ослаблення випромінювання від нагрітих елементів конструкції. При цьому необхідно, що б в стані теплової рівноваги, температура джерела не перевищувала допустимої для нього межі. Для забезпечення нормальних теплових режимів роботи необхідно добиватися хорошої теплопровідності патрона і кожуха випромінювача та інших елементів. Тому для таких деталей треба підбирати матеріал з високим коефіцієнтом теплопровідності. У конструкції вузла необхідно забезпечити великі площі контакту деталей, що сполучаються. Чистота обробки поверхонь, що сполучаються, має бути дуже високою. Для інтенсифікації тепловідводу за рахунок випромінювання в довколишній простір, потрібно збільшити коефіцієнт випромінювання кожуха і інших деталей. Для цього ці деталі покривають темними фарбами або роблять оксидування чорним. Коефіцієнт випромінювання матеріалу має бути  . В окремих випадках застосовують ребра, що збільшують поверхню випромінювання. Часто в конструкції здійснюють передачу тепла, від джерела до корпусу, через спеціальний кронштейн. У тому випадку, коли вказані заходи не ефективні, застосовують примусове охолоджування, яке може бути повітряним або водним. Повітряна вентиляція може бути припливною(вентилятор внизу), витяжною(вентилятор зверху) і комбінованою. Будь-який з видів вентиляції передбачає герметизацію приладу.

- Вузол кріплення джерела випромінювання має бути простим по конструкції, надійний при дії зовнішніх умов, мати мінімальні габарити і висоту.

Приклади конструкцій вузлів випромінювачів згідно [12] наведені на рис.5.7-5.10.

Рис 5.7. Освітлювач з кронштейном

Рис.5.8. Лазерний освітлювач

Рис. 5.9. Освітлювач із світлодіодом

Вузол кріплення

Мікромініатюрної лампи

СМН 9-60

1.Основа

2.Лампа СМН 9-60

3.Трубка ізолююча

4.Контакт

5.Прижим

6.Кільце

7.Гвинт юстувальний

8.Контакт

1.Втулка

2.Тримач пластинчатий

3.Ізолююча пластина

4.Основа

Вузол кріплення галогенової лампи КГМ 6,6-65

Рис. 5.10. Освітлювачі з галогенною лампою та мікромініатюрний

Тема  6. Конструювання вузлів об’єктивів та окулярів

Лекція № 17. Основні характеристики і класифікація конструкцій об’ективів. Вімоги до точності позиціювання об’ективів

17.1. Основні характеристики і класифікація конструкцій об'єктивів

Основними характеристиками об'єктивів є.

- Геометричні параметри об'єктивів:

  - діаметр вхідної зіниці  ;

  - фокусна відстань об'єктиву  ;

  - відносний отвір  ;

  - кут поля зору  ;

  - довжина оптичної системи  ;

  - передній і задній фокальний відрізки;

  - числова апертура  ;

  - збільшення об'єктиву  .

  - діафрагмове число.

- Енергетичні характеристики об'єктиву:

  - інтегральний коефіцієнт пропускання  ;

  - спектральний коефіцієнт пропускання  ;

  - геометрична світлосила об'єктиву  ;

  - фізична світлосила об'єктиву  ;

  - коефіцієнт розсіювання об'єктиву  .

- Характеристики якості зображення об'єктиву:

  - діаметр кружка розсіювання об'єктиву;

  - гранична роздільна здатність  ;

  - оптична передавальна функція( ОПФ).

- Масогабаритні характеристики:

  - маса об'єктиву;

  - показники надійності об'єктиву;

  - вживані матеріали.

Класифікуються об'єктиви по різних ознаках. Класифікація по типах розрізняє наступні об'єктиви:

- лінзові;

- дзеркальні;

- дзеркально-лінзові.

Достоїнства дзеркальних об'єктивів наступні:

  - можливість здобуття високої світлосили;

  - відсутність хроматизму в дзеркал;

  - високий коефіцієнт пропускання  ;

  - компактність конструкції.

Недоліки дзеркальних об'єктивів:

  - малі кутові поля у зв'язку з наявністю аберації кома;

  - в більшості випадків центральне екранування;

  - складність юстування дзеркальних об'єктивів, обумовлена високими вимогами до центрування.

Дзеркально-лінзові об'єктиви використовують лінзові компоненти  для корекції аберації. Ці компоненти прагнуть розташовувати у вузьких пучках променів.По конструкції дзеркальні об'єктиви бувають передфокальними і зафокальними(рис.6.1).

Передфокальні:					Зафокальні:

Рис. 6.1. Передфокальні і зафокальні об'єктиви

Об'єктиви, що подовжують – називаються дзеркальними телеоб'єктивами, а що укорочують – дзеркальними дуплетами. У зв'язку з обмеженою можливістю виправлення аберації в дзеркальних об'єктивах до складу об'єктиву вводять лінзові компенсатори, тоді об'єктив називається дзеркально-лінзовим. До компенсаторів відносяться: коректувальна пластинка Шмідта,  двохлінзові афокальні компенсатори і ін.

Класифікація за призначенням включає наступні об'єктиви:

- об'єктиви телескопічних систем (мають малі кутові поля);

- об'єктиви фотографічних і проекційних приладів ;

- ширококутні об'єктиви ;

- об'єктиви мікроскопів із збільшенням  *( Ці об'єктиви розраховуються для довжини тубуса  160мм. і товщини покривного скла  мм.);

- спеціальні об'єктиви для інфрачервоної (ІЧ) області спектру. Спеціальні об'єктиви працюють в трьох спектральних діапазонах:

    - ближня ІЧ  область   мкм.

    - середня ІЧ  область   мкм.

    - далека ІЧ  область   мкм.

В середньому і далекому спектральному діапазоні  необхідно застосовувати спеціальні матеріали (наприклад, KRS5,6- до 25мкм.; синтетичний сапфір Al2  O3– до  5мкм; Германій ГМ0- до 15мкм.; Іртран 1 (MGF) – до10 мкм.; Іртран 2 (ZNS) -до 15 мкм.)

По особливостях конструкції розрізняють наступні об'єктиви:

  - об'єктиви «насипної» конструкції. У цих об'єктивах лінзи або лінзи в оправах заздалегідь юстують, а потім встановлюють в корпус з мінімальним зазором без юстування (всі мікрооб'єктиви мають таку конструкцію);

  - об'єктиви з оправами, що згвинчуються. У цих об'єктивах лінзи і оправи виготовляють по калібрах і з мінімальним зазором встановлюють в корпус без юстування;

  - об'єктиви одиничних приладів. У цих об'єктивах деталі підганяють в процесі збірки, супроводжуваної юстуванням.

17.2. Визначення вимог до точності позиціювання об'єктивів

Для здобуття необхідних формул представимо об'єктив у вигляді тонкої лінзи і розглянемо побудову зображення такою лінзою (рис.6.5).

f

-f

z

Рис. 6.5. Побудова зображення тонкою лінзою

На рис.6.5  величина   позначає зрушення лінзи уздовж оптичної осі. Штрих пунктиром показаний хід променя після зрушення лінзи і вплив цього переміщення на положення площини зображення (зрушення  ). Визначимо, чому дорівнює відстань між зв'язаними площинами користуючись співвідношеннями:

(6.1)

Для визначення   скористаємося співвідношенням:

(6.2)

З врахуванням співвідношень (6.1) отримаємо:

.		   (6.3)

Співвідношенням (6.3) користуватися важко, оскільки величина   заздалегідь не відома. При малих зрушеннях об'єктиву, збільшення 0 мало відрізняється від  тому можна записати :

,	        (6.4)

де   - мала величина.

Підставивши (6.4) в(6.3), отримаємо наступне рівняння:

.		      (6.5)

Розкривши дужки, отримаємо остаточне рівняння для зрушення площини зображення:

.		      (6.6)

Розглянемо деякі окремі випадки для типових оптичних систем:

- Телескопічна система:

; .					(6.7)

- Оптична система мікроскопа:

;  .				   (6.8)

Мікрооб'єктиви потрібно встановлювати особливо точно, оскільки при похибці їх установки площина зображення рухається в протилежну сторону пропорційно  .

- Обертаюча система характеризується наступними співвідношеннями:

Тоді отримаємо:

(6.9)

До точності позиціювання обертаючих систем, високих вимог не пред'являється, оскільки зрушення площини зображення в них є величиною другого порядку крихти.

- Система коліматора (Рис.6.6)

Рис. 6.6.Система коліматора

На рис. 6.6 показано зрушення положення фокальної площини залежно від зрушення лінзи  :

(6.10)

Величина  а  визначається в діоптрійній мірі . Перехід від лінійної до діоптрійної міри визначається співвідношенням . Тоді					,					 (6.11)

де  - допустима збіжність пучків на виході об'єктиву коліматора.

Можна отримати узагальнену формулу, що зв'язує зрушення площини зображення із зрушенням об'єктиву:

за правилом наближених обчислень , тоді

(6.12)

Лекція № 18. Основні похибки конструкції об’ективів

18.1. Вплив первинних похибок об'єктивів на похибку фокусної відстані

Похибка фокусної відстані приводить до розфокусування, паралаксу  у вимірювальних приладах, похибки масштабу зображення і непаралельності осей в бінокулярних приладах.

Основними чинниками, що приводять до похибки, є первинні похибки конструктивних параметрів лінз і дзеркал. Для оцінки впливу первинних похибок на величину , скористаємося формулою для оптичної сили лінзи:

(6.13)

Для оцінки впливу похибок конструктивних параметрів на відхилення   потрібно диференціювати співвідношення (6.13) по вхідним в нього конструктивним параметрам. Продиференціювавші, отримаємо:

(6.14)

(6.15)

(6.16)

(6.17)

На етапі конструювання всі похибки відносяться до випадкових. Тому сумарне відхилення  фокусної відстані визначиться співвідношенням:

(6.18)

Для одиночного дзеркала із зовнішнім віддзеркаленням фокусна відстань рівна:

,					(6.19)

а відхилення фокусної відстані рівне:

(6.20)

В разі використання склеювання, приймають   і використовують умову ахроматизації:

,				   (6.21)

де   і   - фокусні відстані першого і другого компонентів склеювання;і   - коефіцієнти  дисперсії матеріалів.

Відхилення фокусної відстані склеєного об'єктива може бути розраховане по формулі:

, (6.22)

18.2. Вплив умов експлуатації на відхилення фокусної відстані фокусуючих пристроїв

При зміні температури якість зображення може  погіршати

унаслідок росфокусування оптичної системи. Розглянемо об'єктив, який будує зображення на фотоприймачі встановленому в його фокальній площині (Рис.6.7)

Рис.6.7. Побудова зображення на фотоприймачі

На рисунку об'єктив 1 складається з двох склеєних лінз закріплених в корпусі 2, в якому встановлений фотоприймач 3. Зміна температури приводить до змін радіусів кривизни, показників заломлення і товщини лінз і, як слідство, до розфокусування. Унаслідок подовження корпусу змінюється також відстань між об'єктивом і фотоприймачем.

Для тонкої лінзи залежність відхилення фокусу від зміни температури може бути отримана на основі аналізу формули для оптичної сили такої лінзи:

(6.23)

Продиференціюємо співвідношення (6.23) по  зміні температури,тоді отримаємо:

(6.24)

У  (6.24) , де   - лінійний температурний коефіцієнт розширення матеріалу;   - коефіцієнт приросту показника заломлення при зміні температури для довжини хвилі  .

Термооптична постійна скла визначається співвідношенням:

.					(6.25)

Підставивши   у вираження (6.24) отримаємо:

.			     (6.26)

Співвідношення (6.26) показує як залежить відхилення фокусної відстані лінзи від коливань температури.   - довідкова величина і наводиться як одна з характеристик оптичного скла.

Для того що б компенсувати відхилення фокусної відстані при коливаннях температури в автоматичному режимі, застосовують термокомпенсатори.  Для компенсації терморозфокусування, застосовують два кільця термокомпенсатора, з   близьким до   скла. Як матеріал кілець застосовують сталь, титан, інвар, алюміній, латунь. Для визначення лінійних розмірів кілець використовується умова відсутності розфокусування. При цьому враховується, що для склеєного об'єктиву, відхилення фокусної відстані рівне:

(6.27)

де   і   - оптичні сили першого і другого елементів склеювання.

Приклад значень термооптичних постійних для крона і флінта

Значення   для сталі і інвару дорівнюють:

Лекція № 19. Розрахункі термокомпенсаторів при конструюванні об’ективів. Аналіз прикладів конструкцій термокомпенсаторів

На рисунку 6.8 змальований термокомпенсатор  розфокусування. У конструкцію входить обьектив 1, два циліндрові кільця 2 і 4, встановлені між об’єктивом і фотоприймачем 5, корпус 3, пружинне кільце 6.

Рис.6.8. Термокомпенсатор  розфокусування

Умова  відсутності розфокусування має вигляд:

де  .															(6.28)

Тоді отримаємо:

(6.29)

Оскільки   то вибравши матеріал і з якого виготовлятимуться  кільця термокомпенсатора (тобто вибравши  і ), можна вирішити рівняння (6.29) відносно невідомих  і  :

;		          (6.30)

.		                        (6.31)

У тому випадку, коли необхідно переміщати фотоприймач вліво і управо відносно номінального положення, застосовуються термокомпенсатори з трьох кілець (рис.6.9). В разі трьох кілець термокомпенсатора, умова відсутності розфокусування набирає вигляду:

,		(6.32)

де   - довжина корпусу.

На рис 6.9.  показані набори кілець 1-3 з різними коефіцієнтами лінійного розширення, різьбове кільце 4, пружинне кільце 5.

Рис.6.9.Термокомпенсатор з трьох кілець

У тому випадку, коли відхилення фокусної відстані є значними, (це має місце в довгофокусних системах і при великих коливаннях температур), можуть бути застосовані рідинні компенсатори.

Для визначення переміщення поршня при зміні температури, застосовується співвідношення:

,		(6.33)

де   - зміна об'єму рідині при зміні температури;   - номінальний поперечний перетин поршня;   - номінальний об'єм рідини;   - коефіцієнт об'ємного розширення рідини;   - коефіцієнт температурного розширення матеріалу поршня.

Відношення довжин важелів механізму  для переміщення поршня рівне:

,		(6.34)

де К - коефіцієнт впливу переміщення лінзи на розфокусування об'єктиву;  - величина зрушення площини зображення при зміні температури.

Термокомпенсатори застосовуються так само для компенсації передавлення лінз в оправах при зміні температури. Крім того, вони дозволяють виключати появу зазорів в з'єднанні лінз в оправах. Розрахунок таких термокомпенсаторів виконується із співвідношення:

,		    (6.35)

де   - довжина компенсатора, діаметр оправи і діаметр лінзи; - відповідні лінійні температурні коефіцієнти розширення.

Якщо вважати, що діаметр оправи , виходячи із співвідношення(6.35), можна порахувати довжину компенсатора:

(6.36)

Як матеріал термокомпенсатора в таких конструкціях застосовують:

- Органічне скло СОЛ ()

- Вінілові пластмаси ВП ()

Для фіксації термокомпенсаторів застосовуються герметики. У великогабаритних лінзах, кількість компенсаторів може сягати15-16. Допустима величина терморозфокусувань визначається рядом чинників, серед яких:

- Дифракційна глибина різкості об'єктиву.

- Допустимий подовжній паралакс (неспівпадання площини сітки і площини зображення).

- Геометричною глибиною різкості (для проекційних об'єктивів).

- Глибиною акомодаційної різкості для окуляра.

Допустиме відхилення фокусної відстані при обмеженні дифракційною глибиною  різкості, визначається з такого співвідношення:

(мкм),	         (6.37)

де   - задній апертурний кут фокусуючої системи.

При обмеженні паралаксом допустима величина   рівна:

- для телескопічної системи

(6.38)

де  - допустимий кутовий паралакс в площині предмету; Г  - збільшення телескопічної системи;  - максимально можливе переміщення ока(поперечне) в межах вихідної зіниці;

- для  системи мікроскопа:

(6.39)

де Рдоп - допустимий лінійний паралакс;   - збільшення мікрооб'єктиву.

При обмеженні геометричною глибиною різкості для проекційних систем

,		       (6.40)

де   - кутова роздільна здатність ока в радіанах;   - мінімальна відстань від екрану до спостерігача; Р  - відстань від проекційного об'єктиву до екрану;   - діаметр вхідної зіниці об'єктиву.

При обмеженні глибиною акомодаційної різкості для окуляра:

(6.41)

Лекція № 20. Класифікація та основні типи систем автофокусування об’ективів

Ці пристрої складаються з наступних основних елементів вказаних на рис.6.10. На рисунку показані:  об'єкт, що зображається 1 ; фокусований об'єктив 2; датчик різкості 3; елемент, що управляє 4; привід до фокусованого об'єктиву 5; площина зображення 6.

Ці пристрої діляться на дві групи:

Системи прямого управління, коли  датчик різкості (3) розташований поза основним ходом променів що йдуть від об'єкту (1) через фокусуючий об'єктив (2), який переміщується приводом (5) по сигналу від елементу, що управляє (4).

Рис. 6.10. Пристрій автоматичного фокусування об'єктиву

Системи із зворотним зв'язком або замкнуті системи управління (Рис.6.11) містять:  об'єкт, що зображається 1 ; фокусований об'єктив 2; датчик різкості 3; елемент, що управляє 4; привід до фокусованого об'єктиву 5; площина зображення 6. При цьому датчик різкості розташований в основному ході променів.

Рис. 6.11. Система із зворотним зв'язком

Датчик різкості в другій схемі оцінює відсутність різкості зображення в двох площинах, рівновіддалених від площини найкращої установки. Раніше такі схеми із застосуванням візуального контролю, називалися схемами з Дапай растром.

Системи автоматичного фокусування (САФ) можуть бути активного і пасивного типа. Прикладом системи активного типа є система, що працює за принципом локатора, який посилає до об'єкту ІЧ промені від світлодіода або міні-лампочки і сприймає відбитий сигнал, міряючи паралактичний кут   (див. рис. 6.12). Такі системи використовуються у фотоаппаратурі типа Canon, Minolta.

Рис. 6.12. Система активного типа

Системи пасивного типа можуть будуватися на кореляційному принципі обробки сигналу (див. рис. 6.13). Така система використовується у фотоаппаратурі  Wisitronic, Honeywell.

Рис. 6.13. Система пасивного типа

На рисунку 6.13 позначені наступні елементи: 1 – нерухоме дзеркало;1’ – поворотне дзеркало;  2, 2’ – фокусуючі об'єктиви; 3 – призма; 4, 4’ – ПЗЗ лінійки;5 – пристрій управління; 6 – механічний привід для розвороту дзеркала і управління фокусованням

При повороті дзеркала 1` знімаються струми з елементів ПЗЗ лінійок. Якщо, наприклад, таких елементів 5, то відповідно будуть зняті струми   і  . Кореляційний струм визначається по формулі:

Передбачимо, що темновому струму відповідає 1-а одиниця, а зображенню   3 одиниці. Передбачимо в першому випадку  зображення на 1-ій і 2-ій лінійках проектується на 2-й і 4-й елементи тоді кореляційний струм рівний:

У другому випадку зображення в обох лінійках проектується на 3 елемент, тоді струм кореляції максимальний і рівний:

Система автоматичного фокусування може бути побудована із застосуванням тіньових методів (див. рис. 6.14). Така система заснована на тому, що в площині зображення розташована діафрагма, що по різному обмежує світлові пучки, залежно від відсутності або наявності розфокусування. Фотоприймачі розташовані істотно далі за діафрагмою і формують електричний сигнал, що керує основним об'єктивом.

Рис. 6.14.Тіньовий метод

Спочатку проводиться налаштування схеми, при якій в розрахунковому положенні фокусованого об'єктиву, діафрагма розташовується в його фокальній площині і різницевий сигнал з фотоприймачів 2 і 2’ дорівнює нулю. При розфокусуваннях об'єктиву міняється положення його фокальної площини відносно діафрагми. Таким чином, діафрагма по різному вин’єтує світлові пучки в залежності від знаку розфокусувань. Відбувається розбалансування схеми і різницевим сигналом з блоку 3 управляють приводом 5. Прикладом використання такої схеми є фотоапарат Pentacon, Ger.

Схема пристрою що застосовує нелінійність   люксамперних  характеристик фотоприймачів  показана на рис.6.15.

Рис. 6.15. Схема пристрою що застосовує нелінійність   люксамперних  характеристик фотоприймачів

Згідно рисунку 6.15 зображення ділянки об'єкту  і фону 1, проектується фокусуючим об'єктивом 2 на відповідну поверхню приймача  3. Приймач має нелінійну  люксамперну характеристику, коли   відповідає струму насичення iнас.  при цьому струм з фотоприймача залежить від різкості зображення на його поверхні. Струм вимірюється пристроєм  4 і досягши мінімального струму з фотоприймача, визначається положення фокусування об'єктиву 2. Заздалегідь система набудовується так, що при розмитому кордоні між світлими і темними ділянками в площині зображення (положення розфокусування) освітленість  відповідає максимальному струму  . Збільшення освітленості на світлій ділянці не дає збільшення струму, оскільки режим насичення. У той же час зменшується площа освітленої ділянки на поверхні фотоприймача, що приводить до мінімізації струму.

Системи фокусування з подовжнім скануванням будуються за  схемою, представленою на рисунку 6.16.

Рис. 6.16. 	Система фокусування з подовжнім скануванням

При подовжньому скануванні аналізатор зображення (точкова діафрагма) 3 сканує зображення в подовжньому (осьовому) напрямі. При цьому потік випромінювання, що проходить через діафрагму, змінюється від максимального, коли діафрагма в площині зображення, до мінімального, коли діафрагма знаходиться в зоні розфокусування. Положення діафрагми визначає електронний блок 6.  Потік від коліматора 1попадає в об'єктив, діафрагма на плоскій пружині 3 коливається від електромагніту, живленого генератором синусоїдальної напруги 7. За діафрагмою розташовується фотоприймач 4 і підсилювач 5. Вихідна напруга з фотоприймача містить дві гармонійні складові (рис.6.17)., одна з частотою модуляції , а друга з подвійною частотою 2, де  - частота коливань пружинної діафрагми. Відносний вміст гармонік подвоєної і одинарної частот дає інформацію про міру розфокусування. Якщо система сфокусована, то переважає сигнал подвоєної частоти, а при розфокусуванні починає переважати сигнал одинарної частоти.

Рис. 6.17. Вихідна напруга з фотоприймача

Частотний склад гармонік аналізує синхронний детектор 10. Гідністю такої системи є незалежність результатів виміру від таких параметрів як потік випромінювання, чутливість приймача і підсилювача. Об'єктив з фокусною відстанню 35 мм був проконтрольований такою системою з точністю 1 мкм.

На рисунку 6.18 представлена система фокусування з поперечним скануванням.

Рис. 6.18.  Система фокусування з поперечним скануванням

Система фокусування включає: 1 – коліматор з точковою діафрагмою;  об'єктив -2;  модулюючий растр 3, що складається з двох секцій (А) і (Б), розгорнутих на  1800. При обертанні модулятора, растри (А) і (Б) поперемінно входять в хід променів. Ідентифікацію растрів здійснює оптопара (9). Залежно від того, який растр збігається з площиною фокусування, сигнал на виході матиме наступний вигляд (рис.6.19.):

Рис. 6.19. Сигнал на виході  системи фокусування з поперечним скануванням

Якщо система сфокусована, то:

Сигнал сприймається фотоприймачем 4, поступає на підсилювач 5, далі на мікропроцесор 6, що визначає міру дефокусування і з мікропроцесора на привід переміщення об'єктиву 8. Система володіє реверсивними властивостями, що дозволяє визначити напрям переміщення.

Лекція № 21. Поняття центрування об’ективів. Методи компенсації децентрувань

21.1 Поняття центрування об’ективів

Децентрування об'єктивів характеризується неспівпадінням оптичної і геометричної осі об'єктиву або лінзи. Оптична вісь – це пряма, проведена через центри кривизни оптичних поверхонь. Геометрична вісь – це пряма, співпадаюча з віссю циліндра або конуса, утвореного бічною поверхнею лінзи. Приклади центрованих лінз наведені на рис.6.20.

Рис. 6.20. Приклади центрованих лінз

Розрізняють два види децентрувань (див. рис. 6.21):

- Децентрування першого роду – взаємний кутовий нахил оптичної  осі (О.О.) і геометричної осі (Г.О.).

- Децентріровка другого роду – взаємне поперечне зрушення оптичної і геометричної вісей.

Рис. 6.21. Види децентрувань

Величина децентрувань регламентується кутом   і у вигляді допуску, що задається відстанню між оптичною і геометричною вісями   і   в площинах, співпадаючих з центрами кривизни сферичних поверхонь.

(6.42)

У загальному випадку при виготовленні лінз присутні два випадки децентрувань. Децентрування виникають при виготовленні лінз, при склеюванні, при виготовленні оправ лінз, а так само в наслідок зрушень і нахилів лінз в оправах за наявності зазорів. Наявність децентрувань викликає хроматизм, кому в оптичних системах. Допуски на центрування розраховує розраховувач оптичних систем. Допуск на центрування може бути або позиційний у вигляді умовного позначення, або у вигляді примітки на полі креслення оптичної деталі. У першому випадку цей допуск вказується таким чином ( рис. 6.22):

Рис.6.22. Допуск на центрування

Якщо вимоги до децентрувань записуються у вигляді примітки на полі креслення, то робляться наступні записи: «Децентрування поверхні Б при опорі на поверхні А і В не більше 0,01».

21.2 Методи компенсації децентрувань

Проблему центрування можна розділити на три завдання:

- Центрування одиночних лінз.

- Центрування лінз при збірці складних об'єктивів.

- Центрування об'єктивів по відношенню до заданих баз.

а) Центрування одиночних лінз.

Для цієї мети застосовується автоколімаційна трубка Забеліна (рис.6.23)

Рис.6.23. Автоколімаційна трубка Забеліна

Джерело світла 1 за допомогою дзеркала 2 освітлює прозорий хрест, виконаний на дзеркальному покритті дзеркала 3. Цей хрест, що світиться, за допомогою об'єктиву 4, що складається з двох половин проектує зображення цього хреста в передню і задню автоколімаційні точки центрованої лінзи 5. Положення автоколимационной точки збігається з центром кривизни сферичної поверхні. Для визначення децентрувань лінза 5 обертається в спеціальному патроні 9 до поєднання її оптичної осі з віссю трубки в межах заданого допуску. При цьому спостерігач в окуляр 8 встановлює, що автоколімаційне зображення хреста обертаються по колу з радіусом в межах допуску: , де С  - величина децентрування.

В) Центрування окремих лінз при збірці складних об'єктивів.

Для центрування використовуються технологічні і конструкторські методи. Технологічні методи передбачають центрировку лінз або лінз в оправах з подальшою  установкою на посадочне місце. Конструктивні методи передбачають компенсацію поперечних зрушень лінз з подальшою фіксацією герметиком або компенсацію нахилом лінз. Для контролю точності центрування при цьому використовується метод точкової діафрагми або контрастний метод із застосуванням одномодового лазера. При використанні точкових діафрагм на посадочні місця лінз встановлюють точкові діафрагми. Метод контрасту з використанням одномодового лазера передбачає центрування кожної з лінз безпосередньо перед установкою в об'єктив. Для контролю центрування може бути використана установка представлена на рис.6.24.

Рис 6.24. Метод контрасту з використанням одномодового лазера

На рисунку: 1 - лазер з модулятором і телескопічним розширювачем пучка; 2 – центрований об'єктив; 3 – світлоділильна призма; 4 – 4’ – фотоприймачі; 5 – блок виділення різницевого сигналу; 6 – індикатор.

В ході юстування пересувають окремі компоненти об'єктиву добиваючись рівномірного розподілу освітлення в колі розсіяння, при цьому різницевий сигнал буде мінімальним.

с) Центрування об'єктивів по відношенню до заданих   баз.

Розрізняють три групи таких завдань:

- Коли оптична або візирна вісь системи має бути паралельна заданій площині. Візирна вісь – це пряма що сполучає центр сітки із задньою вузловою точкою об'єктиву.

- Коли оптична або візирна вісь системи має бути паралельна заданій осі.

- Коли оптична або візирна вісь системи повинна збігатися із заданою віссю.

Ці завдання вирішуються за допомогою юстувальних переміщень елементів схеми.

Лекція № 22. Класифікація конструкцій окулярів. Розрахункі  діоптрійної шкали та окулярної різьби. Конструювання фокусуючих вузлів

22.1 Класифікація конструкцій окулярів

За призначенням і конструктивним особливостями окуляри підрозділяються:

- Окуляри телескопічних систем.

- Окуляри мікроскопів.

- Окуляри автоколімаційні.

Основні характеристики окулярів наступні:

- Фокусна відстань .

- Збільшення .

- Кут поля зору .

- Діаметр вихідної зіниці .

- Видалення вихідної зіниці

Як окуляри телескопічної системи використовують окуляри Рамсдена, Кельнера, Ерфле першого і другого роду, симетричний окуляр і ширококутний. По характеру виправлення аберації, окуляри підрозділяють на набори. Кожен з наборів містить окуляри з фокусними відстанями:  20, 25, 30, 35, 40, 50мм.

У мікроскопах, як основні типи окулярів застосовуються окуляри Гюйгенса, ортоскопічний, компенсаційний, симетричний і ширококутний. Діоптрійне наведення в цих окулярах може здійснюватися переміщенням окуляра в корпусі мікроскопа уздовж осі.

До  автоколімаційних окулярів відносять три типи окулярів:

- Окуляр-куб показаний на рисунку 6.25.

1

Рис. 6.25. Окуляр-куб

Окуляр-куб складається з наступних компонентів:1 – джерело випромінювання; 2 – конденсорна лінза; 3 – сітка-тест об'єкт; 4 – світлоділильний куб; 5 – вимірювальна сітка з шкалою; 6 – окуляр.

Гідність окуляра: велике збільшення, відсутність екранування поля зору, висока точність виміру

Недоліки окуляра: великі втрати світла, складність юстування сіток

- Окуляр Аббе представлений на рисунку 6.26.

Рис. 6.26. Окуляр Аббе

Цей окуляр містить наступні компоненти: 1 – джерело; 2 – конденсор; 3 – вимірювальна сітка; 4 – призма підсвічування;5 – симетричний окуляр.

Гідність окуляра – висока світлосила.

Недолік окуляра – екранування центру поля зору.

- Окуляр Гауса схематично показаний на рисунку 6.27.

Рис. 6.27. Окуляр Гауса

Окуляр Гауса складається з наступних компонентів: 1 – джерело; 2 – конденсор; 3 – світлоділильне дзеркало; 4 – сітка; 5 – окуляр.

Гідність окуляра – відсутність екранування.

Недоліки окуляра:великі втрати світла, аберація, що вноситься дзеркалом 3.

22.2. Конструювання об'єктивів і окулярів

До конструкції об'єктивів і окулярів пред'являються наступні вимоги:

- Можливість переміщення уздовж осі для фокусування.

- Можливість взаємного переміщення компонентів складного об'єктиву для компенсації похибок фокусної відстані.

- Можливість забезпечення центрування компонентів об'єктиву і окуляра.

- Необхідність точної установки об'єктивів відносно базових напрямів.

Метод завальцовки

Для кріплення лінз з діаметром 10 мм. і менше, а так само оптичних деталей з діаметром до 80 мм. і склеєних блоків з діаметром до 50 мм. застосовують метод завальцовкі. В цьому випадку матеріалом для оправ є: латунь Л62, ЛС59-1, дюралюміній Д1, Д6, Д16, низковуглеводні або інші пластичні конструктивні сталі СТ20 або СТ30.

На робочих кресленнях оправ застосовуються наступні  посадки:

- Для лінзи .

- Для оправи :

при підвищеній точності центрування(до 0,02мм.)–Н6-Н7

при середній точності (до 0.05мм.)-Н8-Н9;

при зниженій точності (зверху 0,05мм.)-Н11.

При кріпленні лінзового блоку на нецентруючі лінзи дається посадка  . Окрім цього можуть застосовуватися посадки для одиночної лінзи   і h11 .

Гідність методу:

- Висока надійність кріплення(особливо для лінз малого діаметру).

- Відсутність пережимів в склі.

- Високоточне поєднання оптичних і механічних баз.

Недоліки:

- Низька надійність при великих габаритах деталей.

- Відсутність можливостей компенсації термічних деформацій.

Кріплення різьбовими кільцями.

Різьбове з'єднання деталей застосовуються тоді, коли не можна використовувати кріплення завальцовкою.  Діаметр різьбового кільця повинен бути на    мм. більш ніж діаметр отвору під лінзу. Лінза повинна виступати на   мм. за кромку отвору під лінзу.При кріпленні  лінзового об'єктиву різьбовим кільцем із зовнішнім різьбленням пред'являються наступні вимоги до конструкції різьбового кільця(рис.6.28). Товщина кільця t повинна складати 3-4 кроки різблення, а проріз під інструмент повинен складати третину товщини.

Рис.6.28. Різьбове кільце

Як матеріал для виготовлення оправ і різьбових кілець застосовують латунь,  різні марки сталі, незагартовані алюмінієві сплави, інколи титанові або берилієві сплави. При неможливості кріплення об'єктиву різьбовими кільцями застосовують спосіб завальцовки. Кріплення різьбовими кільцями не рекомендується для кріплення лінз з діаметром меншим 10 мм. Крок різьблення різьбових кілець 0,5; 0,75; 1,0 мм. При кріпленні однієї лінзи використовуються посадки:

- Для оправи .

- Для лінзи  .

Для склеєних блоків використовуються посадки:

- Для центруючої лінзи .

- Для нецентруючої лінзи .

- Для оправи .

Окрім розглянутих методів кріплення лінз застосовують:

Кріплення в ексцентрикових оправах.

Ексцентрикові оправи спільно з ексцентриковими кільцями дозволяють переміщати лінзу в поперечних напрямах в діапазоні   мм.

Кріплення методом гальванічного нарощування металу в місцях з'єднань головним чином застосовуються в мікрооб'єктивах.

Кріплення дротяним кільцем . Для кріплення використовується  пружинний дріт з діаметром

Кріплення лінз приклеюванням. Для приклеювання лінз до оправ застосовуються:

- Клеї:

  - по ДСТУ 14887-80:

    - акрилові;

    - епоксидні (ОК-50П, ОК-72);

    - поліефірні (ОК-90);

  - по РТМ3-522-74:

    - поліуретанові (ПУ-2);

    - шеллачні.

- Герметики:

  - по ДСТУ 3-1927-73:

    - УТ-32, УТ-34;

  - по ДСТУ13489-79:

    - У-30М.

Кріплення пружинистими планками. Використовується  для лінз, що працюють в умовах перепадів температур, динамічних дій і лінз не круглої форми.

Для герметизації окулярів використовується герметик  .

В ході конструювання окуляра проводять розрахунок діоптрійної шкали і окулярного різьблення. Розрахунок включає дві стадії – попередню і остаточну. В ході попереднього розрахунку задаються попереднім кутом   при повороті на який здійснюється налаштування, і при цьому визначають попереднє число заходів різьблення за формулою:

,                         (6.43)

де  - діапазон діоптрійного наведення; ;  Р - крок окулярного різьблення;  .

Визначивши заздалегідь n вибирають найближче значення числа заходів   з ДСТУ.  ДСТУ передбачає наступні значення числа заходів: 1; 2;4;6;8;12;16;20. В ході остаточного розрахунку визначають кут повороту   окуляра для діоптрійного наведення:

(6.44)

Кутова відстань між діленнями діоптрійної шкали визначається співвідношенням  .

По конструкції розрізняють три типи конструкції окуляра:

- При діоптрійному наведенні обертається наочник окуляра.

- При діоптрійному наведенні наочник залишається нерухомим.

- Окуляр з внутрішнім фокусуванням.

Приклади конструкцій окулярів згідно [7] наведені на рис.6.29

1 - окуляр

2 –шпонка

3 – ведуче кільце

4 – гвинт

5 – сухар

1 - тубус

2 – корпус

3 – з’єднувальна муфта

4 – установочні гвинти

5 – наочник

6 – діоптрійна наводка

1 - кремальєра

2 – оправа з

фокусуючим

елементом

3 – корпус окуляра

4 – оправа

5 – очна лінза

6 – сітка

7 – ковзальна шпонка

Рис 6.29. Приклади конструкцій окулярів

Тема  7. Конструювання вузлів з дзеркально-призменними системами

Лекція № 23. Класифікація дзеркально-призменних систем. Матріця дії та принципи конструювання вузла плоского дзеркала

23.1. Призначення і класифікація дзеркально-призменнних систем (ДПС)

За допомогою ДПС в приладах вирішують наступні завдання:

- Змінюють напрям пучків променів для поліпшення компоновки приладів.

- Обертають зображення з метою здобуття прямого зображення.

- Поєднують пучки променів і розділяють їх.

- Застосовують для юстування приладу (ДПС дозволяє переміщати, нахиляти і повертати площину зображення).

- ДПС в скануючих пристроях дозволяють розширити поле зору приладу.

- За допомогою диспергуючих призм розкладають випромінювання в спектр.

- За допомогою поляризаційних призм поляризують випромінювання.

Достоїнства призм в порівнянні з дзеркалами наступні:

- Жорсткість конструкції висока.

- Спрощено юстування.

- Простота оправ.

- Можливість використання явища ПВВ.

У наш час відомо більше ста різновидів ДПС, тому необхідна класифікація цих систем. У основу класифікації покладені наступні принципи:

- Парність або не парність числа віддзеркалень в системі.

- Величина і знак кута повороту зображення довкола основного незмінного напряму(ОНН) в системі. Тобто такого напряму при падінні уздовж якого, промінь не міняє свого напряму або міняє його на протилежне. Для плоского дзеркала ОНН збігається з напрямом нормалі до поверхні, для кутового дзеркала з напрямом ребра. (див. рис. 7.1)

Рис. 7.1. Основний незмінний напрям

- Величина і напрям вектора постійного зсуву зображення.

Відповідно до цих ознак всі ДПС діляться на три типи і сім класів.

Тип ДПС визначається кількістю віддзеркалень:

А – одне віддзеркалення;

Б – два віддзеркалення;

В – три віддзеркалення.

Класи дзеркально-призменнних систем наступні:

1 клас – А – плоске дзеркало;

2 клас – Б – кутове дзеркало (у окремому випадку – прямокутне дзеркало з кутом );

3 клас – Б – 0 – дзеркальний ромб (окремий випадок кутового дзеркала, коли  );

4 клас – В – потрійне дзеркало з центром в точці взаємоперетинання дзеркал;

5 клас – В – 180 – триедр прямокутний (окремий випадок потрійного дзеркала грані якого взаємоперпендикулярні);

6 клас – А + Б – 0 – плоске дзеркало у поєднанні з ромб призмою (віддзеркалення із зрушенням);

7 клас – Б + Б – 0 –кутове дзеркало у поєднанні з ромб призмою

( поворот із зрушенням).

7.2.Матріця дії та принципи конструювання вузла плоского дзеркала

Матриця дії плоского дзеркала в нерухомій системі координат має наступний вигляд

(7.1)

де Nx, Ny, Nz –проекции нормалі плоского дзеркала на відповідні осі координат.

Якщо відомий векторний вираз для променя ,що падає на  плоске дзеркало А, то векторний вираз для відбитого променя А 1 можна знайти з виразу:

(7.2)

В рухомій системі координат, в якій вісь  z повязана з нормаллю плоского дзеркала матриця дії має наступний вигляд:

,					(7.3)

оскількиNx=0, Ny=0, Nz=1.

Переміщення плоского дзеркала, що діють, широко застосовуються при конструюванні вузлів для виконання різних робочих функцій, а також використовуються для юстування приладу. Ці ж переміщення можуть надавати і шкідливу дію, оскільки впливають на положення і інші характеристики зображення. Для прикладу розглянемо вплив зрушення плоского дзеркала на положення площини зображення (див. рис. 7.2).

Рис. 7.2. Зрушення плоского дзеркала

На рис.7.2  Т01  і  Т1 - зображення крапки в площині зображення до і після зрушення плоского дзеркала на величину  . Згідно рисунку в системі координат XYZ можливі наступні переміщення плоского дзеркала:, , –  зрушення уздовж осей; , , –  повороти довкола осей. З лінійних переміщень діє  зрушення , з кутових – повороти  і   . Наприклад, зрушення     приводить до децентрування і розфокусування.

Децентрування, як випливає з рисунка 7.2. визначиться по наступній формулі:

.					(7.4)

Розфокусування визначимо по наступній формулі

.				  (7.5)

Лекція № 24. Діючі пересування та оптимізація конструкції вузла плоского дзеркала

24.1. Діючі пересування  вузла плоского дзеркала

Для визначення впливу переміщень плоского дзеркала, що діють, на параметри зображення розглянемо рисунок 7.3, де показаний варіант побудови зображення об'єктивом в площині шкали. На рисунку введені наступні позначення: - осі координат, по яких можливе переміщення  шкали;, zз - осі координат, по яких можливе переміщення дзеркала;  -  відстань між площиною  шкали і оптичною віссю об'єктива;  L-   відстань від об'єктива до площини зображення.

Рис.7.3. Варіант побудови зображення об'єктивом в площині шкали

На рис.7.3 показані: 1 – об'єктив; 2 – дзеркало; 3 – сітка, шкала або площина фотоприймача. Зрушення дзеркала уздовж нормалі у напрямі осі   викликає:

-децентрування зображення величиною

.			         (7.5)

-розфокусування зображення величиною

.				(7.6)

Поворот дзеркала відносно осі   на величину   викликає:

-зрушення зображення величиною

.		          (7.7)

-нахил зображення відносно осі

.			(7.8)

-похибку розміру зображення відносно осі

(7.9)

де   – номінальний розмір зображення у напрямі осі  .

-розфокусування уздовж осі   													.			    (7.10)

-розфокусування на краю зображення

.                            (7.11)

Поворот дзеркала відносно осі   на кут   викликає  наступні похибки в площині зображення:

-зрушення зображення дзеркала уздовж осі

.						     (7.12)

-розворот зображення відносно осі

.					     (7.13)

-нахил площини зображення відносно осі

.						     (7.14)

-похибку розміру зображення уздовж осі

(7.15)

де   – розмір зображення уздовж вісі  .

-розфокусування на осі зображення

.					     (7.16)

-розфокусування на краю зображення

.			     (7.17)

24.2.Оптимізація конструкції вузла плоского дзеркала

Враховуючи розглянуті чинники при необхідності точного позиціювання плоского дзеркала в конструкції вузла кріплення необхідно передбачити можливість його переміщень,,   і  для виконання відповідних юстувань. Один з варіантів раціональної  конструкції вузла плоского дзеркала може мати  вигляд представлений на рис. 7.4.

Рис. 7.4. Варіант раціональної  конструкції вузла плоского дзеркала

Для виготовлення плоских дзеркал можуть використовуватися матеріали: К8; ЛК5; Кварцеве скло (стабільно по відношенню до коливань температури). Для великогабаритних дзеркал застосовуються сітали. Часто в конструкціях застосовують склометалічні дзеркала. Основою таких дзеркал є сталь, титан, алюмінієві сплави, на які методом спікання наноситься тонкий шар скла. Можуть також застосовуватися і металеві дзеркала, наприклад, на основі берилієвих сплавів. В тому випадку, якщо як підкладка використовується скло, необхідно дотримувати певні пропорції між товщиною дзеркала і його лінійним розміром:

- Для точних дзеркал (інтерференційні, спектральні прилади)

,					   (7.18)

де   – максимальний лінійний розмір дзеркала.

- Для дзеркал середньої точності (тепловізійні, скануючі, візирні прилади)

.					     (7.19)

- Грубі дзеркала (у освітлювальних системах):

.					(7.20)

Для визначення габаритів плоских дзеркал рекомендуються наступні співвідношення, представлені в таблиці 7.1

Табл. 7.1

| Схема вживання | Максимальний лінійний розмір | Мінімальний лінійний розмір |
| --- | --- | --- |

Лекція № 25. Матриця дії  вузла кутового дзеркала та приклади її застосування

25.1. Матриця дії  вузла кутового дзеркала

Кутові дзеркала (КД) широко застосовуються в оптичних приладах. Окрім власне куткового відбивача застосовуються різні види призм, наприклад, БР-180,  пентапризма, полупентапризма і ін.

Достоїнства кутових дзеркал:

- Напрям відбитого від кутового дзеркала променя не залежить від орієнтації граней КД,  а визначається лише величиною двогранного кута при ребрі так, що кут між падаючим і відбитим променем завжди рівний , де   – кут при ребрі КД. Тобто, кутове дзеркало повертає площину зображення відносно площини предмету наввколо  ребра на кут   (див. рис. 7.5).

- Якщо кутове дзеркало розташувати в пучку променів, що сходиться, то зрушення ребра КД вздовж особливих напрямів  дозволяє незалежно вирішувати задачу центрування або фокусування оптичних систем.

- Повороти ребра КД відносно тих же особливих напрямів дозволяють незалежно вирішувати питання нахилу і повороту площини зображення.

- Кріплення КД конструктивно простіше, ніж плоского.

Рис. 7.5. Кутове дзеркало

Для отримання матриці дії кутового дзеркала загального виду треба скористатися   матрицею дії  вузла кутового дзеркала канонічного виду, яка має вигляд:

.				(7.21)

Матриця кутового дзеркала загального виду може бути отримана на основі виразу

,					(7.22)

де  - матриця канонічного виду; - матриця перетворення координат при переході від основної системи координат до нерухомої; - матриця зворотнього переходу.

Зробивши необхідні перетворення отримаємо матрицю дії кутового дзеркала загального виду:

(7.23)

де - кут при ребрі кутового дзеркала; , , - проекції орта  напряму ребра кутового дзеркала в нерухомій системі координат xyz.

25.2.Приклад застосування матриці дії кутового дзеркала

Визначити кути відхилення  вихідного променя та повороту зображення, що виникають при повороті пентапризми навколо осі, що співпадає з напрямом падаючого променя.

Вихідні дані:

- кут при ребрі пентапризми ;

- орт вектора падаючого променю ;

- орт вектора ребра призми ;

- орт вектора вертикалі простору предметів ;

- кут повороту пентапризми .

Необхідно визначити:

- напрям орта вектора променю, відбитого від пентапризми при її повороті на кут ;

- напрям орта вектора зображення вертикалі при повороті пентапризми на кут .

Рис.7.6. Пентапризма

На рис.7.6 зображена пентапризма у нерухомій системі координат xyz. З умови задачі, напрям падаючого променя, позначений ортом , співпадає з віссю 0Х. Головний розріз пентапризми перпендикулярний до осі 0Z, а отже, орт ребра спрямований вздовж осі 0Z. Вертикаль простору предметів  при спостереженні з сторони осі 0Z проектується в точку, а орт вертикалі співпадає знапрямом осі 0Z ().

Пентапризма являє собою кутове дзеркало, що складається з двох плоских дзеркал 1 і 2 з кутом при ребрі між ними . Для визначення напряму відбитого променя  та повороту площини зображення, що характеризується поворотом зображення вертикалі простору предметів при повороті пентапризми на кут , скористаємось відношеннями

;					(7.24)

.					(7.25)

де - орт вектора променя, що падає на пентапризму; - орт вектора вертикалі простору предметів; - матриця кутового дзеркала.

Після повороту пентапризми на кут  навколо осі 0X або орта  для орта ребра (рис.7.7) отримаємо

(7.26)

Для орта падаючого променя  і орта вертикалі  простору предметів, виходячи з умов задачі, маємо

; .

Рис.7.7. Поворот системи координат призми

Тоді для орта  відбитого променя з урахуванням (7.23)-(7.26) знайдемо

(7.27)

На основі (7.27) запишемо векторний вираз для орта відбитого променя

Промінь що виходить обертається у площині Y0Z разом і синхронно з обертанням призми (див. рис.7.7).Розглянемо, як при цьому змінюється орієнтування вертикалі  простору предметів, а отже, і всього зображення. Після відбивання в пентапризмі при її нормальному положенні () для зображення вертикалі отримаємо

.		(7.28)

Це очевидний результат: при відбитті через пентапризму напрям, паралельний її ребру, залишається без змін. Після повороту призми на кут  для напряму зображення вертикалі знайдемо

.	(7.29)

По виразу (7.29) важко уявити напрям зображення вертикалі. Необхідно перейти до площини, ортогональній напряму відбитого променя – орту , тобто перетворити орт  в так звану променеву систему осей . Для цього необхідно помножити орт  на матрицю  повороту осей навколо осі 0X на кут  проти годинникової стрілки. Матриця перетворення координат має вигляд

.					(7.30)

Тоді для орта зображення вертикалі отримаємо.		(7.31)

На основі (7.31) запишемо векторний вираз для орта зображення вертикалі:

.

Рис.7.8. Поворот зображення вертикалі

Орієнтація осей променевої системи координат, а також орта  показана на рис.7.8, з якого слідує, що при повороті пентапризми на кут  зображення вертикалі (орт ), а отже і будь-якого іншого напряму простору предметів, обертається відносно осі  променевої системи координат  за годинниковою стрілкою на той же кут .

Лекція № 26. Особливі напрямки в конструкції вузла кутового дзеркала

Для визначення орієнтації особливих напрямів КД введемо наступні очевидні допущення:

-при будь-якому паралельному зрушенні  системи плоских дзеркал всі точки зображення зрушуються як єдине ціле, оскільки збільшення такої системи  дорівнює одиниці;

- зсув однієї точки площини зображення може охарактеризувати зрушення всієї площини зображення;

-при віддзеркаленні від КД площина зображення обертається навколо ребра на кут ;

- орієнтація граней КД на напрям відбитого променя не впливає.

Розглянемо кутове дзеркало в системі координат   XYZ(рис. 7.9). Положення дзеркала сповна визначається положенням його ребра Р0.

Рис. 7.9. Кутове дзеркало, представлене в системі

координат xyz

Хай точка Т0 простору предметів в номінальному положенні дзеркала збігається з проекцією його ребра Р0. Передбачимо, що КД зрушилося вздовж осі    на величину  . Тоді зображення точки Т0 виявиться в положенні Т. З рис.7.9 виходить, що при цьому виникають децентрування величиною

(7.32)

і розфокусування

(7.33)

Передбачимо, що КД зміщується вздовж осі   на величину   (див. рис. 7.10).

Рис. 7.10.Кутове дзеркало

зміщується вздовж осі   на величину

При такому зрушенні, як випливає з рис.7.10 також виникають децентрування величиною

(7.34)

і розфокусування величиною

.					(7.35)

На практиці мають місце одночасно обидві похибки  установки КД. Тоді сумарні децентрування і розфокусування рівні:

(7.36)

(7.37)

Для забезпечення   і   рівними нулю, необхідно прирівняти співвідношення (7.36) і (7.37) до нуля. Але оскільки, нулю буде рівне вираження в  дужках то отримаємо:

(7.38)

(7.39)

Із співвідношення (7.38) визначимо орієнтацію першого особливого напряму КД при зрушенні ребра, вздовж якого відсутнє децентрування:

(7.40)

Другий особливий напрям при  знайдемо із співвідношення(7.39)

.					(7.41)

Ці напрями зорієнтовані так, як показано на рисунку 7.11 :

Рис. 7.11.Особливі напрями кутового дзеркала

З  розглянутого зробимо наступний висновок. При будь-яких зрушеннях, але при малих нахилах КД, в пучках променів, що сходяться, існують два особливі напрями. Другий особливий напрям збігається  з бісектрисою кута між падаючим і відбитим проенями і характеризується  тією властивістю, що зрушення ребра КД вздовж цього напряму не викликає розфокусування, а поворот ребра КД відносно цього напряму на малий кут   не викликає нахилу площини зображення . Перший особливий напрям перпендикулярний до другого і характеризується тією властивістю, що зрушення ребра КД вздовж цього напряму не викликає децентрування зображення, а поворот ребра КД відносно цього напряму на малий кут   не викликає повороту площини зображення.

Наявність цих напрямів необхідно враховувати при конструюванні вузлів з кутовими дзеркалами. Це дозволяє незалежно вирішувати завдання юстування оптичних приладів при збірці. На рис.7.12, як приклад, показана орієнтація особливих напрямів для призми БР-180.

Рис. 7.12. Орієнтація особливих напрямів для призми БР-180

На рис.7.13. показаний приклад знаходження особливих напрямів для пентапризми.

Рис. 7.13. Особливі напрями для пентапризми

Лекція № 27. Діючі пересування та оптимізація конструкції вузла кутового дзеркала

Переміщення кутового дзеркала, що діють, розглянемо на прикладі установки пентапризми в телескопічній системі, як це показано на рис.7.14. У систему входять об'єктив 1, пентапризма 2, шкала 3.

1

2

3

1

2

3

Рис. 7.14. Установка пентапризми в телескопічній системі

У системі координат   пов'язаних з призмою переміщеннями, що діють, будуть зрушення ребра КД вздовж вісей X  і,Y а також повороти ребра призми відносно тих же осей.

Зрушення ребра КД вздовж осі X  на величину   (вздовж першого особливого напряму) викликає:

-розфокусування зображення в площині шкали величиною:

.					(7.42)

-похибку розміру зображення вздовж осі  y, рівну

(7.43),

де   – номінальний (розрахунковий) розмір зображення вздовж осі y;– відстань від об'єктиву до площини фокусування.

Зрушення ребра КД вздовж осі  Y на величину   викликає

-децентрування зображення вздовж осі  , рівне

.				(7.44)

Поворот ребра КД відносно осі   на кут   викликає:

- нахил площини зображення на величину, яка дорівнює

.			     (7.45).

Поворот ребра КД відносно осі   на кут   є найбільш небезпечною помилкою, оскільки викликає:

-зрушення в площині зображення вздовж осі   на величину

.				(7.46).

-поворот площини зображення відносно осі, рівний

.					(7.47).

-розфокусування на осі

.				(7.48).

-розфокусування на краях зображення

.			(7.49).

-зміну розміру зображення у напрямі осі

(7.50).

Приклад раціональної конструкції вузла кріплення призми БР-180 з врахуванням переміщень, що діють, представлений на рисунку 7.15. На рисунку показані:1 – призма БР-180; 2 – оправа, в яку вклеєна призма; 3 – кронштейн кріплення; 4 – базуюча деталь; 5 – кріпильний гвинт.

1

2

3

5

4

4

5

3

1

А

A

1

2

3

5

4

4

5

3

1

А

A

Рис. 7.15. Вузол кріплення призми БР-180

Переміщення, що діють, в показаній на рис.7.15 конструкції є переміщення призми вздовж осей Х і Y на величини   і  . Реалізуються ці переміщення переміщеннями кронштейна з призмою, а також переміщеннями і поворотами призми усередині оправи.

При конструюванні вузлів з призмами необхідно визначити габаритні розміри призм. Один з методів, який може бути застосований, це графоаналітичний метод Туригіна (див. рис. 7.16). Згідно цього методу будується  конус одна підстава якого спирається на об'єктив, а інша на сітку.

Рис. 7.16. Графоаналітичний метод Туригина

На відстані а від сітки проводять вертикальну лінію, де

.					   (7.51)

Визначають кут  із співвідношення

.				     (7.52)

Після цього визначають світловий діаметр на виході призми

.				(7.53)

Розраховують кут    із співвідношення

,				  (7.54),

де  n   – показник заломлення матеріалу призми; k  – коефіцієнт призми.

Вимірюють по кресленню відстань , а потім розраховують довжину ходу променя в призмі по формулі

(7.55)

Світловий діаметр на вході призми визначають із співвідношення

.					  (7.56)

Подовження вноситься призмою в хід променів рівне

.					(7.57)

Призму необхідно встановлювати на відстані S від об’єктива рівному

.					(7.58)

Поле зору будь-якої призми обмежене і залежить від показника заломлення і конструкції призми:

.					  (7.59)

Наприклад, для призми Ар90 кут, для призми Бр180    .

Призми з парним числом віддзеркалень дають пряме зображення, а з непарним – перевернуте. Для кріплення призм використовують настановні гвинти, пружини, планки, косинкі, стійки, шпонки і т.і.

Лекція № 28. Приведення складних ДПС до простих еквівалентів

Якою б не була складною ДПС, в результаті спрощення в паралельному ході променів вона може бути приведена до простіших еквівалентів. Правила цього приведення наступні.

- Система з трьома і більш непарними числами віддзеркалень (3,5,7.) може бути замінена еквівалентним плоским дзеркалом нормаль якого повернена на кут 1800+ 21  по відношенню до нормалі третього дзеркала, де кут 21  - двогранний кут між другим і першим дзеркалами (див. рис 7.16 і 7.17). Кут, відлічуваний за годинниковою стрілкою – від’ємнийний, а проти – додатній. Якщо кількість віддзеркалень перевищує 3, то це перетворення треба починати з кінця такої ДПС, рухаючись поступово до початку.

Рис. 7.17. Призма Аббе 		Рис.7.18. Призма Шмідта

Для призми Аббе   21=1500.Для призми Шмідта  21=1120301

На рисунках 7.17 і 7.18 цифрами 1-3 позначені номери відзеркалювальних поверхонь.

ЗПС з числом віддзеркалень 4, 6, 8 і більше парних віддзеркалень, можуть бути замінені еквівалентним кутовим дзеркалом, кут при ребрі якого може бути  визначений із співвідношення:

,			(7.60)

де  12 і 34  - двогранні кути при першій і другій парі дзеркал,  - кут між напрямами ребер.

Орієнтація ребра еквівалентного кутового дзеркала визначається із співвідношення:

,  (7.61)

де Р12  і Р34  - вектора, що визначають положення ребер першої і другої пари дзеркал.

Користуючись формулами (7.60) та (7.61), знайдемо еквіваленти деяких конкретних дзеркально-призмених систем, а саме    призмених обертальних систем  Малафєєва-Порро 1-го та 2-го роду та двох систем, кожна з яких складена з пари пентапризм.

Рис.7.19. Дзеркальні  призменні обертаючи системи Малафєєва-Порро 1-го роду (а) та 2-го роду(б) та  системи зроблені з двох однакових пентапризм з рівнозначними (в) та нерівнозначними (г) кутами, у паралельному ході променів.

На рис. 7.19а показані в одній проекції дві прямокутні призми

( ) обертальної системи Малафєєва-Порро 1-го роду із взаємно перпендикулярними ребрами ( ), так що ,. Підставляючи ці величини у формули (7.60) та (7.61), відразу знайдемо або , та

Таким чином,  призмена обертальна система Малафєєва-Порро 1-го роду приводиться к прямокутному дзеркалу, ребро якого направлено по осі z.

На рис. 7.19, б приведена призмена обертальна система Малафєєва-Порро 2-го роду, яка складається з двох прямокутних призм типа АР-90 (призми 1 та 4) та прямокутної призми типа БР-180 с двома відбиттями на гранях 2 та 3. Головні розрізи призм 1 та 4 перпендикулярні головному розрізу призми подвійного відбиття 2 та 3. Користуватися цими даними для аналізу обертальної системи по формулам (7.61) та (7.62)  безпосередньо не можливо,  так як в дані формули входять кути   направлення ребер , та кут між ними,  значення яких  в розглянутому випадку невідомі та їх попередньо потрібно  визначити. По формулі

(7.62)

для кожної пари сумісних відображаючих граней знайдемо величину двуграних кутів  та  між ними та направлення ортів ребер  та  для чого на основі рис. 7.18 б напишемо

де N1 ,N2 ,N3 ,N4проекції нормалі до відповідних граней.

Підставляючи  ці орти в формулу  (7.62),   знайдемо  та .По  формулі

(7.63)

для орта ребра,  створеного пересіченням граней 1 та 2, отримуємо:

Аналогічно для ребра між гранями 3 та 4 буде

Для кута   між ребрами буде .

Тепер, підставляючи отримані величини у формули (7.61) та (7.62),  знайдемо:

Таким чином, і ця призмена обертальна система еквівалентна прямокутному дзеркалу і  взагалі будь  яка обертальна призмена система у паралельному ході променя еквівалентна по своїй дії прямокутному дзеркалу.

На рис. 7.19  в, г   показані ще дві системи, складені з пар пентапризм. В першому випадку маємо .  Підстановка у формули (7.61) та (7.62) дає  - кут еквівалентного кутового дзеркала,  яке в два рази більше кута призм, складаючих дану систему.  Далі напишемо   або . В нашому випадку Таким чином,   дана система еквівалентна кутовому дзеркалу з подвійним двуграним кутом    і ребром,  яке паралельне напрямку ребер обох систем вихідної призми.  При куті   система еквівалентна прямокутному дзеркалу.

В другому випадку буде . Підстановкою в ті ж формули  (7.61) та (7.62)  отримаємо   і далі :  - невизначеність.   Це  -  дзеркальний ромб,  в якому будь який напрямок в паралельному ході променів  має властивості ребра кутового дзеркала:  обертання навколо будь якої вісі і  зміщення навколо її інваріантні.

Тема  8. Конструювання скануючих вузлів

Лекція № 29. Типи і характеристики скануючих систем з  плоскими дзеркалами

Призначення скануючих пристроїв полягає в тому, аби розширити поле зору оптичної системи. При використанні дзеркал і призм можуть бути реалізовані різні траєкторії сканування. Вигляд траєкторії визначає форму поля огляду оптичної системи. Кругла форма поля огляду утворюється осесиметричними траєкторіями за рахунок двох складових сканування. Однією з цих складових є обертальний рух, а іншою може бути як обертальний, так і коливальний рух. Прикладами такої форми огляду є спіральна і розеткова траєкторія.

Рис. 8.1. Спіральна траєкторія сканування

Спіральна форма поля огляду (рис. 8.1) утворюється при коливально-обертальному русі скануючого елементу. Коли за час одного коливання по осі OY ця вісь здійснює декілька зворотів відносно початку координат, крок траєкторії сканування визначається наступним співвідношенням:

,						(8.1)

де   – лінійна швидкість переміщення миттєвого поля зору у напрямі осі OY ;  – кутова швидкість обертання цієї осі відносно початку координат.

Час зворотного ходу розгортки складає 30% від її періоду.

Рис. 8.2. Розеткова траєкторія сканування

Розеткова траєкторія (Рис.8.2) має круглу форму поля огляду. Утворюється при двох обертальних рухах, коли скануюче поле обертається відносно осі  з кутовою швидкістю   (відносний рух). У свою чергу ця вісь   обертається відносно осі  О з кутовою швидкістю   (переносний рух). Характер заповнення поля огляду залежить від співвідношення радіусів, наприклад якщо ,то є видимим все поле.	Прямокутна форма поля огляду (рис. 8.3) утворюється при двох коливальних рухах. В цьому випадку скануюче поле переміщується зліва направо і одночасно зміщується вниз на ширину рядка.

Рис. 8.3. Прямокутна траєкторія сканування

Скануючий елемент може розташовуватися в площині предметів і в площині зображення.

Сканування в просторі предметів (ПП).

При скануванні в просторі предметів (рис. 8.4) необхідне поле огляду забезпечується за рахунок поворотів скануючого дзеркала, тоді як об'єктив може бути вузькопольним і якість створюваного ним зображення має бути достатня високою лише в межах миттєвого поля зору.

Рис. 8.4. Сканування в просторі предметів

На рисунку показано: 1 – скануюче дзеркало в рамках карданного підвісу; 2 – об'єктив; 3 – діафрагма; 4 – конденсор; 5 – фотоприймач; 6 – миттєве поле зору; 7 – поле огляду. Недоліком такої системи є те, що при великому світловому діаметрі об'єктива габарити дзеркала також великі.

Сканування в просторі зображень (ПЗ).

При скануванні в просторі зображень (див. рис. 8.5) використовується ширококутний об'єктив, що забезпечує високу якість зображення по всьому полю огляду. В цьому випадку дзеркало встановлюється за об'єктивом і в процесі сканування послідовно направляє випромінювання окремих елементів зображення на приймач.

Рис. 8.5. Сканування в просторі зображення

На рисунку показано: 1 – скануюче дзеркало в рамках карданного підвісу; 2 – об'єктив; 3 – діафрагма; 4 – конденсор; 5 – фотоприймач. 6 – миттєве поле зору; 7 – поле огляду.

Лекція № 30. Звязок кутів установки скануючих дзеркал з кутами поля огляду.  Візначення габаритів скануючих дзеркал і призм

30.1.Звязок кутів установки скануючих дзеркал з кутами поля огляду

У процесі  розробки систем з дзеркалами, що коливаються і обертаються, перш за все виникає необхідність визначення кутів установки і розмірів скануючих дзеркал. Кути установки скануючих дзеркал пов'язані з кутами поля огляду. У разі сканування в просторі предметів цей зв'язок можна визначити, користуючись рисунком 8.6. Значення кута, що визначає положення дзеркала  відносно оптичної осі об'єктиву, залежить від початкового кута установки   і поля огляду приладу   так, що

,					(8.2)

де   – половина кута поля огляду.

Рис. 8.6. Зв'язок кута установки дзеркала з кутом поля огляду при скануванні в просторі предметів

При скануванні в площини зображень, кут установки, згідно рисунку 8.7, рівний:

.					(8.3)

де   – половина кута поля огляду; f і h-фокусна відстань об’єктива і відстань від аналізуючої діафрагми до точки коливання дзеркала.

Рис.8.7. Зв'язок кута сканування з кутом поля огляду при скануванні

в просторі зображень

30.2  Візначення габаритів скануючих дзеркал і призм

Для визначення габаритів скануючих дзеркал можна скористатися співвідношеннями:

- скануюче дзеркало перед об'єктивом  на поверхні дзеркала отримуємо світловий овал з розмірами максимальної осі

;					(8.4)

і мінімальній осі

,					(8.5)

де   – відстань від об'єктиву до дзеркала уздовж осі;   – кут поля зору об'єктиву;   – світловий діаметр об'єктиву;   – кут установки дзеркала.

- при скануванні в  площині зображення також отримуємо світловий овал на поверхні дзеркала з розмірами

-максимальної осі:

(8.6)

–мінімальної осі:

.				(8.7)

Розмір враховує розмір зображення у фокальній площині об'єктиву.

Крім  простих дзеркал в скануючих пристроях можуть застосовуватися також системи дзеркал, дзеркальні призми, піраміди.  Можливі варіанти скануючих пристроїв приведені в табл.8.1

Табл. 8.1.

| Двостороннє дзеркало |
| --- |
|  | Дзеркало, що обертається довкола осі, неперпендикулярної йому. |
|  | Хрестоподібне дзеркало |
|  | Дзеркало в карданному підвісі |
|  | Система з двох дзеркал, що обертаються |
|  | Дзеркальна призма |
|  | Дзеркальна піраміда |
|  | Чотирьохдзеркальна система |

Лекція № 31. Аналіз і методи компенсації похибок дзеркальних скануючих вузлів

Найчастіше застосовується однодзеркальна скануюча система. Вона використовується в панорамах, стереотрубах і інших наглядових приладах. Схема використання такої системи в панорамі представлена на рисунку 8.8.

Рис. 8.8. Схема використання однодзеркальної

скануючої системи в панорамі

На рисунку показано: 1 – скануюче дзеркало; 2 – поворотне дзеркало; 3 – монокуляр. При установці скануючого дзеркала мають місце три основні похибки:

- Похибка   (див. рис. 8.9) колімації  – неперпендикулярність нормалі відзеркалювальної поверхні по відношенню до осі гойдання.

Рис. 8.9. Похибка    колімації

Нахил осі гойдання   в горизонтальній площині унаслідок її розвороту відносно осі  x(див. рис. 8.10).

Рис. 8.10. Нахил осі гойдання   в горизонтальній площині

- Розворот відносно осі гойдання   відносно осі   в горизонтальній площині (див. рис.8.11).

Рис. 8.11. Розворот  осі гойдання в вертикальній площині

Названі первинні похибки викликають похибки положення осі візування в горизонтальній площині (по азимуту) і у вертикальній площині (по куту місця). Для того, щоб встановити зв'язок між похибками, ,    і погрішностями положення осі візування в горизонтальній площині  і у вертикальній площині  можна скористатися матричним методом, згідно якому:

,						 (8.8).

Матриця дії плоского дзеркала, рівна

,				(8.9)

де Nx, Ny, Nz –проекции нормалі скануючого дзеркала на відповідні осі координат.

За наявності похибки проекції нормалі будуть рівні (Рис.8.9):

(8.10)

За наявності похибки проекції нормалі будуть рівні (Рис.8.10):

(8.11)

За наявності похибки проекції нормалі будуть рівні (Рис.8.11):

.				(8.12)

Після проведення перетворень відповідно до співвідношення (8.8), отримаємо наступні результати.  Для відхилення осі візування по горизонталі   :

  - за наявності  :

(8.13);

  - за наявності  :

(8.14);

  - за наявності  :

(8.15).

Для відведення осі візування по вертикалі :

  - за наявності  :

(8.16);

  - за наявності  :

(8.17);

  - за наявності  :

(8.18).

Із співвідношень (8.16) - (8.18) витікає, що відхиленнями осі візування по вертикалі за наявності похибок, , ,    можна нехтувати, оскільки вони є похибками другого порядку крихті. Сумарне відведення осі візування по горизонталі визначається співвідношенням:

.	(8.19)

З врахуванням співвідношення (8.19) можна визначити, чи можлива взаємна компенсація цих  похибок. Визначимо величину   при куті падіння  :

.

Прирівнявши ,нулю отримаємо, що  .

З приведеного співвідношення можна зробити висновок, що для кута падіння   можлива взаємна компенсація  даних похибок. Для цього в конструкції вузла необхідно передбачити можливість його малих поворотів відносно осі  в ту або іншу сторону.

Максимальна можлива недокомпенсація буде при куті падіння

Лекція № 32.   Скануючі вузли з призмами і багатогранними дзеркалами

Такі пристрої застосовуються в системах для картографування місцевості, а також для дистанційного зондування поверхні Землі. Встановлюють такі пристрої на літаках, гвинтокрилах, супутниках. Схема використання пристрою представлена на рисунку 8.12:

Рис. 8.12. Схема використення пристрою  для картографування місцевості

Одним з основних елементів такої системи є багатогранне дзеркало на основі призми або піраміди. Схеми використання призм і пірамід приведені нижче (Рис. 8.13):

Рис.8.13. Скануючі пристрої з використанням

багатогранних  призм і пірамід

Якщо перед об'єктивом (О) встановлена призма, що обертається , то кут сканування або кутовий розмір рядка   може бути знайдений таким чином:

(8.20),

де   – коефіцієнт, залежний від типа багатогранного дзеркала;   – кут повороту багатогранного дзеркала.

В разі призми, в разі піраміди -  . Насправді кутовий розмір рядка не може бути реалізований по його максимальному значенню, оскільки для цього розміри  кожної грані дзеркала, що відбиває, мають бути нескінченно великими. Співвідношення (8.20) визначає максимально можливий розмір рядка. В результаті повороту настає віньєтування пучка. Тому реальний кутовий розмір рядка складає долю від   і вона визначається коефіцієнтом використання:

(8.21),

де   – коефіцієнт використання грані дзеркала.

Можливе значення кута   визначається наступним співвідношенням:

(8.22),

де   – кількість граней багатогранного дзеркала.

Тоді для кутового розміру рядка справедливе співвідношення:

(8.23),

де  .

Якщо прийняти кутовий розмір рядка 900, то для того, щоб реалізувати, необхідно мати, тобто має бути використана  шестигранна призма, або тригранна піраміда. Основні співвідношення, що визначають параметри скануючої апаратури можуть бути отримані виходячи з умови відсутності пропусків при скануванні. Один елемент приймача променистої енергії, що має кутовий розмір уздовж напряму польоту , утворює при скануванні на поверхні Землі смугу шириною

(8.24),

де Н  – відстань до поверхні Землі.

При використанні багатоелементного приймача, ширина смуги, що переглядається, або розмір кадру буде рівна:

(8.25),

де    - індекс, який характеризує відстань між приймачами;  – кількість пікселів фотоприймача.

Час, в перебігу якого ця смуга сканується однією гранню дзеркала (період рядка) визначається:

(8.26),

де   – кутова швидкість обертання променя, яка пов'язана з кутовою швидкістю обертання призми співвідношенням:

.				(8.27)

Остаточно для  періода  рядка отримаємо:

(8.28).

Співвідношення (8.28) можна переписати таким чином:

(8.29)

Якщо в це співвідношення підставити величину , то отримаємо

.				(8.30)

Після перетворень  отримаємо:

.						(8.31)

Відстань, що пролітає літак зі  швидкістю  V за час Тс, визначається співвідношенням:

.					(8.32)

Умова відсутності пропусків при скануванні буде наступною:

(8.33)

Виходячи з рівняння (8.33) можна визначити, при якому відсутні пропуски

(8.34)

Час, в перебігу якого точковий об'єкт сканується одним елементом приймача, визначається із співвідношення:

(8.35).

Із співвідношення (8.35) також можна визначити значення , рівне:

(8.36).

Порівнюючи між собою співвідношення (8.34) і (8.36) можна отримати співвідношення для визначення середнього геометричного поля зору оптичної системи:

(8.37).

Тема 9. Конструювання оптичних функціональних вузлів точного позиціювання

Лекція № 33. Характеристики оптико-механічних вузлів для точного відліку

Відлікові пристрої застосовуються у всіх оптичних вимірювальних приладах: гоніометрах, геодезичних приладах, далекомірах, вимірювальних лінійках і т п. Важливою частиною відлікових пристроїв є різні мікрометри, які  служать для визначення з необхідною точністю долі ділення основної  вимірювальної шкали. Залежно від чутливого елементу відлікові пристрої можна розділити на візуальні  і фотоелектричні. Ці пристрої характеризуються наступними основними параметрами:

- ціна ділення шкали: кутова або лінійна;

- видимий розмір  ділення шкали;

- роздільна межа  системи відліку;

- діапазон виміру;

- похибка виміру;

- час реєстрації.

При розрахунку візуальних відлікових пристроїв необхідно враховувати роздільну здатність ока і її зв'язок з роздільною межею  відлікової системи. Роздільна здатність ока залежить від способу відліку і характеризується  параметрами приведеними в таблиці 9.1.

Табл. 9.1.

| Спосіб відліку | Кутове розділення, Кутові сек. | Лінійне розділення, мм |
| --- | --- | --- |
| Оцінка десятих доль шкали на око |  |  |
| Збіг двох одинарних штрихів (ноніус) |  |  |
| Збіг біфілярних (подвійних) штрихів |  |  |
| Біссектирування |  |  |

Точність відліку залежить від конструктивних параметрів  відлікової системи. Наприклад, якщо розробляється кутомірний відліковий пристрій без використання збільшення, то схема побудови такого пристрою може виглядати таким чином (див. рис. 9.1):

R

Рис. 9.1. Схема побудови кутомірного відліку

При цьому лінійна роздільна здатність ока дорівнюватиме:

(9.1)

де   кутова роздільна здатність ока.

Кут ,що розділяє кутовимірювальна система в радіанній і кутовій мірах визначатиметься співвдношеннями

(9.2)

(9.3)

З (9.3) витікає, що чим більше радіус лімба, тим точніше вимір. Але необмежено збільшувати радіус лімба не можна із конструктивних міркувань. В реальних приладах радіус може дорівнювати 150-250мм.

Візуальні розрахункові пристрої можуть будуватися на наступних основних принципах:

- оцінка десятих доль ділення шкали по індексу (нуль-штриху);

- оцінка збігом двох штрихів;

- оцінка установкою штриха в бисекторі;

- принцип поєднання (спосіб коінцеденс).

Простим варіантом побудови є перший метод. Для його реалізації видимий інтервал між діленнями шкали повинен складати 1,0-1,5  мм з врахуванням збільшення. Для збільшення основної шкали можуть застосовуватися два типи відлікових мікроскопів: штриховий мікроскоп і шкаловий мікроскоп.

Часто у відлікових мікроскопах застосовується додаткова верн’єрна шкала. Інтервалу в  ділень верн’єрної шкали відповідає   ділення основної шкали. Тобто справедливі співвідношення:

(9.4)

(9.5)

(9.6)

Останнє співвідношення визначає точність верн’єра. При вживанні методу биссектирування необхідно дотримувати співвідношення між відстанню між штрихами бисектора і товщиною штриха. Ця відстань повинна дорівнювати шт., де tшт -товщина штриха.

У високоточних вимірювальних приладах для виключення впливу ексцентриситету на точність виміру застосовується метод коінцеденс (див. рис. 9.2). На рисунку показаний лімб з умовним початковим діаметром аб  і його зображенням а1б1, поєднані протилежними точками діаметру. Якщо уявити, що відлік знімається по одній стороні лімба і помістити відліковий індекс (нуль-пункт) в крапці В, то точна частина відліку відповідала б  Вв. На протилежній частині лімба точному відліку відповідає дуга   остаточна частина точного відліку:

- відлік в крапці В .

Тому оцінка точної частини відліку зводиться до виміру дуги   за допомогою оптичного мікрометра.

Рис. 9.2. Метод коінцеденс

Відлік в цьому вимірювальному пристрої знімається таким чином:

.					(9.7)

Лекція №34.   Розрахункі відлікових пристроїв з  відліковими мікроскопами

У вимірювальних пристроях застосовуються два типи відлікових мікроскопів: штриховий і шкаловий. В штриховому мікроскопі на сітці наноситися одиночний штрих. В шкаловому між зображеннями сусідніх розподілів основного лімба наноситися допоміжна відлікова шкала(Рис. 9.3).

Рис. 9.3.  Допоміжна відлікова шкала

Нуль відліку допоміжної відлікової шкали одночасно є нуль пунктом.

При розробці шкалових мікроскопів необхідно точно встановлювати їхнє збільшення з тим, щоб відстань між зображеннями поділок  основної шкали строго відповідали по лінійному розміру допоміжній шкалі. Відстань між зображенням штрихів допоміжної шкали з урахуванням збільшення окуляра повинна знаходиться в діапазоні 1,0-1,5 мм., тоді інтервал між поділками допоміжної шкали повинен дорівнювати:

Товщина штрихів допоміжної шкали визначатиметься із співвідношення:

В двох  типах цих відлікових мікроскопів частка розподілу допоміжної відлікової шкали оцінюється на око і для підвищення точності відліку необхідно використовувати відлікові мікроскопи великого збільшення. Тому для підвищення точності зняття відліків використовуються різні види мікрометрів:

- гвинтові механічні;

- оптічні.

До першого типа відносяться механічні гвинтові окулярні мікрометри (МОВ – 1,2 ) з рухливою сіткою з використанням методу бісектирування. Гвинтовий мікрометр дозволяє оцінити відстань від його нуль –пункта до зображення  штриха шкали лімба кількістю обертів мікрометренного гвинта, який поступально пересуває рамку з сіткою.

Мікрометренні  гвинти виготовляють з максимально можливою точністю. Ходова похибка гвинта звичайно складає 0,5-1,5мкм. на 6-8 обертів гвинта. В відлікових мікроскопах ця похибка усувається юстуванням збільшення мікрообєктива. Періодична  похибка гвинта , що зявляється при кожному оберті і змінюється по гармонічному закону звичайно складає 0.3-0,8мкм.

Визначимо основні параметри відлікового пристрою з гвинтовим мікрометром при наступних вихідних даних:

  - кутова похибка вимірювання по барабану мікрометра                                                                                ∆=0,5!!   ;

  - діаметр барабана мікрометра            -d=30мм.;

  - діаметр лімба приладу                        -D=200мм.;

  - крок  гвинта                                           -S=0,25мм.;

  - кількість обертів гвинта, що відповідає одній подільці шкали лімба                                           - n=2.

При відліку по шкалі барабана мікрометра на око по індексу з урахуванням паралакса можливо допустити максимальну похибку відліку , як вказано у вихідних даних 0.25поділки, а саме ∆=0,5!!   . При цьому  ціна поділки шкали барабана мікрометра γ =2!!. Якщо діаметр барабана мікрометра d=30мм., то  довжина кола шкали дорівнює  L=πd=94мм.  При γ =2!! доцільно мати на коловій шкалі барабана кількість поділок N=60. Якщо n=2 то загальна кількість поділок 120, а ціна поділки шкали основного лімба γл =2!!120=240!!.

При кроці гвинта  S=0,25мм. одній подільці шкали барабана відповідатиме лінійний зсув:

  - в  площині шкали лімба

;			(9.8)

  - в площині бісектора мікрометра

.					(9.9)

Тоді збільшення обєктива мікрометра можна знайти із співвідношення

При кроці гвинта S=0,25мм. , що виправданий по технологічним і експлуатаційним міркуванням і заданному діаметру лімба D=200мм. отримаємо

Межа розподілу при роботі з гвинтовим механізмом мікрометру повинна відповідати межі розподілу ока при бісектируванні. Приймемо знайдені експериментально наступні значення параметрів: для мінімально можливого кута поворота барабана ,що визначається моливостями пальців руки α=10 ; для межі розподілу при бисектируванні ρ=10!! .

Тоді мінімально можливе лінійне зміщення бісектора дорівнює

В площині лімба йому буде відповідати лінійне зміщення

Це зміщення в кутовій мірі буде відповідати мінімальній похибці наведення

Звідси знайдемо загальне збільшення мікроскопа

Збільшення окуляра мікроскопа

Фокусну відстань обєктива мікроскопа знаходять виходячи з довжини тубуса, яка задається конструктивно.

Товщина штриха лімба визначається технологічними можливостями і на практиці дорівнює 5 мкм. Зображення штриха лімба в площині бісектора                =20мкм. Відстань між нитями бісектора 25мкм. Товщину ниток бісектора  згідно рекомендацій слід вибрати 7-8 мкм. При отриманих розмірах видимий кутовий розмір проміжка між зображенням штриха лімба і ниткою бісектора дорівнює:

Лінійне поле мікроскопа визначають по формулі

де  2у'- лінійне поле окуляра.			      (9.10)

Діаметр польової діафрагми дорівнює Dпд = 2у'.

Якщо вхідна зіниця збігається з передньою головною площиною об'єктива, то його зображення, що створюється окуляром, буде вихідною зіницею мікроскопа. Визначаємо по формулі Ньютона відстань  від заднього фокусу окуляра до вихідної зіниці z'p’.

(9.11)

де zp - відстань від переднього фокусу окуляра до вхідної зіниці

Знаючи z'p’, можна визначити видалення вихідної зіниці S'p’:

(9.12)

Лекція №35. Конструювання та вимоги до точності позиціювання шкал та сіток

Для виключення паралаксу приймаючого вимірювального пристрою оптичного приладу необхідно сумістити чутливу поверхню приймача променевої енергії з площиною зображення. В візуальних оптичних приладах площина зображення повинна співпадати з площиною шкали або сітки. Вимоги до точності установки сітки чи шкали повинні задовольняти двом умовам.

1. Сітка (або шкала) і зображення предмету, котре на неї проектується, повинні бути видні однаково різко. Цю вимогу слід пред’явити до всіх приладів, в особливості до візуальних, і її можна назвати обов’язковою, мінімальною чи загальною вимогою.

2. Друга вимога витікає із точності вимірювань і може бути регламентована допустимим кутовим паралаксом (телескопічні системи) або допустимим лінійним паралаксом – (відлікові мікроскопи, проектори).

Може виявитись, що достатньо виконати лише першу вимогу про одночасну різкість зображення предмету і сітки при спостереженні через окуляр. При цьому  залишковий паралакс не повинен перевищувати величину, яка відповідає  точності вимірювань (друга вимога). А інакше, слід уточнити поздовжню установку сітки. У відповідності з цим в першому випадку допуск на встановлення сітки задається в діоптрійній мірі , а в другому – величиною допустимого паралаксу, наприклад величиною .

Як відомо, всі віддалені предмети, починаючи з деякої відстані  і до нескінченності, представляються спостерігачу однаково різкими. Ця відстань  називається практичною нескінченністю і дорівнює

м ,

де - діаметр робочої вхідної зіниці телескопічної системи , мм.

Ця формула отримується, якщо знайти відстань до зображення сітки, котра від фокуса об’єктива  віддалена на величину імовірної похибки поздовжнього фокусування (мкм), де U – апертурний кут об’єктива.

Застосувавши її до простору зображення за окуляром отримаємо

м.

Допуск на різницю сходження променів, що виходять з центру зображення і центру сітки із умови одно часової різкості   у діоптріях  за окуляром дорівнює

де - діаметр робочої вихідної зіниці приладу.

Діаметр робочої вихідної зіниці визначається розміром приймача світлового потоку. Якщо це око і то мм. Тоді

(9.13)

Тобто допуск на точність встановлення сітки із умови одночасної різкості для всіх візуальних приладів з вихідною зіницею більше 2 мм можна приймати однаковим і рівним 0,2 дптр. При малих вихідних зіницях менше ніж 2 мм маємо  змінний по величині допуск і завжди більше 0,2 дптр. За величиною допуску  за окуляром можна отримати допустиму величину зміщення сітки із площини зображення перед окуляром, тобто:

(9.14)

де  - фокусна відстань окуляра.

При встановленні сітки по признаку одночасної різкості з точністю  величину залишкового паралаксу слід порівняти з допуском, отриманим із вимог точності вимірювання. Залишковий кутовий паралакс в телескопічній  візирній системі у кутових хвилинах дорівнює

,				(9.15)

де  - максимальна величина поперечного переміщення ока в межах вихідної зіниці.

Залишковий лінійний паралакс в відліковому мікроскопі, в площині сітки перед окуляром

.        (9.16)

Якщо залишковий паралакс перевищує припустиму величину то слід уточнити допуск  на точність установки сітки виходячи з допустимого паралаксу або . Допуск на не суміщення сітки з площиною зображення визначають таким чином:

- - для відлікової труби

,						   (9.17)

де Г – видиме збільшення відлікової труби;

- - для відлікового мікроскопа

,                                                           (9.18)

де  - збільшення мікрооб’єктива мікроскопа.

Несуміщення чутливої поверхні приймача променевої енергії  з площиною зображення предмету контролюється різними засобами, але всі вони ґрунтуються чи на спостереженні неодночасної різкості зображення сітки і предмету, чи на виявленні залишкового паралаксу. Для прикладу визначимо вимоги до точності установки сітки відлікової зорової труби при наступних вихідних даних:

Скориставшись приведеними формулами для відлікової  зорової труби отримаємо:

Лекція № 36. Оптико-механічні мікрометри

Оптичний мікрометр – це вимірювальний пристрій з оптичними елементами, зміна положення яких приводить до відповідної зміни положення зображення штрихів лімба (лінійної шкали) відносно нуль-пункту мікрометра. В якості елемента  мікрометра застосовуються:

- плоскопаралельна пластинка(ППП), що обертається;

- клини, що обертаються;

- клини, що лінійно переміщуються;

- лінзи, що переміщуються або нахиляються.

Схема мікрометра з плоскопаралельною пластинкою, що обертається представлена на рис. 9.4:

5

1

2

3

4

6

Рис. 9.4. Оптична схема мікрометра з ППП

На рисунку показані: 1 – основна шкала або лімб з ціною ділення  ; 2 – мікрооб'єктив відлікового пристрою; 3 – поворотна плоскопаралельна пластинка; 4 – допоміжна шкала з нуль-пунктом 6; 5 – окуляр. Основна шкала проектується мікрооб'єктивом в площину допоміжної шкали 4. Зрушення площини зображення при повороті плоскопаралельної пластинки пов'язане з її поворотом співвідношенням:

,				(9.8)

де   - показник заломлення;   - кут повороту плоскопаралельної пластинки;   - товщина плоскопаралельної пластинки.

Як правило, кут повороту пластинки малий. Для малих   співвідношення (9.8) виглядає таким чином:

(9.9)

Якщо в співвідношенні (9.9)   розкласти в ряд Маклорена і обмежиться першими двома членами розкладання, прийнявши, то отримаємо наступне співвідношення:

(9.10).

Співвідношення (9.10) містить лінійну і нелінійну частини, відповідно:

- лінійна частина;				(9.11)

- нелінійна частина.				(9.12)

Для того, щоб при малих кутах повороту розширити діапазон виміру, ставлять ще одну плоскопаралельну пластинку, яка зрушує зображення в протилежну сторону.  Відносна похибка виміру, обумовлена нелінійністю, може бути визначена із співвідношення:

.			(9.13).

Якщо задана похибка, обумовлена нелінійністю, то із співвідношення (9.13) може бути визначений максимальний кут повороту плоскопаралельної пластинки:

.					(9.14)

На підставі співвідношень (9.9) і (9.13) можна визначити товщину плоскопаралельної пластинки:

(9.15).

Для розвороту плоскопаралельної пластинки може бути використаний механізм на основі спіралі Архімеда (див. рис. 9.5).

Рис. 9.5. Схема механізму на основі спіралі Архімеда

При повороті диска  на один зворот, кінці важелів переміщаються з положень   в  . Рівняння спіралі Архімеда в полярних координатах має вигляд:

,					(9.16)

де   - кут повороту.

При вибраному кроці і відомому куті повороту   відстань   визначається із співвідношення:

,					(9.17)

де   - перевідний коефіцієнт з кутової міри в радіанну.

Лекція № 37. Оптіко-механічні мікрометри(продовження)

Компенсатор з оптичними клинами може бути розташований як в паралельному пучку, так і такому, що  сходиться. Схема компенсатора, розташованого в паралельному пучку, представлена на рисунку 9.6.

1

2

3

Рис. 9.6. Компенсатор з оптичними клинами  в паралельному пучку

На рисунку показані: 1 – клини компенсатора; 2 – об'єктив відлікового приладу; 3 – допоміжна шкала; 4 – окуляр. За наявності одного клину зображення, що створюється об'єктивом 2, переміщатиметься по колу радіусом:

,					(9.18)

де σ  - заломлюючий кут клину;  n - показник заломлення; f  - фокусна відстань об'єктиву 2; ρ  - перевідний коефіцієнт з секунд в радіани.

Якщо обертаються 2 клини одночасно, то переміщення зображення буде направлено уздовж вектора, який може бути отриманий підсумовуванням векторів r 1  і  r 2 як це показано на рис. 9.7.

Рис. 9.7. Переміщення зображення клинами

Для переміщення зображення по 2 координатам необхідно застосувати дві пари клинів. Кут, що компенсується, пов'язаний з кутом повороту клинів наступною робочою формулою:

(9.19)

З цього співвідношення виходить, що характеристика такого мікрометра нелінійна, пропорційна синусуβ  . Тому кут повороту клинів обмежують величиною декілька градусів. Для розширення діапазону роботи таких мікрометрів компенсатор зазвичай забезпечують синусним механізмом (див. рис. 9.8), який компенсує цю нелінійність.

R

1

Рис. 9.8. Синусний механізм

Для синусного механізму

(9.20)

де   - S крок микрометренного гвинта 1; R - радіус, на якому розташовані повідці.

Тоді кут, що компенсується дорівнює:

(9.21)

Схема клинового компенсатора з клинами, розташованими в пучку променів, що сходиться, представлена на рисунку 9.9.

2

1

3

Рис. 9.9. Клиновий компенсатор

На рисунку показані:1 – мікрооб'єктив відлікового мікроскопа; 2 – клин, що переміщається; 3 – допоміжна шкала; - кут падіння; - величина переміщення клину; - зсув площини зображення;  - кут відхилення променя клином. Величина кута   визначається рівнянням:

(9.22)

Якщо передня грань клину перпендикулярна оптичній осі, то ε =α.

При розрахунку компенсаторів підбирають відповідні значення параметрів, прагнучи до того, аби заломлюючий кут   був допустимим . Якщо хроматизм, що вноситься клином більше допустимого, то встановлюють другий клин що забезпечує ахроматизацію.

Рівняння ахроматизації має вигляд:

,				(9.23)

(9.24)

де   і, ν  і   - заломлюючі кути і коефіцієнти дисперсії матеріалу клинів.

Величина переміщення   підбирається з конструктивних параметрів, але зазвичай = 40-60мм. .

З лінзових компенсаторів найширше застосовується афокальний лінзовий компенсатор (див. рис. 9.10) з лінзами розташованими в паралельному пучку променів.

1

2

3

4

Рис. 9.10. Афокальний лінзовий компенсатор

На рисунку показані: 1, 2 – лінзи компенсатора; 3 – мікрооб'єктив відлікового пристрою; 4 – допоміжна шкала.

Кут, що компенсується, пов'язаний з переміщенням однієї з лінз компенсатора співвідношенням

(9.25)

Схема компенсатора з телескопічною лінзою, розташованою в пучку променів, що сходиться, представлена на рисунку 9.11.

3

1

2

Рис. 9.11. Компенсатор з телескопічною лінзою

На рисунку показані:1 – мікрооб'єктив;2 – телескопічна лінза.

3-  допоміжна шкала.

Зсув зображення у фокальній площині об'єктиву визначається співвідношенням:

,				(9.26)

де  ∆ - переміщення телескопічної лінзи;   Г- кутове збільшення системи.

Радіус першої поверхні телескопічної лінзи рівний:

,					(9.27)

Лекція № 38. Фотоелектричні відлікові пристрої

Основнім вузлом фотоелектричних відлікових пристроїв є фотоелектричний мікроскоп. Схема такого мікроскопа представлена на рис. 9.12:

1

7

6

5

2

4

3

1

7

6

5

2

4

3

Рис. 9.12. Схема мікроскопа фотоелектричного

На рисунку показані: 1 – освітлювач; 2 – призма АР-90, входить до складу освітлювача; 3 – мікрооб'єктив; 4 – основна шкала; 5 – допоміжний об'єктив; 6 – аналізуюча діафрагма; 7 – фотоприймач.

Вимір положення основної шкали зводиться до підрахунку числа зображень штрихів що пройшли мимо аналізуючої діафрагми при переміщенні основної шкали 4 перпендикулярно до оптичної осі мікроскопа. Якщо умовно показати розмір діафрагми і зображення штриха (див. рис. 9.13), який її пересікає, то залежно від затемненої і незатемненої частин діафрагми міняється вихідний сигнал з мікроскопа і можна оцінити величину переміщення штриха,  провівши точніший відлік.

Рис. 9.13. Діафрагма і зображення штриха

На рисунку аб- розмір діафагми а1 б1 - розміру зображення штриха

Похибка виміру за допомогою фотоелектричного мікроскопа визначається із співвідношення:

(9.29),

де       - початкове зрушення діафрагми відносно базового нульового положення;   - яскравість фону;   - яскравість штриха;   - яскравість стороннього засвічення, проникаючого безпосередньо через аналізуючу щілину мікроскопа;  - діапазон вимірюваних зсувів;  - апертурний кут об'єктиву;  - коефіцієнт пропускання оптичної системи;  -збільшення  мікроскопа.

Із співвідношення (9.29) виходить, що збільшення мікроскопа   неоднозначно впливає на похибка вимірів. Оптимальне збільшення фотоелектричного мікроскопа слід визначати узявши похідну від  по  :

(9.30)

У фотоелектричних мікроскопах з модуляцією світлового потоку (Рис.9.14) інформація про зсув штриха перетвориться скануючим пристроєм і оптичною системою у визначенні   згідно закону зміни освітленості фотоприймача в часі.

Рис. 9.14. Фотоелектричний мікроскоп з модуляцією світлового потоку

На рисунку показані: 1-основний лімб; 2-сканатор( зеркало що коливається); 3-діафрагма, що є  вхідною зіницею фотоелектричного  мікроскопа;  - непарний час;  - парний час.

Лекція№ 39. Кодові та растрові відлікові пристрої

Окрім фотоелектричних мікроскопів в сучасних вимірювальних приладах широко застосовуються кодові і растрові відлікові пристрої. Основним елементом в таких відлікових пристроях є кодові диски або растри. Основними характеристиками таких пристроїв є:

- форма представлення вхідних і вихідних величин; як вихідні застосовуються різні види цифрових кодів;

- діапазон зміни вхідних величин;

- роздільна здатність  , яку можна визначити згідно формулі:

(9.31)

де       - максимальне і мінімальне значення вимірюваної величини відповідно;  - число дискретних рівнів квантування.

Існують два основні способи здобуття числового еквіваленту вимірюваної безперервної величини:

- метод послідовного рахунку, при якому застосовуються растри і растрові сполучення;

- метод прочитування, при якому застосовуються різні кодові шкали.

Відомі різні види кодових шкал. Основна проблема при їх використанні полягає в можливій невизначеності положення шкали, коли фотоприймач розташований на кордоні світлої і темної смуг. У зв’язку з цим використовуються спеціальні типи кодових растрів або спеціальне розташування приймачів випромінювання. У перетворювачах послідовного рахунку ведеться послідовний рахунок числа одиниць молодшого розряду, як складових значення вимірюваної величини.  У перетворювачах прочитування вимірювана величина порівнюється із заздалегідь заготовленим числовим еквівалентом. Робочими елементами в цих пристроях є кодові шкали: кругові або лінійні. Принцип дії цих пристроїв пояснює рис. 9.15. На рисунку показані джерело світла (1) освітлює кодовий диск  (2), закріплений на валу, кутове положення якого потрібно визначати.

Рис. 9.15. Принципова схема  перетворювача прочитування

Кожному положенню диска відповідає комбінація прозорих і непрозорих ділянок. Така конструкція відповідає двійковому коду: прозора – «1», непрозора, – «0». За диском розташовується діафрагма (3) і лінійка фотоприймачів (4). Сигнал з фотоприймача обробляється мікропроцесором (5). При двійковому кодуванні весь діапазон вимірюваної величини   розбиваються на інтервали, кратні , де   - роздільна здатність пристрою. Молодший розряд вимірюваної величини знаходиться на зовнішньому кільці, а старший – на внутрішньому. Для здобуття  n- розрядного числа, необхідно мати n кодових доріжок.

Якщо кодовій доріжці привласнити кодовий номер, починаючи з внутрішньої, то число темних і світлих ділянок на кожній доріжці визначається по формулі:

,					(9.32),

де   - номер доріжки.

Необхідне число комбінацій можна розрахувати по формулі:

,					(9.33)

де   - число розрядів.

Необхідне число розрядів для кругової шкали визначається необхідним кутовим розділенням:

,				               (9.34)

тоді

.				     (9.35)

Як приклад  дамо деякі співвідношення між числом розрядів  і роздільною здатністю відлікового пристрою, зведені в таблиці 9.2.

Таблиця 9.2

|  | 7 | 16 | 20 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 24845’’ | 20’’ | 1,25’’ | 0,08’’ |

Значення числа розрядів   на практиці має наступні обмеження:

- частота дотримання ліній в молодшому розряді не може бути менше 3 мкм, оскільки технологічні можливості виготовлення шкал обмежені товщиною штриха в 1, 5 мкм;

- максимальний діаметр кодової доріжки по конструктивних міркуваннях обмежується величиною 350 – 400 мм (для унікальних установок). У реальних умовах цей діаметр значно менше і складає 120 – 150 мм.

З врахуванням сказаного максимальне значення числа розрядів кодового диска може бути визначене із співвідношення:

(9.36)

Якщо прийняти   мм, то  .

У більшості установок використовуються 16-розрядні кодові диски. Прочитуючі елементи в цих пристроях розташовуються по радіусу. Із-за кінцівки розмірів світлового пятна  прочитування виникає невизначеність прочитування. Для виключення невизначеності і появи помилкових кодів обмежують розмір світлового пятна прочитування і спеціальним чином  розташовують фотоприймачі, використовуючи V-образное розташування або спосіб «подвійної щітки». Розмір прочитуючого променя може бути визначений із співвідношення:

(9.37)

де   - внутрішній діаметр кодової доріжки старшого розряду.

Загальний діаметр кодового диска визначається співвідношенням ( Рис.9.16):

(9.38)

де   - ширина кодової доріжки,    - ширина неробочої зони.

Рис. 9.16. Кругова кодова маска перетворювача

Основні етапи розрахунку перетворювача кут – код наступні:

- по заданій роздільній здатності перетворювача   визначають число розрядів;

- в результаті енергетичного розрахунку визначають ширину світлового пятна прочитування  ;

- знаючи розмір фотоприймача,   визначають діаметр кодового диска;

- визначають спосіб установки фотоприймача або пропонують використання однозмінних кодових дисків, наприклад,  з кодом Грея.

Кодові відлікові пристрої мають обмеження по роздільній здатності, які реально складають 20’. Більшою точністю характеризуються растрові (муарові) відлікові пристрої. Ці пристрої використовуються при вживанні методу послідовного відліку. Основними характеристиками растрів є період дотримання прозорих і непрозорих ділянок і  пропускання. Відлікові пристрої з використанням растрових сполучень спрощено будуються за схемою, представленою на рисунку 9.17.

1

2

3

4

1

2

3

4

Рис. 9.17. Відлікові пристрої з використанням растрових сполучень

Робота датчика заснована на рахунку числа імпульсів фотоструму, що отримується при модуляції світлового потоку джерела (1), потік якого формується конденсором (2) і вимірювальним растром (3). Детектором сигналу є  фотоприймач (4). Растр непорушно закріплений на рухливому валу. З енергетичних міркувань така схема недосконала, оскільки світловий потік проходить через одне вічко  растру. На практиці застосовуються системи, в яких світловий потік проходить відразу через декілька вічок вимірювального растру. При цьому застосовується діафрагма, закріплена непорушно, яку називають індикаторним растром. Схема такої системи показана на рисунку 9.18.

5

6

Рис. 9.18. Растрові вимірювальні ланки

На рисунку показані: 1 – вимірювальний растр; 2 – індикаторний растр; 3 – джерело випромінювання; 4 – фотоприймач; 5 – колімуючий об'єктив; 6 – фокусуючий об'єктив. Важливою експлуатаційною характеристикою таких пристроїв є можливість реверсу або визначення напряму переміщення вимірювального растру. Для того, щоб реалізувати таку можливість індикаторний растр ділять на дві частини, зрушені одна відносно другої як це показано на  рис. 9.19.

Рис. 9.19. Індикаторний растр розділений на дві частини

Фаза сигналу сформованого верхньою або нижньою частинами індикаторного растру характеризує напрям переміщення вимірювального растру.

Тема 10. Засоби захисту оптичних приладів від дії зовнішніх факторів

Лекція № 40. Захист оптичного приладу від теплової дії

До систем і пристроїв для забезпечення необхідних теплових режимів роботи оптичних приладів відносяться:

- системи охолоджування вузлів і елементів;

- системи стабілізації температури в певному діапазоні;

- теплові труби, радіатори і т.п.

Використання конвекції.

Простим способом охолоджування приладу є вільна конвекція повітря усередині приладу. У вузьких місцях, де відстань між елементами менше 5 мм, конвекція відсутня. В разі рівності тепловіддачі з обох боків закритого металевого корпусу, різниця температур зовні і усередині конструкції визначається співвідношенням:

,					(10.1)

де   - розсіювана приладом потужність;   - коефіцієнти  теплообміну за рахунок конвекції і теплового випромінювання відповідно;   - площа корпусу приладу.

Для пластмасових корпусів цей перепад температур визначається наступним співвідношенням:

(10.2)

У приведеному співвідношенні   - коефіцієнт теплообміну за рахунок теплопровідності, який для металевих корпусів дуже великий і його можна не враховувати в формулі (10.1). Для поліпшення теплообміну із зовнішнім середовищем використовують перфоровані корпуси. Тепловий потік, що відводиться в цьому випадку від корпусу, визначається співвідношенням:

(10.3)

де 		  - коефіцієнт перфорування

- площа вентиляційних отворів;  - площа корпусу.

Якщо вільна конвекція виявляється неефективною, то застосовують вимушену конвекцію з використанням вентилятора. А саме використовують припливну і витяжну вентиляцію. І той і інший варіанти передбачають герметизацію бічних стінок корпусу.Тепловий потік при вимушеній конвекції, що відводиться від корпусу, визначають згідно співвідношення:

(10.4)

де   - коефіцієнт теплообміну при вимушеній конвекції, який може набувати наступних значень:

(10.5)

Якщо використання вентиляторів виявляється також неефективним, застосовують рідинне охолоджування окремих елементів або вузлів. При цьому:

(10.6)

Використання термостатів

Термостатом називається пристрій, який знаходячись в середовищі, що змінялося в широкому інтервалі температури, підтримує усередині заданого об'єму постійну температуру. Термостат, як правило , включає внутрішній герметизиований об'єм, теплоізолюючий шар, корпус, пристрий контролю температури.

Пристрої для охолоджування приймачів випромінювання

Для охолоджування приймачів випромінювання використовують різні способи. Найбільш поширені наступні:

- випарні (кріостатні);

- способи, засновані на дроселюванні газу (ефект Джоуля - Томпсона);

- термоелектричні способи охолоджування (ефект Пельтье);

- радіаційні способи;

- використання теплових труб і теплообмінників.

При виборі того або іншого способу конструктор повинен враховувати:

- необхідну температуру охолоджування;

- стабільність її підтримки;

- холодонавантаження;

- тривалість безперервної роботи;

- час виходу на робочий режим;

- енергоспоживання;

- автономність;

- масогабаритні характеристики;

- умови експлуатації;

- простоту обслуговування і надійність;

- можливість конструкторського сполучення з  охолодженим вузлом;

- зручність розміщення.

Найчастіше застосовують випарні методи охолоджування, засновані на безпосередньому контакті хладагента з охолоджуваним вузлом. Хладагент знаходиться в судині, яка носить назву судина Дьюара, яка представлена на рисунку  10.1.

Рис.10.1. Конструкція  кріостата

На рис.10.1 показані : внутрішній сосуд1, хладагент 2, зовнішня судина 3, токопровідні доріжки 4, контактні штирі 5, вхідне вікно кріостата 6, фотоприймач 7. Термофізичні характеристики деяких хладагентов представлені в таблиці 10.1.

Табл. 10.1.

| Хладагент | Температура кипіння | Температура сублімації |
| --- | --- | --- |
| Гелій | 4,2 | - |
| Азот | 77,86 | 43 60 |
| Метан | 111,67 | 59 90 |

Подібні кріостати доцільно використовувати при тепловому навантаженні від 0,5 Вт в діапазоні температур від 11 до 110 К0 і терміні служби від 11000 годин.

Переваги  кріостатів:

- простота;

- надійність в роботі;

- стабільність підтримки температури;

- відсутність споживання енергії.

Структурна схема дросельного пристрою, що охолоджує, представлена на рис.10.2.

Рис. 10.2. Дросельний пристрій, що охолоджує фотоприймач

На рис.10.2 показані: 1 – судина із стислим газом; 2 – теплообмінник; 3 – дросельний пристрій у вигляді трубки з невеликим отвором діаметром  25 –  75 мкм; 4 – охолоджувана зона.Виходячи з отвору у вузлі (3) газ різко розширюється, його тиск падає, що приводить до пониження температури. Такі мікрохолодильники конструктивно можуть бути виконані двома способами:

- приймач розташований у вакуумованій порожнині;

- фотоприймач розташований в газонаповненому об'ємі.

Подібні системи можуть бути розімкнені або замкнуті. Розімкнені мають оптимальний ресурс роботи приблизно 15 годин при холодонавантаженні до 3 Вт. Замкнуті системи мають ресурс 2000 годин при холодонавантаженні до 110 Вт. Але конструктивно замкнуті системи значно складніші.

Найбільш мініатюрними пристроями для охолоджування вузлів і елементів оптичних приладів є напівпровідникові термоелектричні холодильники, принцип дії яких заснований на ефекті Пельтье.

Основними достоїнствами цих пристроїв є:

- великий термін служби, оскільки в таких пристроях відсутні рухливі елементи і хладагенти;

- безшумність в роботі;

- відсутність вібрацій;

- простота експлуатації.

Суть ефекту Пельтье полягає в тому, що при пропусканні струму між двома напівпровідниками певного типа в одному напрямі виділяється теплота, а в протилежному – поглинається. В результаті на кордоні переходу різниця температур складає 70 С. Для здобуття більшого перепаду температур використовують  багатокаскадні напівпровідникові охолоджувачі.

В деяких випадках для охолоджування вузлів оптичних приладів використовують пасивне радіаційне охолоджування. Наприклад, такий спосіб застосовують для охолоджування приладів, що працюють в космосі. Таке охолоджування дозволяє підтримувати температуру вузлів в діапазоні 60 – 120 К. Засіб охолоджування повинен передбачати екранування вузлів від прямого сонячного випромінювання, випромінювання Землі і інших вузлів космічного апарату. У конструкцію  охолоджувача часто вводять радіатор.

Ефективним способом відведення тепла з корпусу приладу є вживання теплових труб. Теплова труба – це пристрій, призначений для перенесення теплового потоку з одного кінця труби в іншій за рахунок використання прихованої теплоти фазового перетворення теплоносія. Теплоносій поміщений всередину герметичної труби (див. рис. 10.3).

2

1

3

Рис. 10.3. Теплова труба

На рис.10.3 показані: 1 – корпус приладу; 2 – корпус теплової труби;

3 – капілярна  пориста структура, яка насичена змочуючою рідиною і граничить з паровим об'ємом центральної частини труби. Ця структура може бути у вигляді металевої сітки, металоволокна, склотканини і тому подібних середовищ. Як теплоносій застосовують воду, спирти, фреони, аміак. При дуже низьких температурах використовують зріджені гази. При підводі теплового потоку Фп до частини А труби (див. рис. 10.3) рідина випаровується, тиск в паровій зоні А підвищується і пара через зону Б поступає в зону В, де конденсується і тепло виділяється в довколишній простір. Щільність теплового потоку, переносимого такими трубами складає   . . Розташування труб може бути будь-яким.

Лекція № 41. Герметізація та екранування оптичних приладів

41.1  Герметизація оптичних приладів

Метою герметизації оптичних приладів є забезпечення непроникності корпусу для рідин, газів, пилу, піску, пліснявілих грибків і таке інше. Розрізняють герметизацію індивідуальну, часткову і повну. Індивідуальна герметизація передбачає можливість заміни компонентів приладу. При загальній герметизації, яка простіше і дешевше індивідуальної, заміна окремих компонентів можлива лише при демонтажі корпусу. При частковій герметизації застосовують просочення, обволікання і заливку компонентів приладів лаками, пластмасами, компаундами. Інколи при повній герметизації використовують роз'ємний корпус. Недоліками такого способу герметизації є:

- підвищена вимога до міцності корпусу;

- складність виконання і контролю надійності герметизації.

Достоїнствами повної герметизації з роз'ємним корпусом є відносно легкий доступ до вузлів приладу. Цей метод герметизації застосовується тоді, коли потрібне періодичне юстування, налаштування приладу або ремонт його елементів. Герметичність роз'ємного корпусу досягається за допомогою прокладок ущільнювачів, представлених на рисунку 10.4.

1

2

3

1

3

2

Рис. 10.4. Прокладки ущільнювачів

а) еластичні з примусовим ущільненням; б) еластичні

з самоущільненням; в) металеві прокладки.

Металеві прокладки ущільнювачів (див. рис. 10.4.в)) виготовляють з алюмінію (Т=600 К0), міді (Т=350 К0), нікелю, індія, свинцю. Недолік металевих прокладок в тому, що при повторному вживанні вони зминаються і вимагають заміни. Гумові прокладки допускають повторні вживання. Для їх установки в корпусі роблять спеціальні канавки.

Перетини гумових прокладок представлені в таблиці 10.2.

Табл. 10.2

| Вигляд гумової прокладки | Коротка характеристика |
| --- | --- |
|  | Використовується при тривалій експлуатації в широкому діапазоні тисків і при незначній деформації |
|  | Круглі і напівкруглі прокладки найбільш прості у виготовленні, витримують широкий діапазон тисків |
|  | Не вимагають сильного стискання, використовуються при низьких тисках |
|  | Для приладів з великим терміном служби |
|  | Резинометалеві прокладки, встановлюються між площинами; канавок для них не вимагається |
|  | Гумова прокладка, армована пластмасою; застосовуються для приладів, що працюють в агресивних середовищах |
|  | Прокладка, всередину якої подається газ під тиском 2 – 3 атмосфери; застосовується для ущільнення люків і вхідних вікон приладів |
|  | Прокладка з відкачуванням повітря; призначена для ущільнення плоских фланців |
|  | Прокладка із захистом гуми від дій зовнішнього середовища |

3

Приклад використання металевої прокладки показаний на рисунку 10.5.

b

b

b

4

0



4

0



2

b

4

0

4

1

Рис. 10.5. Вживання металевої прокладки

На рисунку показані: 1 – кришка; 2 – корпус; 3 – металева прокладка.

Рекомендації по вживанню даної прокладки:

мм мм;  мм мм;  мм мм.

За рахунок пластичних деформацій металева прокладка ущільнює з'єднання, але повторне вживання її не завжди ефективно в наслідок усадки (наклепання) прокладки. Для ущільнення роз'ємних з'єднань застосовуються гумові тороїдальні прокладки. Для таких прокладок застосовуються два види гнізд:

- клиновидні (для вузлів, що працюють в агресивних середовищах);

- прямокутні (для вузлів, що працюють в звичайних умовах).

Виглядати такі гнізда можуть так як показано на  рис. 10.6.

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Рис. 10.6. Гнізда під гумові тороїдальні прокладки:

а) клиновидні; б) прямокутні

На рисунку показані: 1 – кришка; 2 – корпус; 3 – гумова прокладка ущільнювача. Рекомендації по вживанню:

-при мм, діаметр перетину гумової прокладки складає  мм.;

-при  мм, діаметр перетину гумової прокладки складає  мм.;

-при  мм, діаметр перетину гумової прокладки складає  мм.

Недоліком гумових прокладок є зниження герметизації при низьких і високих температурах. При нероз'ємній герметизації вузол або прилад поміщають у влаго- і газонепроникний корпус. В цьому випадку не застосовують компаунди і клей, оскільки лінійний температурний коефіцієнт розширення цих матеріалів не відповідає тим же показникам для деталей корпусу. Герметизацію при цьому забезпечують використанням зварювання і паяння. При зварюванні використовують з'єднання встик, при паянні – з'єднання внахлестку. Приклад такого з'єднання показаний на рисунку 10.7.

1

2

П

р

и

п

о

й

З

о

н

а

о

п

л

а

в

л

е

н

2

1

2

П

р

и

п

о

й

о

н

а

п

л

л

1

Рис. 10.7. Герметизація з використанням:

а) зварювання; б) паяння.

На рисунку 1, 2 – деталі корпусу.

При паянні деталей з матеріалів з різними коефіцієнтами лінійного температурного розширення зовнішня деталь повинна мати більший коефіцієнт, аби забезпечити стискування припою при охолодженні.

41.2. Екранування в оптичних приладах

Ефективною мірою захисту від електромагнітних полів є екранування, яке зменшує енергію зовнішнього електромагнітного поля, що потрапляє в оптичний прилад. Залежно від частоти і амплітуди розрізняють поля низьких (до 100 Гц), середніх (до1000 Гц) і високих частот от 104 до 109 Гц .  При екрануванні частина електромагнітної енергії відбивається від поверхні екрану, частина проникає в екран і поглинається в ньому, а частина відбивається від внутрішньої частини екрану. Ослаблення електромагнітного поля, що досягається при цьому, називається коефіцієнтом екранування і визначається згідно співвідношення:

(10.12)

де  Н і Н1  - напруженість електромагнітного поля перед екраном і за ним.

Логарифм величини, зворотної коефіцієнту екранування, називають екранним загасанням. Його виражають через натуральний і десятковий логарифми:

і  					(10.13)

Для екранування низькочастотних полів використовують матеріали з високою магнітною проникністю. До них відноситься листова сталь, пермолой, Mу-металл, хайперник.

Загасання електромагнітних полів залежить від товщини і форми екрану. Для екрану у формі порожнистої сфери, товщина якої   значно менше радіусу, екранне загасання визначається співвідношенням:

(10.14)

де    - відносна магнітна проникність матеріалу;   -магнітна проникність екрану;   Гн/см  – магнітна стала;  d -товщина стінки екрана;   r –радіус корпуса екрана.

Для екрану у формі порожнистого циліндра при   значно менше   екранне загасання визначається із співвідношення  :

(10.15)

Екранування магнітного поля середніх і високих частот здійснюється за рахунок індукції в екрані вихрових струмів,  екрануюча  дія  яких визначається наступними чинниками:

- зворотним полем, що створюється цими струмами;

- поверхневим ефектом в матеріалі екрану (скін-ефект).

На високих частотах діють обоє чинників і коефіцієнт екранування визначається співвідношенням:

(10.16)

де   - діаметр екрану;   - коефіцієнт форми екрану (  - екран прямокутний,  - циліндровий;   - сферичний);   - показник проникності матеріалу екрану, який називається глибиною проникнення,  на якій напруженість падає в  -раз в порівнянні з напруженістю на поверхні.

Величина    може бути розрахована згідно співвідношення:

(10.17)

де   - частота електромагнітного поля;   - електрична провідність матеріалу екрану.

Значення   для деяких матеріалів приведені в таблиці 10.3.

Табл. 10.3

| , Гц | , мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мідь | Алюміній | Листова сталь |
| 50 | 9,44 | 12,2 | 1,8 |
| 103 | 2,11 | 2,75 | 0,41 |
| 105 | 0,211 | 0,275 | 0,36 |

Для екранування високочастотних полів товщину екрану вибирають згідно співвідношенню:

(10.18)

Для середніх частот коефіцієнт екранування розраховують по формулі:

(10.19)

Необхідно враховувати, що в діапазоні середніх частот екранування електромагнітних полів не завжди ефективно. Тому при конструюванні приладів вузли, що створюють перешкоди на цих частотах (наприклад, трансформатори) прагнуть виносити за межі корпусу. Однією з умов, при якій забезпечується висока ефективність екрану, є наявність неокислених стиків в цьому екрані. Екран повинен з усіх боків закривати вузол і бути заземленим. Часто для екранування застосовують перфоровані екрани. Якщо отвір перфорації має діаметр менше довжини хвилі поля, що екранується, то вони не роблять жодного впливу на коефіцієнт екранування. В разі широких отворів розміром, значно більшому, ніж відстань між отворами, коефіцієнт екранування циліндрового екрану визначається із співвідношення:

(10.20)

де Кп   - коефіцієнт перфорування.

При конструюванні екрани прагнуть розміщувати як можна ближче до вузлів, що екрануються.

Лекція № 42. Захист оптичного приладу від  вібрацій

В процесі експлуатації і транспортування оптичні прилади піддаються різним динамічним навантаженням: вібраціям, трясінням і так далі. Причина цих навантажень може знаходитися і усередині приладу у вигляді незбалансованих елементів деталей, що обертаються. В результаті  це може привести до поломок приладів або повного їх руйнування. Для попередньої оцінки захищеності оптичного приладу від динамічних дій їх вузли і елементи можна представити як прості коливальні елементи, що характеризуються резонансною частотою коливання  . Для таких систем одним з параметрів є коефіцієнт динамічності або віброізоляції, який визначається наступним співвідношенням:

(10.21)

де   - частота вимушених коливань або зовнішніх дій на прилад;

- резонансна частота.

Аби забезпечити комфортні умови роботи приладу або вузла необхідно щоб , тобто  .Власну резонансну частоту вузла   можна підвищити наступними конструктивними методами:

- збільшенням поперечних розмірів кронштейна, що кріпить;

- скороченням лінійних розмірів або довжини кронштейна, що кріпить;

- використанням матеріалів з великим модулем пружності;

- зміною способу кріплення вузла (наприклад, кріпленням підстави вузла в декількох місцях);

- зменшенням маси.

Якщо в приладі є деталі або вузли, жорсткість яких з економічних або технічних причина збільшити не можна, то на такі елементи встановлюються амортизатори. Дійство такого захисту полягає в тому, що резонансна частота амортизатора відрізнялася від частоти зовнішніх дій. Ця резонансна частота визначається співвідношенням:

(10.22)

де   - величина деформації амортизатора під впливом зовнішнього навантаження.

На практиці між частотою зовнішніх дій   і резонансною частотою амортизатора   повинне виконуватися співвідношення:

(10.23)

Однією з важливих характеристик амортизаторів є їх жорсткість, визначувана співвідношенням:

(10.24)

де Р - навантаження на амортизатор.

Із співвідношення (10.24) виходить, що чим більше С, тим при одному і тому ж навантаженні менше  . А це у свою чергу приводить до збільшення   і зниження віброзахисту. Як правило, в приладі або вузлі використовують декілька амортизаторів, розташованих симетрично відносно центру мас. При використанні декількох амортизаторів навантаження   на кожен з них дорівнює:

,				    (10.25)

де- n кількість амортизаторів.

Із зменшенням   зменшується і , а це приведе до збільшення   і до зниження віброзахисту. Окрім вібраційних навантажень вузол або прилад може випробовувати ударні навантаження. Для захисту від них необхідно застосовувати жорсткі амортизатори. Для вирішення цього завдання, як правило, застосовують комбіновані амортизатори, що складаються з двох частин: м'якої і жорсткої.

У приладах використовують два типи резинометалічних амортизаторів: пластинчасті (АП) і чашкові (АЧ).  Основні характеристики амортизаторів наступні:

- віброміцність забезпечується на протязі 40 – 50 годин при прискоренні   ( - прискорення вільного падіння) і частоті зовнішніх коливань 50 Гц;

- ударна міцність – 10 000 ударів при прискоренні ;

- середній термін служби таких амортизаторів – 2 роки;

- середнє значення деформації   мм.

Для захисту приладу або вузла від коливальних навантажень за допомогою спеціальних амортизаторів кутові коливання переводять в лінійні. Одним з варіантів таких амортизаторів є вживання механізму  паралелограма.

Окрім регулярних вібрацій на прилад можуть впливати випадкові вібрації. Розрізняють широкосмугові і вузькосмугові випадкові вібрації. Вузькосмугові вібрації ділять на вібрації з постійною частотою і змінною амплітудою, і на вібрації із змінними частотою і амплітудою.Для захисту приладів від цих вібрацій використовують спеціальні амортизатори, основними характеристиками яких є:

- граничне среднеквадратичне переміщення  ;

- гранична среднеквадратична швидкість  ;

- граничне среднеквадратичне прискорення  .

Ці характеристики визначаються виходячи з параметрів зовнішніх дій.

Тема 11. Типові оптичні деталі. Оформлення креслень

Лекція № 43. Вимоги до оформлення креслень оптичних деталей

43.1. Загальні вимоги при конструюванні оптичних деталей

При конструюванні оптичних деталей слід враховувати  наступні технологічні умови:

1. Конфігурація деталі має бути поєднанням простих геометричних форм, обумовлених можливістю вживання високопродуктивних технологічних методів обробки. Деталь повинна мати зручну і надійну базу для установки і закріплення її в процесі обробки, достатню жорсткість конструкції. У тих випадках, коли конструкція деталі не відповідає цим вимогам, слід передбачити спеціальні елементи (технологічні отвори, приливи, фаски, фальшборт), які можуть бути видалені після обробки або залишені без помітного впливу на функціональні властивості деталі. Робочі поверхні деталей повинні мати правильну геометричну форму, що дозволяє при поштучному виготовленні отримати задану точність обробки з найбільшою економічністю, а при блоковій обробці забезпечити збірку блоку у вигляді правильного круга з коефіцієнтом заповнення площі не менше 0,7. Геометричні розміри і розмірні ланцюги деталі мають бути проставлені раціонально (ДСТУ 2.307-68), з врахуванням можливості використання конструкторських баз як технологічних так і вимірювальних.

- Вигляд, властивості і якість матеріалу повинні відповідати заданим параметрам деталі або вузла.

- Вимоги до якості поверхні деталі (точність форми N і ∆N, параметри шорсткості, чистота Р) повинні бути обгрунтовані її призначенням і погоджені з нормованими показниками якості матеріалу: двопроменезаломленням, бессвільністю і пузирністю (для скла), полікристалічністю, поліморфізмом, сторонніми включеннями і іншими локальними неоднорідностями (для кристалів). Ці вимоги також мають бути погоджені з фізико-хімічними властивостями матеріалу: відносною твердістю пошліфуванню, хімічною стійкістю (для скла) і анізотропією фізико-хімічних властивостей (для кристалів).

- Вигляд поверхні і форма її завдання (вигляд рівняння асферической поверхні, координати крапок і т. д.) мають бути погоджені  з передбачуваною технологією виготовлення і контролю.

- Точність взаємного розташування поверхонь (децентрування С, клиновидність θ, пірамідальність π , відхилення кутів) має бути обгрунтована призначенням деталі і при жорстких допусках погоджена з показниками якості матеріалу по оптичній однорідності і двопроменезаломленню.

- Вихідні параметри: роздільна здатність, допустимий дифракційний кружок розсіяння , спотворення хвильового фронту , мінімальна фокусність , кут відхилення променя  і ін. —- мають бути обгрунтовані призначенням деталі і погоджені із заданими показниками якості матеріалу — оптичними параметрами nе, nF — nC, однорідністю, двопроменезаломленням, бессвільністю, пузирністю (для скла), полікристалічністю, поліморфізмом, анізотропією фізико-механічних властивостей (для кристалів).

43.2. Вимоги до оформлення креслень оптичних деталей

При зображенні оптичної деталі використовують загальні правила машинобудівного і приладобудівного креслення, проте унаслідок специфіки призначення і виготовлення оптичної деталі необхідно вказати деякі додаткові відомості, а також особливі нормативні і технологічні вимоги.

Правила виконання креслень і схем оптичних виробів встановлені ДСТУ2.412-81, вимоги і рекомендації по оформленню робочих креслень типових оптичних деталей викладені в довідниках оптика-конструктора і оптика-технолога.

Розглянемо найбільш важливі з них.

1. Оптичні деталі (також схеми і вузли) слідує відображати на кресленні по ходу променя, що йде зліва направо.

2. Радіуси кривизни сферичних поверхонь деталей позначають буквою R, їх вибирають по ДСТУ 1807-75 (що обусловлено контролем пробними склами і уніфікацією параметрів інструменту). Асферичні поверхні лінз і дзеркал визначають координатами точок поверхні або рівнянням кривої, використаної для її побудови. Циліндричні поверхні задають значенням її радіусу R, перед яким пишуть «Циліндр».

3. У правій верхній частині креслення оптичної деталі містять таблицю, що складається з трьох частин: у першій частині вказують вимоги до матеріалу, з якого виготовлена оптична деталь, в другій — вимоги до виготовлення самої оптичної деталі і в третій — її розрахункові дані (відмітимо, що для оптичних складальних одиниць таблиця складається лише з вимог до виготовлення і оптичних характеристик)

У першій частини таблиці для деталей з некольорового оптичного скла поміщають наступні вимоги до матеріалу: категорію і клас по показнику заломлення і середній дисперсії; категорію по оптичній однорідності; категорію по подвійному променезаломленню; категорію по показнику ослабіння; категорію і клас бессвільності; групу, категорію і клас пузирності; категорію по радіаційно-оптичній стійкості (скло серії 100).

Для деталей з кольорового оптичного скла в таблиці слід вказувати категорії по спектральній характеристиці (показник поглинання або ослабіння), подвійному променезаломленню, категорії і класи бессвільності і пузирності.

Для деталей з інших оптичних матеріалів (кварцеве скло, природні та штучні кристали, оптична кераміка і ін.) першу частину таблиці заповнюють відповідно до ДСТУ 23136-93 і технічними умовами, що діють, на ці матеріали.

Відмітимо, що деякі з нормованих показників якості роблять вплив не лише на оптичні характеристики системи, але і на точність конструктивних параметрів.

Наприклад, свілі — області, що відрізняються від основної маси скла хімічним складом, а отже, оптичними і механічними властивостями, — викликають як деформацію хвильового фронту відбитого або прошедшего випромінювання, так і місцеві погрішності форми ∆N, поверхні в тих ділянках, де вони виходять назовні.

Залишкова напруга, що характеризується подвійним променезаломленням, не лише спотворює хвильовий фронт, але і впливає на загальне N і місцеве ∆N,  відхилення поверхні.

Друга частина таблиці містить вимоги до виготовлению деталі, в якій, залежно від типа оптичної деталі вказують:

загальну N і місцеву ∆N, погрішності форми робочої поверхні;

клас чистоти полірованої поверхні Р;

допустиму клиновидність пластин θ;

пірамідальність призм π;

допустиму різницю рівних за номіналом кутів призм δ;

роздільну здатність ε (при необхідності);

залишкову фокусность пластин і призм (при необхідності);

клас точності пробного скла ∆R або граничне відхилення від розрахункового значення радіусу у відсотках (для плоских поверхонь при необхідності).

Величина N — допуск на загальне відхилення форми рабочої поверхні оптичної деталі від еталону (форми поверхні пробного скла), виражений числом інтерференційних кілець або смуг, спостережуваних при накладанні пробного скла на поверхню, що повіряється.

У виробничому ужитку інтерференційну картину зазвичай називають кольором. Цей параметр визначає точність, з якою буде виконаний радіус кривизни сферичної поверхні або відступ від площинності в плоскій поверхні

Величина ∆N — допуск на місцеве (нерегулярне) відхилення форми робочої поверхні від еталонної (або інакше — місцеві помилки), виражене числом інтерференційних кілець або смуг.

Відмітимо, що у ряді випадків (великі поверхні, асферичні поверхні) контроль форми поверхні деталі здійснюється не пробними склами, а за допомогою сферометров, інтерферометрів і інших методів і засобів, що обумовлює також і іншу систему завдання допусків на погрішності форми робочої поверхні (у відсотках, лиінійній мірі, кутовій мірі, долях довжини хвилі світла, дифракційним кружком розсіяння, значенням асферичності).

Допуск на місцеві помилки встановлюють жорсткіший  в порівнянні з допуском на загальну помилку (приблизно в 5-10 разів), оскільки місцеві погрішності форми більш сильно впливають на якість зображення і не можуть бути компенсовані (наприклад, зміною повітряних проміжків між компонентами оптичної системи).

Зазвичай поля допусків на N і ∆N встановлюють симетричними відносно номінала і знак відступів не вказують.

У особливих випадках їх вказують із знаками плюс або мінус. При знаку плюс спостерігається повітряний зазор на краю (торкання в центрі — «загальний горб »), а при знаку мінус — зазор в центрі (торкання на краю — «загальна яма»). Для плоскої поверхні це означає, що при знаку плюс вона злегка опукла, а при знаку мінус — злегка увігнута.

При призначенні неоднакових допусків для різних поверхонь однієї деталі або різних зон однієї і тій же поверхні позначення цих допусків слід вказувати з буквеними індексами, кожне в окремому рядку. Ці ж індекси слід ставити у відповідних поверхонь або  їх зон на зображенні деталі в полі креслення. Для деталей, що не підлягають контролю пробними склами, відхилення N і ∆N не вказуються.

У відповідальних випадках допуски на N і ∆N розраховуються виходячи з необхідної якості зображення.

Конструктор може призначити також допуски по аналогії, орієнтуючись на їх рекомендовані значення. Природно, що і тут також як і при виборі показників якості оптичних матеріалів потрібно враховувати не лише тип деталі, але і матеріал, з якого вона виготовлена, можливі технологічні методи виготовлення, спектральний діапазон роботи, її розташування в оптичній системі (встановлена вона в широкому або вузькому пучку променів), вигляд оптичної системи, її конструктивні параметри і характеристики, габаритні розміри деталі і таке інше.

Наприклад, захисне скло (світлофільтр) може стояти як перед об'єктивом (тоді допуски на N і ∆N мають бути жорсткішими), так і за окуляром (де вказані допуски будуть ширшими). Деталі, виготовлені з оптичних полимеров зазвичай мають відносно невисоку точність форми робочих поверхонь (N  = 8 - 10, ∆N=1-2). Більш точна форма поверхні досягається на матеріалах з високою твердістю, в порівнянні з матеріалами, маючими низьку твердість. Допуск на погрішності форм робочих поверхонь лінзи (виконаною із скла) об’ектива, що працює у видимому спектральному діапазоні, має бути жорсткіший, ніж ці допуски на подібну лінзу (виконаною, наприклад, з германію) об'єктиву, що працює в далекій ІЧ-області спектру. Технологічна точність форм робочих поверхонь зеркал, що досягається, захисних стекол, лінз при їх виготовленні залежить від співвідношення товщини по осі і найбільших розмірів (діаметрів) цих деталей.

Допуск на дефекти чистоти полірованих робочих поверхонь оптичних деталей виражають в класах чистоти Р по ДСТУ 11141-84 , яким обумовлені розміри і число дефектів — подряпин, крапок, їх скупчень (до них відносять також розкриті міхури, сліди недополіро- вок, клея, виколювання).

Вимоги обумовлені дванадцятьма класами від I до 1Ха для поверхонь, віддалених від площини зображення, і ще строгішим класом РО з підрозділами 0-10, 0-20 і 0-40 для поверхонь, розташованих в площинах зображення предметів

Допустимі клиновидність θ пластин, пірамідальність π і різниця однакових кутів δ призм розраховуються виходячи з допустимих значень  дефектів: відхилення пучка променів від розрахункового напряму і аберації оптичної системи (поперечного хроматизму, коми, дисторсії).

За відсутності вимог до якого-небудь з розглянутих параметрів у відповідній графі ставлять прочерк. У особливих випадках у відповідній графі дається знак сноски, а нормування параметра наводиться текстом в технічних вимогах.

У третій частині таблиці вказуються оптичні характеристики деталі. Так, для лінз наводять фокусну відстань і фокальні відрізки, а також світлові діаметри на її робочих поверхнях, для призм — геометричну довжину ходу променя і світловий діаметр.

4. Допуски на шорсткість поверхонь різні для робочих і неробочих (базових, технологічних, вільних) поверхонь оптичних деталей.

Робочі (оптичні) заломлюючі поверхні більшості деталей (за виключенням, наприклад, матових стекол, екранів), що відображають, поліруються до висоти нерівностей профілю по параметру (див. ДСТУ 2789-73) Rz  рівному 0,05 мкм.

Неробочі поверхні можуть мати різні значення параметрів шорсткості, залежно від їх призначення, властивостей матеріалів деталей, методів їх здобуття і обробки (литво, пресування, штампування, різання, шліфування, поліровка, травлення), характеристик і зернистості  інструменту (абразиву). Найчастіше шорсткість таких поверхонь, що досягається видаленням шару матеріалу, нормується параметром Rа, рівним 2,5 мкм.

У випадках, коли матеріал деталі (наприклад, берилій, карбід кремнію, титанові і алюмінієві сплави, з котрих часто виготовляють дзеркала космічних телескопів) не дозволяє отримати оптичної поверхні, на неї наносят конструкційне покриття (скляне, мідне, нікелеве), яке потім обробляють (поліровкою, алмазним точінням) для здобуття необхідної шорсткості і точності форми поверхні.

Відмітимо, що оптичні поверхні деталей, що працюють з потужним лазерним випромінюванням, обробляються із застосуванням методів глибокого шліфування і поліровки  для підвищення їх променевої міцності.

5. Допуски на товщину (розмір) оптичних деталей уздовж осі пучка променів (лінз, пластин, клинів) встанавлюються зазвичай симетричними (±), такими, що дають велику свободу дій оптику, в порівнянні з однобічним полем допуску, оскільки окрім товщини деталі він повинен витримувати також допуск (строгіший) на точність форми робочих поверхонь (N і ∆N).

6. На силову деталь (лінзу, дзеркало) встановлюють допустиме значення її децентрування. Під децентруванням розуміють зсув центру(ов) кривизни її робочої поверхні з базової осі деталі або неперпендикулярність її плоскої робочої поверхні до цієї осі. У ряді випадків (наприклад, для циліндрових робочих поверхонь, деталей з некруглими бічними поверхнями) під децентруванням розуміють зсув або непаралельність центру кривизни або осі циліндра робочої поверхні відносно базових поверхонь. Методи призначення допусків на децентрування були розглянути раніше.

Рекомендації, що до призначення розглянутих вимог на типові оптичні  деталі плоскої і сферичної форми приведені в табл. 11.1 і 11.2.

Таблиця 11.1

Допуски на нормовані елементи плоских оптичних деталей

| Параметр | Призми |  |  |  |  | Клини |  |  | Пластини |  |  |  |  | Дзеркала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пентапризми (перед телескопічною системою) | Розділові (світо ділильні призми) | Відбивні | Обертальні (призми бінокля, призми Дове) | Біпризми (фотометричні прилади) | Ахроматизовані (склеєні кронфлінти) | Компенсаційні (вимірювальних приладів) | Прості (одинарні для поєднання зображення) | Інтерференційні | Компенсатори зсуву зображення (вимірювальні геодезичні прилади) | Захисні стекла перед зоровою трубо | Сітки та шкали | Світлофільтри за окуляром | З зовнішнім покриттям |  | З внутрішнім покриттям |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Перед зоровою трубою | Всередині приладів |  |
|  | 3В | 2А | 2В | 3В | 4В | 2В | 2В | 3В | 1А | 2В | 4В | 4В | Спектр. хар. 2к | --- | --- | 2В |
|  | 3В | 2А | 2В | 3В | 4В | 2В | 2В | 3В | 1А | 2В | 4В | 4В | Спектр. хар. 2к | --- | --- | 2В |
| Однорідність | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1—2 | 2 | 3 | 1—2 | 2 | 2—3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Двопроменезаломлення | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1—2 | 2 | 3 | 1—2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
|  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2--3 | 4 | 2--5 | 3--5 | К00,005 | --- | ---- | 2—4 |
| Безсвільність | 1А | 1А | 1А | 1А | 1А | 1Б | 1Б | 1Б | 1Б | 1Б | 1Б | 1Б | 1Б | --- | --- | 1Б |
| Пузирність | 4Г | 3А | 3А | 3В | 2Б | 3В | (23)В | 3Г | 2Б | 3Г | 3Г | 1А | 3Г | (34)В | (23)В | 2В |
| (в кільцях) | 3—5 | 2—3 | 2—3 | 3—5 | 5—10 | 0,5—3 | 0,5—3 | 3—10 | 0,5—3 | 1--2 | 3—5 | До 10 | До10 | 0,3—0,5 | 1—5 | 3—5 |
| (в смугах) | 0,3—0,5 | 0,2—0,3 | 0,2—0,3 | 0,3—0,5 | 0,5—1 | 0,05—0,3 | 0,05—0,3 | 0,3—1 | 0,05—0,2 | 0,1—0,2 | 0,3—0,5 | 2 | 2 | 0,1--0,3 | 0,1—0,3 | 0,3-0,5 |
|  | VI--VII | III--IV | IV--V | IV--V | II--III | V | VI--VII | V--VI | II | V--VI | V--VII | 0--20 | IV--V | V--VII | V | IV—V |
|  | 3’ | 3--5’ | 3—5’ | 5’ | 5—10’ | --- | --- | --- | 30’’—1’ | 20’’—5’ | 1—15’ | 5—10’ | 5—10’ | --- | --- | 5—10’ |
|  | 1—5’ | 1—5’ | 1—5’ | 5’ | 1—5’ | 5’’—3’ | 5’’—3’ | 3—30’ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (пірамідальність) | 2—3’ | 1—5’ | 1—5’ | 5’ | 5’ | 5’’—3’ | 5’’—3’ | 3—30’ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (розподіль | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2’’ | 1—2’’ | 3’’ | 1—2’’ | 1—2’’ | 2’’ |

Таблиця11.2

Допуски на сферичні оптичні деталі

| Параметр | Мікрооб’єктиви до 40х | Об'єктиви коліматорів | Об'єктиви фотографічні і проекційні | Об’єктиви телескопічних систем |  |  | Обертальні системи | Колективи | Окуляри (лінзи, лупи) | Лінзи конденсорів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | великого збільшення (дальноміри, нівеліри) |  | малого збільшення (біноклі, зорові труби) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1-ий компонент | фокусуючи лінза |  |  |  |  |  |
|  | 1А | (1 - 2)А, Б | 2Б | (1 - 2)А, Б | 2В | 2В | 2Б | 3Б | 3В | 4Г |
|  | 1А | (1 - 2)А, Б | 2Б | (1 - 2)А, Б | 2В | 2В | 2Б | 3Б | 3В | 4Г |
| Однорідність | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Двопроменезал | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 – 5 |
|  | 1 - 2 | 2 - 4 | 2 | 2 - 4 | 2 - 4 | 4 | 1 - 3 | 3 | 3 - 5 | 4 – 5 |
| Безсвільність | 1Б | 1Б | 1Б | 1Б | 1Б | 1Б | 1Б | 1Б | 1Б | 2Б |
| Пузирність | 3В | 4В | 3В | 4В | 4В | 4В | 4В | 2А | 3В, Г | 5Г, Д |
| (в кільцях) | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 – 3 | 1 - 3 | 3 - 5 | 3 - 5 | 2 - 3 | 5 | 3 - 5 | 5 – 10 |
| (в смугах) | 0,1 – 0,2 | 0,1 – 0,2 | 0,1 – 0,3 | 0,1 – 0,3 | 0,3 – 0,5 | 0,3 – 0,5 | 0,2 – 0,3 | 0,5 | 0,3 – 0,5 | 0,5 – 1,0 |
|  | I - II | V - VI | IV – V | V – VI | IV | V – VI | III – IV | I – II | III – IV | IV – VI |
| , % | 0,1 – 0,2 | 1 | 1 – 2 | 2 | 3 | 2 – 3 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 |
| , мм | 0,005 – 0,01 | 0,01 – 0,02 | 0,01 – 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 – 0,05 | 0,02 | 0,1 – 0,2 | 0,03 – 0,05 | 0,05 – 0,1 |
| , мм | 0,05 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,05 – 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 – 0,5 |
| - для від’ємних лінз | h8 | h8; f9 | h8; f9 | h8; f9 | f9; f11 | h9; f11 | h8; f9 | - | f9 | - |
| - для додатних лінз | C11 | C11 | C11 | C11 | - | C11 | C11 | f11; C11 | f11 | C11; f11 |

На кромках оптичних деталей, як правило, наносять фаски. Фаски підрозділяють:

на захисні (технологічні), слугуючи для видалення мікротріщин і виколювань, що з'явилися в процесі обробки деталі, що оберігають її від можливих сколів, тріщин і руйнувань при закріпленні і експлуатації в наслідок великої напруги в цих дефектах під дією різних сил, а також для виключення травм персоналу при виготовленні і збірці деталей в наслідок гострих кромок і задирок;

конструктивні для видалення надлишків скла або для базування деталі (центрування, вітримування повітряних проміжків між деталями) по плоскій, П-образній, конічній, сферичній формам буртика;

для кріплення завальцовкою , приклеюванням, планками.

Захисні фаски і фаски для кріплення завальцовкою нормалізовані для круглих оптичних деталей. Розмір (ширина) фаски залежить від діаметру деталі, від того на склеюваній або несклеюваній стороні вона наноситься, а кут нахилу фаски залежить від відношення її діаметру D до радиусу R. Розмір захисних фасок на кутах і ребрах некруглих оптичних деталей (наприклад, призм) встановлюють в залежності  від довжини найбільш короткого ребра . Фаски наносять перпендикулярно бісектрисам тригранних або двогранних кутів. Необхідні рекомендації відносно розміру фасок приведені в довіднику оптика- конструктора.

На заломлюючі і відбиваючі робочі поверхні оптичних деталей, зазвичай наносять оптичні покриття — тонкі плівки різних речовин: металів, оксидів металів, діелектриків, полімерних з'єднань, кремнійорганічних з'єднань і ін.

Оптичні покриття дозволяють змінювати оптичні характеристики деталей, додавати їм нові фізичні і хімічні властивості. Залежно від призначення покриття  підрозділяються на наступні групи:

просвітлюючі, дзеркальні, світлоділильні, поглинаючі (вони змінюють інтенсивність пройшовшого і відбитого випромінювання);

фільтруючі, поляризуючі, спектроподільні (що змінюють спектральный склад, стан поляризації і фазові характеристики випромінювання);

електропровідні і захисні (вони призначені для обігріву деталей, тимчасового і постійного захисту деталей, виготовлених з хімічно- і вологонестойких оптичних матеріалів, для гидрофобного і фунгіцидного захисту деталей, що працюють в умовах морського і тропічного клімату, а также абразивного захисту недостатньо міцних матеріалів).

Умовні позначення видів покриттів на кресленнях оптичних деталей вказуються згідно ДСТУ 2.412.-81.

Покриття можуть бути одно-, двох-, трьох- і багатошарові. На кресленні оптичної деталі, на контурі поверхні ставлять умовне графічне позначення покриття, а на полі креслення, в технічних умовах, після умовного графічного знаку типа покриття вказують наступні відомості про покриття (згідно ГСТУ 3-1901-85).

1.Позначення (умовне, цифрове) вихідного плівкоутворюючого матеріалу першого шару покриття.

2.Позначення (умовне буквене) способу нанесення першого шару покриття.

3.Багатошарові покриття, що складаються з шарів, що чергуються, можна позначити скорочено по наступних формулах:

- для парного числа шарів (a,b) n/2;

- для непарного числа шарів (a,b) (n-1/2)а, де a і b-шари, що чередуються; n-кількість шарів.

Лекція № 44.Вимоги до оформлення  оптичних схем. Лінзи і лінзові блоки

44.1. Вимоги до оформлення  оптичних схем

Оформлення оптичних схем згідно ДСТУ 2.412-81 повинно виконуватися відповідно до наступних вимог.

1. На оптичних схемах деталі і вузли, як правило, необхідно розташовувати по ходу світлового променя, що йде від площини предметів зліва направо.

2. Для складних приладів оптичну схему основної частини приладу і оптичні схеми вузлів приладу, що мають самостійне призначення, допускається оформляти окремими кресленнями. На основній схемі такі вузли допускается обводити штрихпунктирною лінією.

3. Всі рухомі деталі (що обертаються або пересуваються уздовж або перпендикулярно до оптичної осі системи) слід змальовувати в основному робочому положенні. При необхідності інші положення рухливої деталі (наприклад, крайні) можуть бути показані штрихпунктирною лінією.

4.На оптичній схемі слідує вказувати:

-апертурні діафрагми і положення зіниць;

-положення фокальних площин, площин зображення або предмету;

-положення польової діафрагми;

-джерела світла (схематично);

-приймачі променистої енергії (схематично або умовними графічними позначеннями);

5.На оптичній схемі слід наводити:

-основні оптичні характеристики системи в залежності від типа, при необхідності з допусками (збільшення, кутове поле, видалення вихідної зіниці, відносний отвір, межу розподілу , коефіцієнт сві тлопропускання і т. і.);

-різні додаткові відомості, наприклад відстань від останньої поверхні фотооб'єктива до площини зображення, лінійне переміщення окуляра на 1 дптр, при необхідності типи і розміри фотокатодів і ПЗЗ- матриць і т. п.;

6. На оптичній схемі слід проставляти:

-діаметри діафрагми і розміри зіниць, розміри тіла розжарення або інших елементів джерел світла, що світяться;

-повітряні проміжки і інші розміри по оптичній осі;

-розміри, що визначають межі переміщення або граничні кути повороту рухливих оптичних деталей;

-розміри, що визначають положення оптичної системи відносно механічної частини приладу, наприклад розмір, що визначає положення об'єктиву мікроскопа відносно нижнього зрізу тубуса;

-габаритні або складальні розміри, наприклад довжину бази, висоту винесення (при необхідності).

| Номер позиції деталі | Св.діа-метр 1 | Стрілка по св. ді-аметру1 | Св.діаметр2 | Стрілка по св.ді-аметру2 | Товщина по осі, довжина розгортки призм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- розміри світлових діаметрів оптичних деталей і відповідаючих ним стрілок прогину( рекомендовано), а також товщину по осі (для призм — довжину розгортки), які поміщають в поле креслення у вигляді таблиці  11.3

Табл.11.3

-специфікацію — перелік деталей, що входять до складу оптичної схеми з вказівкою позиції, формату і номера креслення, кількості і назви деталей; формат спецификаціі стандартний, розташовується ця таблиця над основним написом оптичної схеми.

44.2. Лінзи і лінзові блоки

Лінзами називаються оптичні деталі з однорідних, прозорих для оптичного діапазону довжин хвиль материіалів, обмежені двома заломлюючими робочими поверхнями, з яких принаймні одна є поверхонь є тіло обертання (сферична, асферична, циліндрова, конічна поверхні), вживані в оптичних приладах для перетворення форми пучків випромінювання і побудови зображень різних об'єктів.

По характеру перетворення пучка розрізняють збиральні і розсіюючі лінзи; по поєднанню форм робочих заломлюючих поверхонь їх підрозділяють на плосковипуклі (увігнуті) , двоопуклі (увігнуті) , меніски (з радіусами кривизни, однаковими по знаку), бі- фокальні( з різними радіусами кривизни на частинах однієї  з робочих поверхонь), лінзи Френеля( с плоскою і східчастою поверхнями), аксікони(с плоскою і конічною поверхнями).

Розглянемо питання конструктивних параметрів.

  - В залежності від необхідного гарантованого зазору і точності центрування зазвичай проставляють  наступні допуски на діаметри лінз:

g6, f7 — висока точність (технічний рівень точності);

h8 ,f9, е9 — середня точність (виробничий рівень точності);

d9, c11,d11 — знижена точність (економічний рівень точності).

Відмітимо, що в з'єднанні лінзи з оправою має бути забезпечений необхідний «температурний» зазор, а також те, що точність центрування лінзи в оправі залежить не лише від допуску на її діаметр, але і від виконання умови самоцентрування і використання результативної обробки оправи після закріплення лінзи.

2. 	Виходячи з вимог технології при конструюванні збиральних лінз необхідно забезпечувати мінімальну товщину по їх краю, а товщина по осі розсіючих  лінз залежно від її діаметру і необхідної точності форми робочих поверхонь повинна відповідати рекомендаціям ГСТУ 3-490-83 .

Розраховані граничні допуски на товщину лінз уздовж осі (виходячи з їх впливу на якість зображення) округлюють до найближчого меншого значення із следуючого ряда:±( 0,005; 0,007; 0,010; 0,015; 0,020; 0.025; 0,030; 0,05;0,07; 0,1; 0,2; 0,3; 0,5; 0,7; 1,0)мм.

3. Радіуси кривизни робочих поверхонь сферичних лінз, отримані при розрахунках округлюють до найближчих значень по ДСТУ 1807-75, а допуски на них задають в таблиці або в технічних умовах.

4. 	Як було сказане вище, на лінзах можуть бути нанесені наступні фаски: захисні, конструктивні, для кріплення. Параметри захисних фасок і фасок для крепления (розмір, кут, допуски) нормалізовані .

При малій товщині оптичної деталі на краю розмір фаски може бути зменшений. Фаски на оптичних деталях, які кріпляться завальцовкою, мають бути концентричні відносно зовнішнього діаметру.

На опуклих поверхнях при відношенні діаметру до радіусу поверхні більше 1,5 захисну фаску не виконують; при відношенні D/R від 1,3 до 1,5 фаска допускається, але не є обов'язковою.

Якщо конструктивна фаска утворює з поверхностью лінзи, що сполучається, кут менше 110°, то слід знімати додаткову фаску від виколювань.

На деяких лінзах, зібраних в лінзову систему груповим способом «насипним без проміжних коілець», захисні фаски на кромках не знімають. Обумовлено це тим, що при вживанні даного способу кріплення лінзи в системі встановлюються одна за одною робочими поверхнями і кромками (фасками), тому значні погрішності захисних фасок викликають погрішності повітряних проміжків між компонентами і порушують центрування лінз в системі .

5. Як матеріал для лінз використовується в основному оптичне скло різних марок. Проте в останній час широке вживання отримали лінзи з оптичних полімерів (поліметилметакрилат, полістирол, полікарбонат, сополімер). Такі лінзи використовуються зокрема в масовому виробництві лінз фотографічної техніки широкого вжитку, лінз освітлювальних систем (наприклад, лінз Френеля), очкових лінз, лінз окуляра, лупи, що істотно полегшує їх масу і зменшує вартість .

Лінзи, що працюють в інфрачервоній і ультрафіолетовій областях спектру, виготовляються із спеціальних марок скла (наприклад, КRS, ІКС), кварцевого скла, оптичної кераміки, оптичних кристалів (флюориту, сильвиіна, фтористого літію, германію і інш.) .

6. Оптичні характеристики лінзи f', SF, S'F' і розрахункові світлові діаметри на робочих поверхнях лінз вказують в третій частині таблиці, причому одна з фокальных відстаней при необхідності може вказуватися з допуском.

7. Допуск на децентрування робочої поверхні лінзи виражають в долях міліметра і проставляють в полі креслення, в спеціальній рамці, що містить три поля, в першому вказують значок виду допуску(позиційний, перпендикулярності або биття плоскої поверхні

форми заданої поверхні), у другому — чисельне значення допуску, в третьому вказують бази, відносно яких слід контролювати децентрування.

Високий рівень точності центрування лінз відповідає  значенням їх децентрування в діапазоні 0,002-0,005 мм, середньому рівню відповідає діапазон 0,005-0,01 мм і зниженому рівню — 0,01-0,02 мм.

Велике розповсюдження в ОП отримали склеєні блоки.Для склеювання лінз (і інших оптичних деталей) застосовують спеціальні оптичні клеї: піхтовий бальзам, бальзамін, бальзамін-м, акриловий, УФ-215М, епоксидний і інші оптичні клеї, які володіють рядом необхідних властивостей і характеристик (висока прозорість в спектральному діапазоні, близькість показника заломлення до показників заломлень склеюваємих матеріалів, оптична однорідність, відсутність виникнення істотної напруги при полімеризації, стабільність властивостей в часі, тепло- і морозостійкість і т. ін.).

Основні марки оптичних клеїв і їх властивості наведені в ДСТУ 14887-80, ДСТУ 3-6894-97. Рекомендації по використанню тих або інших марок клеїв при склеюванні лінз і інших оптичних деталей залежно від умов їх роботи приведені в довідниках.

На кресленні блоку, що є складальною одиницею, вказуються лише ті параметри, які мають бути виконані і проконтрольвані в процесі збірки (склеювання): центрування і товщина склеєного блоку, відсутність деформацій зовнішних робочих поверхонь, їх чистота. Тому верхня частина таблиці — вимоги до матеріалу — на кресленні склеенного блоку лінз відсутня, таблиця складається лише з двох частин: вимог до збірки і оптичних характеристик.

Параметри N і ∆N  вказують для непрямого контролю деформацій деталі, які можуть виникнути в результаті склеювання. Клас чистоти Р призначають для контролю дефектів зовнішніх робочих поверхонь, які могли виникнути в процесі склеювання. Значення f', SF, S'F'  вказують для перевірки оптичних параметрів складальної одиниці (одне з цих значень дане з допустимим відхиленням від розрахункового). Для першої і останньої робочої поверхні склеювання вказують їх світлові діаметри .

На кресленні лінзового блоку склеювану поверхню виділяють лінією подвійної товщини і вказують стрілкою з буквою К в її розриві. У технічних вимогах або в специфікації мають бути вказані найменування і марка склеювальної речовини і номер нормативного документа, а при необхідності і товщина склеювального шару.

У склеюванні одна з лінз є базовою, а інша — приєднуємою  (приклеюваною). При конструюванні деталей, що входять в склеювання, як правило, на повний діаметр базової лінзи призначається допуск е9, для приклеюваної d10 або d11. Допускається виконувати приклеювану лінзу з зменшеним діаметром по відношенню до базової лінзи на 0,2-0,4мм на діаметр.

При визначенні базової і приклеюваної лінз слід враховувати наступне:

- як базову слід вибирати лінзу з більшою товщиною по краю для зручності базування при склеюванні і контролю готового вузла;

- як базову слід вибрати ту деталь, в якої в склейку йде увігнута поверхня, оскільки клей при склеюванні не повинен витікати із сполучного шва, а навпроти, повинен заповнювати всі порожнечі, що  утворюються, при сполученні двох лінз;

- зовнішній радіус базової лінзи бажано мати більшого значення, чим зовнішній радіус приклеюваної лінзи для точнішого і зручнішого виготовлення склеювання;

- бажано, аби показник заломлення матеріалу базової лінзи не значно відрізнявся від показника заломлення клею в порівнянні з різницею показників заломлення клею і матеріалу приклеюваної лінзи;

- необхідно, аби радіус базової поверхні був більше радіусу приклеюваної поверхні (це стосується як базової, так і приклеюваної лінз);

- бажано, аби базова поверхня базової лінзи залишалася базовою поверхнею і для всього склеювання;

- бажано, аби в приклеюваної лінзи базовою була та поверхня, яка уходить  в склейку.

Допуск на децентрування базової лінзи ставиться жорсткіший, ніж допуск на приклеювану лінзу. Особливо це стосується випадку, коли показник заломлення матеріалу приклеюваної лінзи фактично збігається з показником заломлення клею.

Допуск на сумарну товщину склеювання лінз розраховується таким чином: dскл = dбаз + dпрік + 0,01

Лекція № 45. Призми. Дзеркала. Сітки. Растри

45.1. Призми

Конструктивні параметри призм, так само як і для лінз, підрозділяють на розрахункові і конструкторські.

До розрахункових параметрів відносять: оптичні характеристики і показники якості матеріалу призми, її світлові діаметри на робочих поверхнях, довжину ходу променя у призмі, допустимі значення погрішностей виготовлення робочих оптичних поверхонь (погрішності форми N і ∆N)  , погрішності кутів призми, що впливають на якість зображення, пірамідальність , вид оптичних покриттів, а також (при необхідності) значення допустимої фокусності  і межу розділення. Ці дані визначаються при габаритному, абераційному і світлотехнічному розрахунках оптичної системи.

До конструкторських параметрів відносять габаритні розміри призми (які залежать від типа призми, її світлових діаметрів, запасу для кріплення, юстування), параметри фасок на ребрах і кутах, допуски на кути, що не впливають на якість зображення, клас чистоти робочих полірованих поверхонь, шорсткість робочих і неробочих поверхонь, покриття матових поверхонь. Ці параметри отримують в процесі розробки її остаточної конструкції.

Відзначимо деякі особливості визначення конструктивних параметрів призм.

1. Вимоги до матеріалу призм залежать від призначення

приладу і розташування призми в його оптичній системі. Якщо призма працює в широкому пучку променів (головна призма, наприклад), то для такої призми посилюються вимоги до матеріалу по відхиленню показника заломлення і середньої дисперсії, однорідності, подвійному променезаломленню. Чим ближче призма до площини зображення, тим жорсткіше становляться вимоги по пузирності, класу чистоти полірованих поверхонь. Втрати світла на поглинання в склі залежать від категорії скла по показнику ослаблення, вибір категорії пов'язаний з призначенням приладу і особливостями його конструкції. Для відповідальних приладів при великій довжині ходу променів в склі застосовують скла більш високих квтегорій, чим для невідповідальних приладів.

2.При конструюванні складених призм (особливо світло- і кольороподільних) слід мати на увазі, що допуски на відхилення оптичних констант їх матеріалів мають бути вельми жорсткими, тому їх часто виготовляють із скла однієї плавки. Окрім цього, якщо така призма склеюється з декількох, то в оправі можна закріплювати лише одну з них (базову), а не всі, оскільки від зусиль закріплення можливе розклеювання призматичного блоку. Тому призми, що утримуються лише клеєм, повинні мати менші розміри в порівнянні з базовою.

3.Слід уникати великих габаритних розмірів призм, оскільки в цьому випадку збільшується маса приладу, виникають труднощі з підбором великих шматків скла без міхурів, свилей і інших дефектів, погіршується якість зображення, підвищується вартість виготовлення і ускладнюється кріплення призми (наприклад, із-за неможливості кріплення приклеюванням до оправи). При великих габаритних розмірах призм часто буває вигідно замінювати їх системою дзеркал.

4.Найбільший вплив на якість зображення дають погрішності кутів призм, що викликають двоїння зображення. Це погрішності кутів дахів, а також погрішності кутів і пірамідальності складених призм, розділяючих або об'єднуючих пучки променів (наприклад, складових призми-куб), тому допуски на ці кути призначаються вельми жорсткі — до 3-5".

На пірамідальність призми, а також на ті погрішності кутів між гранями, що відбивають і заломлюють і приводять до клиновидності розгортки призми, що обумовлює хроматизм зображення, призначають більш широкі допуски. В рухливих призмах пірамідальність викликає, крім того, неусувну погрішність візування.

Допуски на вказані кути і пірамідальність розраховуються залежно від допустимих значень хроматизму і вимог до точності роботи приладу, рівних в більшості випадків декільком кутовим хвилинам. Вимоги до клиновидності розгортки і пірамідальності призми стають жорсткішими  із збільшенням кута падіння пучка на вхідну грань.

5. Відмітимо, що погрішності не всіх кутів призм впливають (або впливають однаково) на клиновидність розгортки. Наприклад, погрішність кута 90° в прямокутній призмі не впливає на клиновидність, вплив надає різниця кутів 45°. В пентапризмі, навпаки, погрішність кута 90° створює удвічі більший вплив на клиновидність розгортки, чим погрішність кута 45°.

6. На лінійні розміри призм призначають допуски на економічному (зниженому) рівні точності (по 10-12-у квалитетам точності), оскільки погрішності цих розмірів не впливають на якість зображення.

7. Вимоги до точності форми робочих поверхонь N і ∆N  визначають залежно від допустимого спотворення зображення, що викликається цими погрішностями, а також значеннями кутів нахилу поверхонь по відношенню до падаючого пучка.

Вимоги до граней, що відбивають, при цьому в чотирі- шість разів вище, ніж до заломлюючих (оскільки при нормальному падінні пучка їх вплив приблизно в чотири рази сильніший, ніж вплив погрішностей форми заломлюючих поверхонь). Допуск на погрішності N як заломлюючих, так і таких, що відбивають робочих поверхонь швидко посилюється із збільшенням кута падіння променів на поверхню, допуски до ∆N  заломлюючих поверхонь посилюються, а відбиваючих — ослаблюється.

8. При призначенні класу чистоти робочих поверхонь Р необхідно враховувати положення призми відносно площини зображення. До чистоти граней, розташованих поблизу площини зображення, пред'являються підвищені вимоги.

9. Робочі (оптичні) поверхні призм полірують (або отримують іншими методами) до параметра шорсткості Rz = 0,05 мкм, на неробочі (матові) поверхні встановлюють допуск по параметру Rа= 2,5-10 мкм.

10. Від робочих відзеркалювальних поверхонь призми відбиття світла може відбуватися як за рахунок повного внутрішнього віддзеркалення, так і від покриття, що відбиває.

Покриття (дзеркальні, світлоділильні), що відбивають, наносять на грані призм, що відображають, якщо кут падіння променя на поверхню менше кута повного внутрішнього відбиття або коли треба розділити ( обєднати) випромінювання.

45.2. Дзеркала

До конструктивних параметрів дзеркал відносять: матеріал дзеркала, його габаритні розміри ( з урахуванням світлових розмірів, засобів кріплення, необхідної жорскості, запасу для юстування), шорскість, параметри фасок, вид покриттів.

Розглянемо деякі особливості визначення конструктивних параметрів дзеркал.

1. Вибір матеріалу дзеркала залежить від його призначення, умов експлуатації, вимог до маси і габаритних розмірів, можливості реалізації необхідної технології.

Найчастіше використовують традиційні матеріали: оптичне скло ( ЛК5, ЛК7, К8), плавлений кварц ( КУ, КВ), сітал ( СО115М, СО33М, церодур). Розвиток космічної апаратури, створення потужних лазерів, кріогенних телескопів привели до виготовлення дзеркал із нетрадиційних матеріалів ( мідь, алюмінієві сплави, тітан, берілій, кремній, карбід кремнія, боросілікат, графітоепоксид).

Основними одиничними показниками якості матеріалів є: густина ρ( чим вона менше, тим краще), модуль пружності Е ( чим він більше , тим краще), темпервтурний коефіцієнт лінійного розширення ∝( чим він менше, тим краще), теплопровідність ( чим вона більше , тим краще), питома теплоємність С ( чим вона менше , тим краще).

Комплексними показниками якості матеріалу є : його питома жорскість Е/ρ, пропорційна деформації під дією власної ваги, що дозволяє оцінити стабільність форми робочої поверхні дзеркала при виготовленні, закріпленні і експлуатації під дією навантажень; температурна стабільність , що характеризує термодеформації дзеркала при зміні температури. Відмітимо, що конструктор зазвичай прагне використовувати для виготовлення дзеркал матеріали з низьким значенням коэффициента ∝, проте низька теплопровідність матеріалу дзеркала не дозволяє вирівняти температуру в його об'ємі при зміні теплового потоку, що викликає нерівномірність напруги і температурні деформації робочої поверхні (ефект краю). Це одна з переваг металевих дзеркал перед скляними. Метали і інші теплопровідні матеріали дозволяють реалізовувати альтернативний підхід до вирішення проблеми температурної стабільності дзеркал за рахунок їх високої теплопровідності.

Вирішальним аргументом на користь ряду нетрадиційних матеріалів є принципово вища питома жорсткість останніх. Берилій, карбід кремнію, кремній перевершують традиційні матеріали по цьому показнику в два—пять разів. Особливо слід зазначити карбід кремнію, який поєднує питому жорсткість берилія з температурною стабільністю кращих зверхмалорозширующіхся матеріалів, що дозволяє створювати з цього матеріалу дзеркала з якісно новими службовими властивостями.

Ряд нетрадиційних матеріалів не дозволяє отримувати безпосередньо на них робочу поверхню оптичної якості в наслідок пористості (SiC), чужорідних включень (Аl), токсичности при обробці (Ве), відсутністі технології досягнення необхідної якості поверхні (Ті). У цих випадках на робочу поверхню таких матеріалів наносять спеціальні конструкційні покриття (скляні, мідні, никеліві, хромові і ін.), які потім доводяться і поліруються до оптичної якості

2. У таблиці на кресленні оптичної деталі, в розділі «Вимоги до матеріалу», для дзеркал із зовнішнім відбиттям вказуються категорії бессвільності, пузирності (включення) і подвійного променезаломлення.

Розкриті при обробці міхури і ті що вийшли на поверхню дзеркала свілі утворють місцеві дефекти форми поверхности, які спотворюють хвильовий фронт пучка, відбитого від дзеркала. Міхури (і прирівняні до них включення) впливають також на клас чистоти полірованої поверхні. Подвійне променезаломлення характеризує залишкові напруги в матеріалі дзеркала, при їх відсутності скрутно забезпечити необхідні значення N і ∆N  і виникає збільшення деформацій із-за дії власної ваги дзеркала при його закріпленні.

3. Вигляд дзеркального (світлоділильного) покриття береться залежно від призначення, розмірів і умов роботи дзеркал.

Основними характеристиками всіх видів покриттів є оптичні властивості (коефіцієнт віддзеркалення р і коефіцієнт пропускання т), хімічна стійкість, механічна і термічна міцність.

Дзеркальні покриття підрозділяються на металеві, діелектричні і металодіелектричні.

Простими металевими покриттями, що відбивають і є широко використовуваними для виготовлення дзеркал, є металеві плівки срібла, алюмінію, хрому, нікелю, родію, паладію.

4. Товщина дзеркала залежить від його світлових розмірів (габаритних розмірів), способу кріплення і головним чином від необхідної точності робочої поверхні.

Чим точніше має бути форма робочої поверхні дзеркала, тим воно має бути товще. Товсті дзеркала менше деформуються при виготовленні, закріпленні і експлуатації. Рекомендовані значення товщин дзеркал різного призначення були вказані раніше.

Зменшити товщину дзеркала можна, застосувавши при його конструюванні наступні прийоми:

створення полегшеної конструкції (сотова структура, виконання вибірок в тілі дзеркала , товщина змінного перетину, коробчата форма;

розвантаження дзеркала при виготовленні і кріпленні ;

розробка металоскляної конструкції дзеркала (при цьому в металевій підкладці виконують виборкі, що зменшують масу конструкції дзеркала .

Металоскляне дзеркало створюють шляхом напікання тонкої скляної заготівки (пластинки) товщиною в декілька міліметрів і більш (при значних розмірах дзеркала) на основу дзеркала, виконану з металу, сплавов, кристалічнихі інших матеріалів.

Найчастіше основу таких дзеркал виготовляють з металевих сплавів (титанових, корозійно-стійкої сталі, сплаву ковар, алюмінієвих сплавів, берилія), для яких є марки скла з близьким значенням ∝. Після спікання скло обробляється до товщини 0,2-0,3 мм і полірується до досягнення робочої поверхні потрібної точності.

Метало-скляні дзеркала володіють  високими конструкційними властивостями:

завдяки металевій основі його можна виконати меншим по товщині  при достатній жорсткості, а також міцності під впливом динам ічних навантажень;

основа дзеркала може виконувати роль оправи, що знижує загальну масу вузла і спрощує його збірку і юстування;

базові поверхні дзеркал (шийки валів під підшипники, посадочні діаметри і торці) після полірування рабочої поверхні (як правило, до нанесення дзеркального покриття) можуть бути про оброблені остаточно в розмір від робочої поверхні , що може виключити необхідність його юстування.

5. Як правило шар дзеркала, що відбиває для побудови зображення, наносять на його зовнішній стороні, аби уникнути впливу: відхилень характеристик матеріалу і погрішностей виготовлення заломлюючої робочої поверхні дзеркала (наприклад, погрішності форми, клиновидності) на якість зображення.

Дзеркало із задньою відбиваючою поверхнею не рекомендується встановлювати в пучках променів, що сходяться, оскільки можливо виникнення подвійного зображення, а при похилому положенні ще і хроматизму, астигматизму, асимметрії і інших аберацій.

6. Конструктивні  форми і розміри дзеркал залежать від їх призначення, положення в оптичній системі, світлових розмірів (діаметру), способа їх закріплення. Найбільшу різноманітність форм мають плоскі дзеркала, вони бувають круглі і квадратні (якщо розташовані нормально або під невеликим кутом до пучка променів), прямокутні, еліптичні, багатокутні (якщо розташовані під кутом до пучка променів).

Сферичні і асферичні дзеркала (параболічні, гіперболічні, еліптичні), осьові і внеосьові зазвичай мають круглу форму. Часто такі дзеркала мають внутрішній отвір для проходження пучка променів, базування дзеркала або закріплення в нім інших елементів (наприклад, бленди).

Дзеркала можуть бути виготовлені також у вигляді бі-призм, пірамід, конусів, полігонів , які використовуються для розділення пучка променів, сканування зображення, модуляції світлового потоку, як еталони кутів і так далі.

Особливу конструкцію мають складені і гнучкі (адаптивні) дзеркала , формою робочих поверхонь яких управляють для компенсації впливу рефракцій і турбулентності атмосфери, погрішностей оптичної системи і її юстування .

7. Допуски на точність виготовлення робочих і базових поверхонь дзеркала (погрішності форми і чистоти рабочих поверхонь, погрішність посадочного діаметру (або розміру) базової поверхні, децентрування, клиновидність робочих поверхонь плоских дзеркал з внутрішнім віддзеркаленням) визначаються функціональним назначеним дзеркала, характеристиками і вимогами до якості оптичної системи.

8. На кромках дзеркал наносять фаски, їх неробочі (матові) поверхні можуть бути забарвлені емаллю, а робочі поверхні покриті оптичними захисними або електропровідними покриттями .

45.3. Сітки. Растри

У ряді оптичних приладів застосовуються оптичні деталі з нанесеними на їх робочі поверхні марками (покриттями) у вигляді штрихів, цифр, кілець, трикутників, прямокутників і інших фігур. Це візирні і вимірювальні сітки, лінійні і кутові шкали (лімби), кодові шкали і диски, модуляційні і дисперсійні растри, міри і випробувальні тести, фотошаблони, трафарети, щілини, сітчасті і дірчасті ослаблювачі випромінювання. Всі ці деталі зазвичай об'єднують під загальним найменуванням: «сітки», «шкали.», «растри».

Конструктивні параметри і вимоги до даного виду деталей визначаються їх функціональним призначенням, цільовими показниками якості і умовами експлуатації.

Основними конструктивними характеристиками і показниками якості цих деталей є:

матеріали заготовок (підкладок) для виготовлення деталей;

розміри робочого поля (довжина або площа поверхні, на якій нанесені марки);

кількість марок, що наносяться на деталь, мінімально можливий розмір марки, період їх дотримання [наприклад, кількість розрядів (доріжок) кодової шкали, загальна кількість штрихів кругового растру на довжині кола, кількість штрихів міри на 1 мм, мінімальний отвір точкової  діафрагми, мінімальна ширина штриха або щілини];

точність виготовлення марок (погрішності ширини штрихів або щілин, діаметрів кілець, погрішність їх розташування, овальність кругових рисок, відхилення від прямолінійності штрихів і т. і.);

значення необхідних оптичних характеристик і їх відхилення від номінала [спектральні і інтегральні коефіцієнти пропускання і віддзеркалення заготовок (підкладок), а також марок, що наносяться на них,  їх контраст];

збереження точності марок і оптичних характеристик в процесі експлуатації під дією впливаючих чинників, стабільність їх в часі;

чистота робочих поверхонь деталей, погрішності їх форми.

Як матеріали заготовок можуть бути вибрані оптичні стекла, ситал, кераміка, кристали, оптичні полімери, метали і їх сплави (наприклад, нейзильбер, інвар). Традиційним матеріалом для сіток, точних шкал і растрів є скло, проте останніми роками освоєна технологія виготовлення точних дзеркальних вимірювальних растрів на тонких сталевих і алюмінієвих заготовках з хромовим покриттям методом фотолітографії.

Прецизійні сучасні технологічні методи виготовлення шкал і растрів (ділильно-граверні, фотографічні, фотолітографія) дозволяють досягти наступних значень їх погрішностей:

технічний (високоточний) рівень точності — погрішність лінійних розмірів до 1 мкм; кутових — до 2";

виробничий (середній) рівень точності — погрішність лінійних розмірів 2-5 мкм, кутових — 3-10";

економічний (знижений) рівень точності — погрішність лінійних розмірів 5-10 мкм; кутових — 10-30".

Кількість штрихів на 1 мм в растрах і дифракційних гратах може сягати 2400, товщина — менше 1 мкм.

Період ділення (крок) вимірювальних растрів зазвичай рівен 10-20 мкм.

Чистота робочих поверхонь сіток, шкал і растрів має бути високою (клас чистоти Р0) не лише тоді, когда ці деталі встановлені в площині зображення або предметів, але так само і у випадках, коли вони стоять в паралельному пучку променів, оскільки міхури, включення, подряпини і інші дефекти грають роль лжемарок, а розкриті міхури ускладнюють здобуття необхідної їх точності при виготовленні.

Погрішності форми робочих поверхонь N і ∆N  мають широкі допуски, за винятком випадків, коли вони не дозволяють отримати високої точності виготовлення марок.

7 семестр

Тема 12. Розрахункі і компонування приладів на базі коліматорних і телескопічних оптичних систем

Лекція № 46. Розрахункі і компонування коліматорів

Коліматори застосовують для імітації нескінченно видаленого джерела, для створення потрібної опроміненості у вхідній зіниці випробовуваного приладу, при юстувальних роботах (усунення паралакса), для контролю якості зображення, що створюється об'єктивом. Головними частинами коліматора є:

- Об'єктив (лінзовий або дзеркальний).

- Джерело випромінювання.

- Вузол світлофільтрів.

- Вузол тест об'єктів.

Приклад схеми коліматора з дзеркальною оптикою наступний

( Рис.12.1)

А

8

1

1

2

3

4

5

6

7

8

А

8

9

0

А

Рис. 12.1. Коліматор з дзеркальною оптикою

На рисунку 12.1 показані:1 – джерело випромінювання (лампа розжарювання, галогенна лампа, модель АЧТ, світлодіод, лазер);

2 – допоміжний конденсор для формування  пучка; 3 – набір змінних світлофільтрів; 4 – дзеркальний конденсор; 5 – світлорозсіювач або молочне скло необхідне для рівномірного освітлення тест-об'єкту ; 7 – головний дзеркальний об'єктив; 8 – спеціальне технологічне дзеркало; 9 – вхідна зіниця випробовуваного приладу.

Для випробування об'єктивів необхідно створювати коліматори з роздільною здатністю об'єктиву в 5 разів більшою за роздільну здатність випробовуваного об'єктиву. Фокусна відстань об'єктиву  коліматора має бути в 5 разів більше фокусної відстані випробовуваного об'єктиву:

(12.1)

Приблизно якість зображення або розмір кола розсіяння одиндзеркального сферичного об'єктива  можна оцінити по формулам наведеним нижче.

1.Сферична аберація:∆

,                                                 (12.2)

де ∆  - кутовий розмір кола розсіяння.

2. Аберація коми:

,                                            (12.3)

де  ω - кут поля зору.

3. Астигматизм:

(12.4)

4. Кутовий розмір кола розсіяння, що відповідає дифракційній межі:

(12.5)

Для забезпечення рівномірного опромінення тест-об'єкта, діаметр освітлюючого пучка має бути:

(12.6)

Часто коліматори застосовуються для створення заданої опроміненості на вході оптикоелектронного приладу. Такими приладами переважно є прилади інфрачервоної техніки.  При використанні коліматорів з одним дзеркальним об'єктивом опроміненість не його виході рівна:

,                                                   (12.7)

де - коефіцієнт сірості джерела;  - коефіцієнт, що враховує втрати на поглинання і віддзеркалення, оптичної системи;  - постійна Стефана-Больцмана;  - температура джерела;  - площа випромінювача;  - фокусна відстань дзеркального об'єктиву

Часто на вході ОЕП потрібно створювати дуже малі потоки, тоді застосовується двохдзеркальний коліматор, спрощена схема якого наступна (Рис.12.2):

Рис. 12.2. Двохдзеркальний коліматор

Тоді опроміненість на вході коліматора буде визначатися співвідношенням:

(12.8)

Расходімость випромінювання на виході коліматора мала:

(12.9)

Часто при дослідженнях застосовуються лазерні коліматори. Наприклад, в інфрачервоної області спектра.  Схема лазерного коліматора приведена на рис 12.3.

1

2

3

4

3

3

5

6

7

8

9

1

0

1

2

4

3

3

5

6

7

8

9

1

0

Рис. 12.3.Лазерний коліматор

На рисунку 12.3 показані: 1 – інфрачервоний лазер ; 2 – лазер неоновий для юстування;  3 – система дзеркал для поліпшення компоновки; 4 – пластина з германію   (пропускає   інфрачервоне  випромінювання і видбиває видиме); 5 – дзеркальний конденсор; 6 – тест-об'єкт; 7 – головне дзеркало коліматора; 8 – дзеркало з отвором в центрі; 9 – вхідна зіниця випробовуваного приладу;10 – модулятор.

Якщо виконується співвідношення (12.9), то фокусну відстань конденсора   можна знайти із співвідношення:

,                                                    (12.10)

де  u - кутове розходження  випромінювання пучка лазера.

Апертура пучка променів після проходження діафрагми, визначається кутовим розміром діаграми спрямованості при обмеженні пучка променів прямокутною діафрагмою:

,                                              (12.11)

де  К д - коефіцієнт, залежний від рівня опроміненості на краю діаграми спрямованості лазера.

Наприклад, якщо рівень опроміненості на краю діаграми в 2 рази менше, ніж в центрі, то К д =0,5.

Необхідний діаметр об'єктиву коліматора дорівнює:

(12.12)

Лекція №47. Схеми і компановка коліматорних прицілів

Структурна схема коліматорних прицілів має наступний вигляд (рис.12.4):

1

2

3

4

7

6

5

База очей

Рис.12.4. Структурна схема коліматорних прицілів

На рисунку показано: 1- джерело випромінювання; 2-світлофільтр для забарвлення зображення сітки, з метою підвищення контрасту сітки відносно яскравого оточуючого середовища; 3- прицільна сітка, що розташована в фокальній площині коліматорного об’єктива; 4- коліматорний об’єктив;  5- пристосування для суміщення зображення сітки з ціллю; 6- нейтральний світлофільтр, для зниження яскравості фона і підвищення контрасту сітки; 7-  захисне скло.

Класифікація коліматорних систем прицілювання (КСП) проводиться за різними ознаками.

1) За типом освітлювача:

- з штучним підсвічуванням;

- з природнім підсвічуванням.

В якості штучного освітлювача використовуються лампи накалювання, світлодіоди, електронно-променеві трубки.

2) За типом світлофільтрів:

- з світлофільтрами з органічного скла;

- з світлофільтрами з пофарбованої пластмаси;

- з поляризаційними світлофільтрами;

- з інтерференційними світлофільтрами та ін.

3) За типами прицільної сітки:

  - з голографічною сіткою;

  - з сіткою на скляній підкладці;

  - з сіткою на металевій підкладці;

  - з ірисовою діафрагмою та ін.

4) За типом об’єктива:

- лінзові;

- дзеркальні;

- меніскові;

- голографічні.

5) За типом суміщення:

- з нейтральним напівпрозорим дзеркалом;

- з інтерференційним дзеркалом;

- з голографічним дзеркалом.

КСП має необмежене поле зору, що відповідає полю зору ока. Це особливо важливо при стрільбі по цілям, що рухаються з великою кутовою швидкістю. Другою перевагою  є відсутність необхідності точного базування ока відносно лінії візування. Недоліком є залежність видності прицільної сітки від фона, на якому вона спостерігається.

Деякі принципові схеми КСП наступні:

- Оптична схема  КСП «РУР» показана на рис.12.5.

Рис.12.5.Оптична схема  КСП «РУР»

На рисунку показано: напівпрозоре дзеркало-1; лінзовий об’єктив-2; дзеркало для компонування прицілу-3; прицільна марка-4.

Пристосування підсвітки відсутнє.

Залежність між габаритами приціла та фокусною відстанню об’єктива f і діаметром об’єктива D тут і в подальших схемах наступні:

Оптична схема  системи прицілювання з дзеркальним об’єктивом  показана на рис.12.6.

Рис.12.6. Оптична схема дзеркальної системи прицілювання

На рисунку показано: дзеркальний об’єктив-1; плоско - паралельне напівпрозоре дзеркало-2; дзеркало-3; сітка-4.

Оптична схема моноблочної дзеркальної КСП показана на рис.12.7.

Рис.12.7. Оптична схема моноблочної дзеркальної КСП

На рисунку показано: призма АР-90° зі сферичною дзеркальною поверхнею-1; призма БР-180°-2; клин-3; сітка-4.

Оптична схема меніскової  КСП показана на рис.12.8.

Рис.12.8. Оптична схема меніскової  КСП

На рисунку показані: сферичний меніск-1; плоско-паралельне дзеркало-2; дзеркало-3; прицільна марка-4.

Типові характеристики коліматорних прицілів наведені в таблиці 12.1

Табл.12.1

| Тип | Довжина (мм) | Ширина (мм) | Висота (мм) |
| --- | --- | --- | --- |
| ПСК-20 (лінз.) Білорусь ПКС (лінз.) Україна Кобра (меніск.) Росія 72-0130 (меніск.) США | 170 127 140 140 | 40 30 60 35 | 40 60 138 35 |

Лекція №48. Схеми і компановка телескопічних прицілів

Розрізняють два типа телескопічних прицілів:

- з лінзовими обертальними системами;

- з призмовими обертальними системами.

При визначенні збільшення монокулярного телескопічного приціла необхідно враховувати фактори, що впливають на характеристики приціла і  зведені в формулу:

(12.13)

де:  - кутове поле зору прицілу в градусах;коефіцієнт монокулярного зору ( град2·(Кд/м2)-0.3·(кут.хв.)-3·с-1);- коефіцієнт контрасту цілі і фона;- коефіцієнт розсіювання;- кутовий розмір цілі;- коефіцієнт пропускання оптичної системи;- яскравість фона;- середній час пошуку цілі.

Збільшення бінокулярного прицілу дорівнює:

(12.14)

град2·(Кд/м2)-0.3·(кут.хв.)-3·с-1-коефіцієнт бінокулярного зору.

Типові характеристики телескопічних прицілів наведені в таблиці 12.2

Табл.12.2

| Тип прицілу Країна | Оптичні характеристики |  | Масо-габаритні |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Г |  | L | D/Dоб | m(Г) |
| VZF1 - 4*24 Німеччина | 2,5 |  | 278 |  | 410 |
| ПОСП 8*42 Білорусь | 8 |  | 380 |  | 700 |
| ARTEMIS-2000 Чехія | - |  | 317 |  | 550 |
| ПО 3-9М Україна («Арсенал») | - |  | 300 |  | 430 |

Приціли з призмовою обертальною системою можуть мати два варіанти компоновки. Схема приціла при розташуванні обертальної системи  в паралельному ході променів наступна (Рис.12.9.).

Рис.12.9. Приціл з обертальною системою  в паралельному ході променів

На рисунку показані: окуляр-1; сітка-2; об’єктив-3; призмова обертальна система-4.

Характеристики такого приціла:

;;мм;;;;.

Схеми прицілів коли обертальна система розташована за об’єктивом в пучку променів, що сходиться з використанням призм  Пк-0° та Порро 1 роду наступні (Рис.12.10. та Рис.12.11.).

Рис.12.10. Схеми приціла  з використанням призми Пк-0°

На рисунку показані: окуляр-1; сітка-2; об’єктив-3; призма Пк-0°-4.

Характеристики такого приціла:

мм;;;.

Рис.12.11.Схеми приціла з використанням призми   Порро 1 роду

На рисунку показані: окуляр-1; сітка-2; об’єктив-3; призмова обертальна система-4.

Характеристики такого приціла:

мм;; ;.

Деякі приціли містять волоконно-оптичний обертальний елемент. Схема використання такого елемента наступна ( Рис.12.12.).

Рис.12.12. Приціл з волоконно-оптичним обертальним елементом

На рисунку показані: окуляр-1; сітка-2; об’єктив-3; волоконно-оптичний елемент-4.

Характеристики такого приціла:

мм;;;.

В прицільних системах використовуються спеціальна прицільна сітка, котра дозволяє  по розміру зображення на сітці орієнтовано визначити відстань до цілі. Для цього в прицільних системах окружність ділиться не на , а на 6000 рівних частин.  Лінійний інтервал, що відповідає одній поділці тоді дорівнює:

.						(12.15)

Така поділка має назву ділення окружності в тисячних дистанції. В кутових величинах  цій довжині окружності відповідає кутовий інтервал .

Кутовий інтервал дорівнює:

При цьому для визначення лінійної ціни поділки сітки, виходячи зі схеми наведеної на рисунку 12.13. можна користуватись співвідношенням:

Рис.12.13. Визначення лінійної ціни поділки сітки

.						(12.16)

де fфокусна відстань об’єктива приціла.

Оптична схема стрілецького  прицілу змінного збільшення від 3 до 9 разів з лінзовою обертальною системою показана на рисунку 12.14. Вона містить фокусуючий об’єктив 1, що складається з трьох лінз, дві з яких склеєні; звужуючий колектив 2; обертаючу систему 3, що формує  пряме  зображення в передній фокальній площині окуляру 4.

Рис.12.14. Оптична схема телескопічної прицільної системи

Основні експлуатаційні характеристики цієї системи наведені в табл.12.3

Табл. 12.3

| Видиме збільшення, Гх | 3,01х | 8,99х |
| --- | --- | --- |
| Поле зору, 2ω | 7º30’ | 2º30’ |
| Діаметр вхід. зін., мм | 34,6 | 38 |
| Діаметр вихід. зін., мм | 11,6 | 4,2 |
| Віддален. вихід. зін., мм | 78 | 80 |
| Роздільна здатність | 20’’ | 7’’ |
| Фокус окуляра |  |  |

Лекція №49. Принципи габаритного розрахунку приладів на базі телескопічної оптичної системи

Зорові труби Кеплера і Галілея є класичними представниками телескопических систем оптичних приладів. Основна властивість телескопічної системи полягає в тому, що пучок паралельних променів, що поступають у вхідну зіницю системи, виходить через вихідну зіницю також пучком паралельних променів. Її називають афокальною, оскільки фокусна відстань f’экв телескопічної системи дорівнює нескінченності:

де f1’ і f2’ - фокусні відстані першого і другого компонентів; ∆ - оптичний інтервал. При ∆  = 0  отримаємо f’экв  =∞.

Для даної системи збільшення (видиме, кутове і лінійне в зіницях) є постійними. Вони зв'язані один з одним наступною  залежністю:

(12.17)

де Гт - видиме збільшення телескопічної системи; γ - кутове збільшення; β - лінійне збільшення в зіницях; D - діаметр вхідної зіниці; D‘ - діаметр вихідної зіниці; ω - кутове поле в просторі предметів; ω' - кутове поле в просторі зображення; f’об - фокусна відстань об'єктиву; f‘ок – фокусна відстань  окуляра.

Кутове поле зору телескопічної системи залежить від конструкції вживаного об'єктиву і окуляра. При цьому найбільше кутове поле зору в просторі предметів ω  визначається максимально можливим кутовим полем окуляра ω ', що є складнішим елементом системи.

При виборі окуляра слід керуватися вимогами, що пред'являються до приладу. Найбільш часто вживаний окуляр має поле зору 30-70°, в межах якого вони дають добру якість  зображення. Для фокусних відстаней окуляра встановлений нормальний ряд: 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 мм.

Сітка повинна знаходитися в передній фокальній площині окуляра і обернена штрихами до окуляра для виключення паралакса.

Об'єктив вибирають залежно від збільшення системи, поля зору, світлосили і розмірів приладу.

Розрахунок рекомендується виконувати спільно з графічною побудовою  ходу променів (рис. 12.15) в наступній послідовності:

1) розрахувати і вибрати окуляр;

2) розрахувати і вибрати об'єктив;

3) визначити світлові діаметри об'єктива і окуляра;

4) побудувати хід основных променів;

5) розрахувати сітку;

6) розрахувати призму або систему призм, дзеркала і інші плоскі деталі;

7) виконати спеціальні розрахунки, вказані в завданні;

8) накреслити принципову оптичну схему.

При вказаних вихідних даних розрахунок слід вести з боку окуляра, тобто визначити його кутове поле ω ' і фокусну відстань  f‘ок:

(12.18)

Фокусну відстань окуляра визначають з умови достатнього видалення вихідної зіниці S'p. При цьому потрібно мати на увазі, що в телескопічних системах S'P’≈ S'F’. Відомо, що для окуляра Кельнера існують залежності:

(12.19)

(12.20)

(12.21)

Для симетричного окуляра

(12.22)

З цих співвідношень визначають f‘ок в першому наближенні і округлюють його значення до найближчого стандартного з нормального ряду. За отриманими даними вибирають окуляр.

Рис. 1. Зорова труба Кеплера:  а – хід променів, б – габаритна схема.

Дані об'єктиву визначають по формулах:

(12.23)

Істотне значення має положення вхідної зіниці відносно об'єктиву. Якщо вхідна зіниця збігається з оправою объектива, то SP = f’об. Якщо вхідна зіниця не збігається з оправою объектива, то слід вибрати об'єктив з винесеною вхідною зіницею. В цьому випадку Sp заздалегідь потрібно розрахувати. Після цього за отриманими даними вибирають об'єктив. Якщо вибраний об'єктив відрізняється своїми параметрами від розрахункового, то його необхідно перерахувати через коефіцієнт перерахунку Кпер.

Для визначення світлових діаметрів системи з двох компонентів, розташованих на відстані d, необхідно знати положення їх головних фокусів і головних площин. Якщо вхідна зіниця співпадає з оправою об'єктиву, то його світловий діаметр рівний Do6. Для визначення світлового діаметру окуляра потрібно розрахувати хід апертурного променя, падаючого на край вхідного променя, коли h1 = - D/2, і двох польових променів, що проходять через верхній і нижній краї вхідної зіниці, тобто m = ±D/2 . Розрахунок висот h i+1 і кутів α i+1 у системі проводять по формулах довільного променя:

(12.24)

(12.25)

де і - порядковий номер величини.

Якщо задано віньєтування, то світлові діаметри перераховують з врахуванням коефіцієнта віньєтування. При незаданому виньєтуванні його значення визначається розрахунком. Для цього уточнюють видалення вихідної зіниці і розраховують висоту h2 в зворотному ході. Положення вихідної зіниці відносно заднього фокусу окуляра рівне

(12.26)

Тоді видалення вихідної зіниці S'P’  і відстань від задньої головної площини окуляра до вихідної зіниці  а'P‘ рівні:

Звідси висота h2 =а’p·tgω' і світловий діаметр окуляра DСВ.ОК.д = 2h2. Віньєтування В визначається як різниця між розрахунковим і таким, що діє, світловими діаметрами окуляра. Як правило, воно визначається  у відсотках:

(12.28)

У зорових трубах допускається віньєтування до 60-70%. В цьому випадку світловий діаметр окуляра необхідно перерахувати, помноживши його на коефіцієнт віньєтування.

За розрахованими даними виконують побудову ходу променів (рис. 12.15, а).

Розрахунок сітки виконують, виходячи з умови рівності її діаметру Dс  діаметру польової діафрагми Dпд:

(12.29)

Цю величину необхідно перевірити через поле зору окуляра

(12.30)

Причому діаметр Dс2 має бути більше або рівний Dс1, інакше станеться те, що  поле зору буде зрізане окуляром. Товщину сітки вибирають із довідника конструктора. Подовження, що вноситься сіткою ∆dс, дорівнює

(12.31)

Якщо задана кутова ціна ділення сітки ωN то ціну ділення в лінійній мірі yN розраховують по формулі

(12.32)

Для зручності відліку за шкалою або барабаном гвинтового механізму величину уN, округлюють до цілого значення. Наприклад, якщо уN = 0,01 мм, f’об = 500 мм, то в кутовій мірі ωN= 4. Товщину штриха t сітки визначають через збільшення окуляра f‘ок/250 і роздільну здатність ока в лінійній мірі:

(12.33)

З технологічних міркувань товщину штриха менше 0,01 мм брати не рекомендується. Для підвищення точності наведення на штрих або перехрестя часто використовують бисектор на сітці у вигляді  двох паралельних  штрихів з відстанню між ними, рівною (2-3) t.

Якщо необхідно розрахувати призматичну обертаючу систему, то розміри призми і її положення визначають за допомогою  графоаналітичного методу проф. І. А. Туригина. При цьому призма замінюється еквівалентною плоскопаралельною пластинкою, приведеною до повітря (зредукваною призмою). Заломлення на зредукованій призмі не враховується при визначенні габаритних розмірів і побудові ходу променів в системі.

Окрім цього часто потрібно розрахувати роздільну здатність системи (теоретичну і реальну ), що дорівнюють:

(12.34)

Тема 13. Розрахункі  приладів на базі проекційних оптичних систем

Лекція № 50. Габаритний розрахунок приладів на базі  проекційної системи

Проекційна оптична система призначена для здобуття зображення предмету на екрані. Вона складається з двох частин: проекційної і освітлювальної.

У проекційній частині за допомогою проекційного об'єктива будується зображення предмету на екрані. Як правило, відомі розмір предмету 2у, розмір екрану 2у', на якому будується зображення, і відстань між ними Lпр, вибрана конструктивно. Для визначення  положення об'єктиву скористаємося графічною побудовою  еквівалентної схеми, в якій оптичний компонент зображається поєднаними головними площинами і точками фокусів.

Змалювавши в масштабі відомі величини на оптичній осі (рис. 13.1, а) і провівши промінь від вершини предмету до протилежної вершини зображення, визначають вузлові точки об'єктива. У данному випадку вони збігаються з центром вхідної зіниці Р. Промінь, зображений штриховою лінією, дозволяє приблизно визначити фокусну відстань об'єктива. Він проходить через вершину предмету паралельно оптичній осі до головних площин НH’об  і далі йде на вершину зображення. Точка пересічення його з оптичною віссю є заднім фокусом об'єктиву F’об.

Відношення розмірів зображення до розмірів предмету має назву масштабу зображення і визначає лінійне збільшення об'єктива βоб:

(13.1)

Апертурні промені проводять з осьової точки предмету на край вхідної зіниці і далі в осьову точку зображення. Крапки А і А ' - зв'язані крапки.

Головний промінь проходит з вершини предмету, через центр вхідної зіниці Р і, не заломлюючись, у вершину зображення. Крапки В і В' - зв'язані крапки.

Похилі промені проводять з вершини предмету на краї вхідної зіниці і далі у вершину зображення.

Для того, щоб отримане зображення спостерігати на екрані, потрібно забезпечити його необхідну освітленість. Для ряду проекційних приладів експериментально встановлені наступні значення освітленості:

контрольно-вимірювальні прилади Е = 80 - 100 лк;

проектори для демонстрації діапозитивів Е = 150 - 200 лк;

проектори кінозалів Е = 600 - 800 лк;

епіпроектори Е = 100 - 120 лк.

У вказаних цілях проекційна система має освітлювальну частину, яка складається з джерела світла, конденсора і рефлектора. Причому існують дві схеми діапроекції, що визначають різний підхід до розрахунку освітлювальної частини. У першій схемі конденсор проєктує джерело світла в площину вхідної зіниці проекційного об'єктиву. У другій схемі тіло розжарення лампи зображається в площині предмету.

Розглянемо графічну побудову еквівалентної схеми освеітлювальної частини приладу (рис. 13.1, в). Для визначення положення джерела світла с  і конденсора НН'К необхідно на оптичній осі нанести в масштабі положення об'єктиву НН'об з вхідною зіницею D і предмету 2у. Проведемо промінь через край вхідної зіниці (крапку 1) і вершину предмету (крапку 2) до пересічення з штриховою лінією, виконаною на висоті, рівній половині тіла розжарення лампи (с/2). Точка перетину (крапка 3) вкаже положення джерела світла, а точка перетину променя з оптичною віссю Рк визначить положення конденсора НН'К. Відомим способом (рис. 13.1, а) визначають приблизно фокусну відстань конденсора.

Рис.13. 1. Проєкційна система: а - еквівалентна схема проекційного об’єктива; б – хід основних променів; в – еквівалентна схема освітлювача; г – хід роменів в системі; д – габаритна схема.

Таким чином, для розглянутої побудови необхідно розрахувати вхідну зіницю об'єктиву D і вибрати по заданій яскравості екрану джерело світла.

Лінійне збільшення конденсора βк визначають як відношення зображення джерела світла D до найбільшого розміру його тіла накала с:

Побудови, виконані для проекційної і освітлювальної частин, є графічним методом визначення основних характеристик системи: фокусних відстаней елементів і їх взаємного росташування. Цей метод дозволяє швидко отримати необхідну інформацію з достатньою точністю. Окрім цього, він корисний в процесі навчання для наочної демонстрації явищ, що відбуваються в оптичній схемі проекційних систем.

Аналітичний метод розрахунку передбачає використання формул ідеальної оптичної системи для визначення оптичних характеристик проекційного об'єктиву і освітлювача з конденсором.

Як вхідні дані використовують: розміри предмету, наприклад діапозитива (b х h), розмір екрану (b’ х h’) або масштаб изображения, видалення екрану від об'єктиву (S') і його освітленість. Розрахунок рекомендується виконувати в наступній послідовності:

1) визначити оптичні характеристики об'єктиву і вибрати його з каталога;

2) визначити оптичні характеристики освітлювальної частини і вибрати конденсор з каталога;

3) побудувати за розрахунковими даними хід основних променів в системі;

4) створити габаритну оптичну схему приладу.

На основі габаритного розрахунку і відповідно до ДСТУ 2. 412-81 виконують принципову оптичну схему приладу, яка є частиною конструкторської документації.

Оптичні характеристики об'єктива починають визначати з розрахунку його лінійного збільшення βоб, фокусної відстані f 'об і кутового поля 2ω за формулами:

(13.2)

(13.3)

(13.4)

де l - розмір, рівний половині діагоналі діапозитива (l = в); z - відстань від переднього фокусу об'єктиву до діапозитива.

Збільшення конденсора дорівнює:

(13.5)

Тоді відстань від передньої головної площини об'єктиву до предмету аоб= -│zp+z│и відстань від задньої головної площини до екрану

,	(13.6)

де l'- розмір, рівний половині діагоналі екрану (l'= у'); zp - відрізок положення вхідної зіниці відносно переднього фокусу объектива. Окрім цього, відрізки можна визначити через збільшення объектива βоб:

, 	(13.7)

Задаючись коефіцієнтом пропускання τ = ρзеркτоб при заданій освітленості екрану Е і яскравості джерела світла L, визначають відносний отвір об'єктиву по формулі D/f'об. Якщо коефіцієнт пропускання невідомий, то його значення беруть довільно, але близьке до дійсного. Орієнтовно приймають τ = 0,5. Тоді

(13..8)

Якщо потрібно вибрати джерело світла, то доводиться вирішувати зворотню задачу. При цьому задаються відносним отвором об'єктиву, розраховують яскравість джерела і по ньому  вибирають тип джерела світла.

Відносний отвір об'єктива треба вибирати гранично великим з тим, аби потужність джерела світла була мінімальною. Джерело світла вибирають по каталогу.

Розрахункові значення f'об, ,2ω і D/ f'об дозволяють вибрати об'єктив. При цьому можливі невеликі неспівпадання окремих характеристик. Тоді 2ω і D/ f'об  слід брати більше розрахункових, а при відхиленні f'об - коректувати відстань до екрану. Для вибраного об'єктиву уточнюють τоб. Виконують перерахунок об'єктиву з врахуванням Кпер. При використанні объектива необхідно пам'ятати, що в процесі його розрахунку першої поверхностью є поверхня, звернена до екрану. Тому те, що при розрахунку вважалося вхідною зіницею, для об'єктива в проекційній системі буде вихідною зіницею і, навпаки, вихідна зіниця стає вхідною. Аби визначити діаметр вхідної зіниці D - зіниці з боку кадру, потрібно знайти збільшення в зіницях. З формули β = у'/у = -f/z = - z'/f' ' знайдемо

,	(13.10)

де z'p' - положення вихідної зіниці відносно заднього фокусу.

Тоді

,                           	             (13.11)

де D'- зіниця з боку екрану, яку можна визначити із значення відносного отвору.

Розрахунок освітлювальної системи починають з визначення оптичних характеристик конденсора. Його збільшення βк і кут обхвату σA визначають по формулах:

(13.12)

,	(13.13)

де σA - апертурний кут конденсора в просторі зображення

,

По характеристиках βк і σA вибирають потрібний конденсор. Причому в таблицях даний не кут σA, а апертура  A:

(13.14)

За наявності декількох конденсорів з близькими значеннями βк і σA, але різними фокусними відстанями слід орієнтуватися на результати графічного методу (рис.13. 1. ). Знаючи фокусну відстань  конденсора, визначають відрізки ак і а'к:

Мінімальний діаметр можна розрахувати по формулі

При розрахунку конденсора, що складається з двох плоскоопуклих лінз, фокусну відстань кожної лінзи розраховують по формулі оптичної сили двохлінзової системи

Ф к = Ф1+Ф2-Ф1Ф2dн,

де Фк=1/f'к - оптична сила конденсора; Ф1 - оптична сила першої лінзи; Ф2 - оптична сила другої лінзи; dн - відстань між задньою головною площиною першої лінзи і передньою головною площиною другої лінзи.

Для розрахунку можна прийняти Ф1 = Ф2 і dн = 0.  Тоді Фк = 2Ф або 1/f'к = 2/ f'л, тобто f'л = 2 f'к.

Радіус плоскоопуклої лінзи визначають по формулі r = f'л (n -1), де n - показник заломлення матеріалу.

Товщину лінзи по центру dл розраховують по формулі dл = hх + dкр. Тут hх - стрілка прогину; dкр - товщина по краю лінзи, dкр≈ 0,05Dконд;

(13.15)

де Dконд _ діаметр лінзи конденсора.

Світлотехнічний розрахунок в розглянутому прикладі є перевірочним і полягає у визначенні освітленості екрану Е за реальними даними оптичної системи:

(13.16)

де L - яскравість джерела світла, кд/м2; τ - коефіцієнт світлопропускання; k - коефіцієнт заповнення вхідної зіниці об'єктиву D.

За відсутності просвітлення

τ  = 0,99d 0,96Kp 0,95Фл 0,93 Зк	                            (13.17)

де d - сумарна товщина оптичних деталей; Кр і Фл - число поверхонь з крону і флінта відповідно; Зк - число зеркальных поверхонь.

При побудові ходу променів в проекційній системі (рис. 13.1, г), що складається з джерела світла 1, конденсора 2, предмету 3, об'єктиву 4 і екрану 5, потрібно мати на увазі, що загальним елементом для них є вхідна зіниця об'єктиву. Окрім цього, кут поля зору объектива 2ω  має дорівнювати апертурному куту конденсора в просторі зображення 2σ'A;; тобто апертурний промінь конденсора стає головним для об'єктива. Побудову можна вести на базі зроблених пояснень (рис. 13.1, а - в) з використанням розрахункових величин.

Тема 14. Розрахункі  приладів на базі  оптичної системи мікроскопа

Лекція № 51. Габаритний розрахунок мікроскопа

Мікроскоп - один з самих розповсюджених оптичних приладів, призначених для спостереження близько розташованих предметів (препаратів) з великим збільшенням і великою роздільною здатністю. Він складається з об'єктива і окуляра, які створюють оптичну схему з двома рівнями збільшення (рис. 14.1, а). Предмет АВ знаходиться перед об'єктивом на відстані, декілька більшому його фокусної відстані. Об'єктив утворює дійсне збільшене перевернуте проміжне зображення А'В' в передній фокальній площині окуляра. Окуляр працює подібно до лупи, для якої зображення А'В' є предметом. В результаті окуляр дає збільшене зображення предмету в нескінченності. Якщо в передній фокальній площині окуляра (у площині А'В') встановлена сітка з шкалою, то мікроскоп є відліковим або вимірювальним.

Проміжне зображення А'В' може знаходитися не у фокальній площині окуляра, а поблизу нього (за фокусом fок), тоді окуляр змальовує А'В' на кінцевій відстані, більшій або рівній відстані найкращого бачення (Lo = 250 мм). Це оптична схема спостережувального мікроскопа.

Зупинимося детальніше на відліковому мікроскопі.

Для відлікових мікроскопів малого збільшення (порядку 10х - 50х) оптичний інтервал ∆ не регламентується і, як правило, менше 160 мм. Як об'єктиви застосовують прості двохлінзові об'єктиви із збільшенням не більш 8х. Як окуляр використовують окуляри Гюйгенса, Кельнера, Рамсдена і компенсаційний.  Якщо використовується окуляр Гюйгенса, в якого точка переднього фокусу знаходиться між коллективною і очною лінзами, то в розрахунках під збільшенням β слід розуміти величину β = βоб βк де βк - лінійне збільшення колективної лінзи.

Основними оптичними характеристиками мікроскопа є його видиме збільшення Гм, лінійне поле 2у і числова апертура А.

Видиме збільшення мікроскопа визначають по формулі

(14.1)

де β=-Δ/f'об - лінійне збільшення об'єктиву; Гок = 250/f'ок - видиме збільшення окуляра; ∆- оптичний інтервал мікроскопа.

Лінійне поле мікроскопа обмежується діаметром польової діафрагми Dпд, розташованої в передній фокальній площині окуляра, де розташоване проміжне зображення предмету 2у':

(14.2)

З боку окуляра діаметр Dпд залежить від оптичних характеристик окуляра:

(14.3)

Прирівнюючи вирази (14.2) і (14.3), отримаємо уβоб=f'ок tgω',, звідки

(14.4)

З формули видимого збільшення мікроскопа (14.1) збільшення об'єктиву рівне

(14.5)

Підставивши отриманий вираз у формулу для в (14.4), отримаємо лінійне поле мікроскопа

(14.6)

Числова апертура характеризує світлосилу і впливає на роздільну здатність мікроскопа:

,

де σA - апертурний кут; n - показник заломлення середовища, в якому знаходиться предмет. Використовуючи формули:

знайдемо залежність між числовою апертурою А, діаметром вихідної зіниці D' і видимим збільшенням мікроскопа  ГМ.  При n = 1 маємо:

(14.7)

Роздільна здатність мікроскопа δ залежить від способу освітлення, довжини хвилі і апертури об'єктива. Якщо апертура освітлювача дорівнює апертурі об'єктива, то роздільну здатність визначають по формулі

(14.8)

У просторі зображень

(14.9)

Звідси визначають корисне збільшення мікроскопа, тобто таке збільшення, яке може бути повністю використане оком спостерігача. В цьому випадку 500 А ≤   Гм ≤ 1000 А.

Глибину змальовуваного простору при спостереженні через мікроскоп ∆z визначають по формулі

(14.10)

де ε - межа розподілу ока (ε = 2' - 4').

Розрахунок мікроскопа рекомендується виконувати в наступній послідовності:     |

1) виходячи із загальних вимог і збільшення мікроскопа в цілому слід вирішити питання про співвідношення збільшень об'єктива і окуляра, тобто розглянути можливі комбінації βоб і Гок, а потім вибрати оптимальний варіант;

2) визначити оптичні характеристики і вибрати об'єктив і окуляр з каталогів;

3) визначити оптичні параметри мікроскопа;

4) побудувати хід променів мікроскопа за розрахунковими даними;

5) накреслити габаритну оптичну схему мікроскопа;

6) на основі габаритного розрахунку виконати принципову
оптичну схему, яка є частиною конструкторської доку-
ментації мікроскопа. Схема повинна відповідати вимогам
ДСТУ 2.412-81.

Як наголошувалося вище, для відлікового мікроскопа при розгляді можливих комбінацій об'єктива і окуляра необхідно використовувати об'єктив із збільшенням, що не перевищує 8х. Його апертуру можна визначити через діаметр вихідної зіниці, якщо він заданий

або з умови корисного збільшення:

При збільшенні βоб і апертурі А вибирають з каталога об'єктив, викреслюють його ескіз, визначають оптичні характеристики і конструктивні параметри. При використанні стандартного об'єктива стає відомою його фокусна відстань. Тоді слід перевірити і, якщо потрібно, скоректувати розмір ∆. Корисно нагадати, що збільшення об'єктива βоб  - величина негативна, хоча в каталозі це не відмічено.

Характеристики окуляра розраховують по формулах:

(14.11)

Знаючи граничний розмір предмету 2у, визначають кутове поле зору окуляра:

(14.12)

За розрахунковими даними вибирають з каталога окуляр, викреслюють його ескіз, виписують оптичні характеристики і конструктивні параметри. Послідовність вибору компонентів може бути іншою, тобто першим може бути розрахований і вибраний окуляр, але сам розрахунок від цього не міняється.

Оптичні параметри мікроскопа визначають, починаючи з його фокусної відстані

Положення предмету відносно переднього фокусу об'єктиву розраховують по формулі Ньютона .

(14.13)

Отримаємо відрізки:

(14.14)

Можна також скористатися формулою Гауса                                           звідки

Тоді маємо:

(14.15)

(14.16)

Світловий діаметр об'єктиву

Положення зображення, що створюється об'єктивом, визначається відрізками:

(14.17)

(14.18)

Точка зображення збігається з переднім фокусом окуляра Fок. Лінійне поле мікроскопа визначають по формулі

де  2у'- лінійне поле окуляра.

Діаметр польової діафрагми дорівнює Dпд = 2у'.

Якщо вхідна зіниця збігається з передньою головною площиною об'єктива, то його зображення, що створюється окуляром, буде вихідною зіницею мікроскопа. Визначаємо по формулі Ньютона відстань від заднього фокусу окуляра до вихідної зіниці z'p’.

(14.19)

де zp - відстань від переднього фокусу окуляра до вхідної зіниці

Знаючи z'p’, можна визначити видалення вихідної зіниці S'p’:

Апертурний промінь йде з осьової точки предмету А під апертурним кутом σа на край вхідної зіниці і далі в точку Fок до пересічення з головними площинами окуляра і за окуляром - паралельно оптической осі, визначаючи діаметр вихідної зіниці мікроскопа. У точці Fок апертурний промінь визначає площину зображення предмету 2у'. Крапки А і А' - зв'язані крапки.

Головний промінь проводять через вершину предмету В і точку Р - центр вхідної зіниці і далі без заломлення до головних площин окуляра. За окуляром положення головного променя визначають методом допоміжного променя, заснованого на властивості фокальних площин. На рис. 14.1а допоміжний промінь проведений штриховою лінією. За допомогою головного променя визначається величина зображення 2у' і центр вихідної зіниці Р' . Крапки В і В'- зв'язані крапки.

Похилі промені проводять через вершину предмету В на край вхідної зіниці і далі через вершину зображення до пересічення з головними площинами окуляра. За окуляром вони йдуть паралельно головному променю. Похилі промені визначають світлову зону микроскопа.

В кінці габаритного розрахунку необхідно викреслити габаритную схему мікроскопа (рис.14.1,б). Для цього використовують всі розрахункові дані, оптичні характеристики і конструктивні параметри вибраних компонентів. На оптичній осі послідовно розташовують об'єктив 1, сітку 2, окуляр 3 і проставляють необхідні розміри.

Рис. 3. Отсчетный микроскоп: а – ход лучей; б – габаритная схема

Тема15. Компонування оптичних приладів і приклади конструкцій

Лекція № 52.Загальні принципи компонування  оптичних приладів

Залежно від призначення і умов роботи приладу застосовують наступні компонувальні схеми:

- децентралізована (розкидана) схема;

- повністю централізована;

- централізована з автономним пультом управління.

При децентралізованій схемі кожен з блоків приладу конструюється окремо і розміщується автономно, а функціонування приладу забезпечується за допомогою системи сполучних кабелів. Такий метод компоновки застосовується, наприклад, для приладів, що працюють в польових умовах з метою розподілу їх маси і зручності роботи (див. рис. 15.1)

Рис. 15.1. Портативний тепловизор

На рис15.1 показані: 1 – оптичний блок; 2 – електронний блок з пультом; 3 – сполучні кабелі; 4 – блок живлення.

Достоїнства такого методу компоновки:

- простота;

- можливість довільного розміщення окремих блоків;

- висока надійність.

Недоліки:

- наявність сполучних кабелів;

- необхідність індивідуального захисту кожного блоку від зовнішніх дій.

При повністю централізованій схемі всі блоки розміщуються в одному корпусі. Такий варіант застосовується для стаціонарно встановлених приладів, в основному лабораторних (див. рис. 15.2).

Рис. 15.2. Денситометр СР-21

Достоїнства такого методу компоновки:

- компактність приладу;

- мінімальна довжина міжблочних зв'язків;

- одночасний захист всіх вузлів від дії зовнішніх чинників.

В деяких випадках застосовується централізована компоновка з автономним пультом управління. Прикладом такого варіанту установки можуть служити прилади, що працюють в складних умовах, шкідливих для оператора.

Незалежно від вибраної компонувальної схеми, при конструюванні необхідно враховувати наступні загальні принципи:

- конструкцію необхідно ділити на вузли за функціональною ознакою;

- вузли і блоки приладу мають бути закінченими з точки зору виробництва,  не вимагати додаткової обробки після збірки спільно з іншими частинами і  дозволяти автономно перевіряти якість цих вузлів;

- конструкція повинна забезпечувати можливість збірки, як окремих вузлів, так і приладу в цілому;

- число деталей, що входять в збірку, по можливості має бути мінімальним;

- елементи збірки необхідно встановлювати так, щоб вони не перешкоджали проходженню променів;

- необхідно враховувати рух частин приладу, що переміщаються, з метою виключення їх зіткнення і попадання в хід променів;

- при монтажі приладів в загальному корпусі окремі вузли і блоки не повинні робити шкідливого взаємного впливу (тепловий вплив, вібрації);

- в умовах експлуатації приладу необхідно передбачити можливість швидкої заміни окремих вузлів або блоків;

- конструкція деталей, що входять в збірку має бути технологічною;

- необхідно широко використовувати стандартні сортаменти матеріалів (труби, профілі, плити) і  застосовувати стандартизоване кріплення;

- при компоновці слід враховувати вимоги:

- герметизації;

- термостатування;

- екранування;

- вимоги до конструкції, визначені умовою експлуатації.

Немає загальної методики компоновки оптичних приладів. Проте досвід по конструюванню дозволяє представити загальну схему компоновки.

Компоновка приладу починається з розробки різного вигляду схем:

- Структурна схема.

- Схема функціональна.

- Схема оптична.

- Схема кінематична.

- Схема електрична принципова.

- Схема з'єднань.

- Схема розміщення.

На підставі схеми оптичної і схеми кінематичною розробляються оптико-кінематична схема. На підставі схеми електричної принципової розробляється схема електрична монтажна.  Після розробки схем  ведеться розробка окремих вузлів оптичних, кінематичних і електричних. Далі проводиться загальна компоновка функціональних блоків, а потім компоновка приладу в цілому. Після компоновки розробляються креслення загальних видів і функціональних блоків. Одночасно з цим розробляється методика юстування.

Незалежно від конструкції приладу можна виділити наступні основні способи компоновки його оптико-механических блоків:

- у єдиному корпусі;

- із застосуванням труби як елементу, що несе;

- за допомогою рами, виконаної з труб, косинців або інших профілів;

- на монтажній плиті;

- на монтажних плитах з колонками;

- з нанизуванням вузлів;

- з використанням  направляючої яка несе;

- у стійку з використанням модульних блоків і вузлів;

- у кожусі у вигляді пульта.

Способи компоновки 3 – 8 вимагають додаткового вживання захисного кожуха. Компоновка в єдиному корпусі характерна для приладів відносно невеликих розмірів, коли необхідно добитися компактності і жорсткості конструкції. Прикладом компоновки з використанням труби , що несе, є конструкція фотоелектричного автоколіматора (див. рис. 15.3).

Рис. 15.3. Компоновка фотоелектричного автоколіматора

Гідністю цього методу компоновки є висока жорсткість і стабільність конструкції. Тому цей метод застосовують для створення контрольно-юстувальної і вимірювальної апаратури.

Компоновка за допомогою рами з профільного прокату рекомендується для приладів значних габаритних розмірів, а також на етапі макетування приладу. Гідністю цього методу є простота виготовлення конструкції, що несе, полегшений доступ до окремих елементів з метою їх юстування. Недолік – порівняльна нестабільність конструкції. Приклад такої компоновки представлений на рисунку 15.4.

Рис. 15.4. Компоновка за допомогою рами

з профільного прокату

Компоновка на монтажній плиті застосовується при конструюванні приладів високої стабільності, коли оптичні елементи удається розташувати в одній площині. Такий метод застосовується для компоновки лабораторних приладів і приладів, що мають невеликі габарити (див. рис. 15.5).

Рис. 15.5. Компоновка на монтажній плиті

Спосіб компоновки на монтажних плитах з колонами є розвитком попереднього методу, коли елементи оптичної системи розташовуються на різних рівнях. Приклад такої компоновки представлений на рис.15.6.

Рис. 15.6. Компоновка на монтажній плиті

з колонками

Компоновка з нанизуванням вузлів застосовується у тому випадку, коли всі вузли можуть бути зібрані на платах, що мають однакову конструкцію. Гідністю методу є одноманітність елементів, що несуть, простота збірки і юстування. Жорсткість даної конструкції така ж як і при вживанні  труби яка несе.

Компоновка із застосуванням  направляючих використовується в приладах, коли необхідно міняти взаємне розташування окремих вузлів. Наприклад, в оптичних лавах.

Лекція №53. Компонування монокулярів і автоколіматорів

Монокуляр являє собою прилад для спостереження, в основу якого покладена телескопічна система зорової труби Кеплера. Вона містить об’єктив і додатній окуляр. Це значить, що збільшення монокуляра від’ємне, тобто Гт< 0. Призма, введена в оптичну схему, має подвійне призначення. Вона використовується для зламу оптичної осі на 60º і є обертальною системою. Збільшення призмової обертальної системи від’ємне, тобто β = -1*. Це означає, що для отримання повного обертання (по двом координатам) необхідно використовувати призму з непарним числом відбиваючих граней і з дахом. Із цих міркувань вибираємо призму АкР = 60º. Призма виготовляється із скла БК 10 і має параметри: a = D, C=2D, h=1,094D, l = кD = 2,646D, де a – розмір вихідної та вихідної граней; D – найбільший світловий діаметр однієї з граней призми;  C – довжина ребра даху; h – висота; l – довжина ходу променів у призмі; к = 2,646 – коефіцієнт призми.

Таким чином, збільшення монокуляра з призмовою обертальною системою є додатнім.

При проектуванні візуальних автоколіматорів необхідно враховувати, що схема автоколіматора включає в себе крім основної телескопічної вимірювальної системи ще і освітлювальну систему. Основною вимогою до візуального автоколіматора є точність вимірювання кутового положення автоколімаційного дзеркала, яка регламентується допустимою  похибкою . В свою чергу точність вимірювання визначається параметрами вимірювальної шкали та можливостями ока. Оптимальною відстанню між зображеннями поділок шкали є мм. При цьому спостерігач може з високим ступенем достовірності оцінити інтервал рівний . З урахуванням збільшення окуляра інтервалу  у площині шкали відповідає інтервал , де  - збільшення окуляра. Тоді кутова похибка вимірювань зв’язана з залежністю:

(15.1)

де  - фокусна відстань об’єктива автоколіматора.

Із співвідношення (15.1) можна визначити необхідну величину фокусної відстані об’єктива на основі заданої похибки  по формулі:

. 					(15.2)

Після підрахування  розрахунок оптичної системи автоколіматора проводиться згідно з методикою розрахунку телескопічної системи. Розрахунок освітлювального каналу проводиться по формулам, приведеним у лекції №26.

Конструкція монокуляра поділена на вузли за функціональною ознакою. Це вузли об’єктива, призмений та окуляра. Кожен з вузлів може бути зібраний окремо, а також можуть бути проконтрольовані їхні характеристики. Основною несучою базовою деталлю монокуляра є патрубок, на якому є два циліндричних виступи для закріплення при необхідності  в кронштейн штатива.

Як видно з рис.15.1 монокуляр містить об’єктив 1, окуляр 2, сітку 3, корпус 4  з  призмою 6. Об’єктив виконаний в вигляді складальної одиниці і складається з дволінзового оптичного блоку, встановленого в оправу і закріпленого в ній проміжним і різьбовим кільцями. Точність центрування оптичної деталі відносно зовнішнього посадочного діаметру забезпечується технологічним способом.

Симетричний окуляр представляє собою складальну одиницю. Він має два однакових дволінзових оптичних блока, встановлених симетрично в оправу і закріплених в ній за допомогою різьбового і проміжного кілець. Одночасно на оправі кріпляться жорсткий наочник і оправа з діоптрійною шкалою.  Оправа має окулярну різьбу, за допомогою якої переміщуються лінзи в різьбовій втулці, закріпленій на корпусі 4. Різьбова втулка на зовнішньому діаметрі має штрих для відліку по діоптрійній шкалі. Сітка закріплена в оправі приклеюванням і має поперечне переміщення разом з оправою  13. Різьбове кільце 14 фіксує сітку з оправою після її центрування.  Переміщення і попередня фіксація сітки виконується чотирма гвинтами 17, розміщеними попарно під кутом 90° один до одного. Кріплення призми 6 в корпусі 4 зі сторони робочих граней виконується пружинними упорами 12, гайкою 10 і втулкою 13. Регулювання тиску упора здійснюється гвинтом 16 і гайкою 18 через шайбу 11. З торцевих поверхонь  призма закріплена  напівжорсткими упорами на корпусі 4 і кришці 5. Кришка приєднується до корпусу гвинтами 15.

Таким чином, окуляр, сітка і призма закріплені з необхідною точністю в корпусі 4. Їх взаємозв’язок з об’єктивом 1 здійснюється за допомогою патрубка 7, котрий вкручений в корпус 4. Патрубок має зовнішній установочний діаметр, відносно якого об’єктив центрований за допомогою посадочного діаметра з точністю 0,01-0,02 мм.

Кріплення дволінзового об’єктива 1 в патрубку 7 виконується накидною гайкою 8 через кільце 9, котре дозволяє при юстуванні сумістити фокальну площину об’єктива з площиною сітки. Установочний діаметр патрубка 7 є установочною базою монокуляра при кріпленні його в прилад. У відповідності з ДСТУ 2.108-81  конструкція  монокуляра  має специфікацію.

Лекція № 54. Приклади компонування приладів на базі оптичних систем мікроскопа, коліматора,проектора

Розглянемо деякі приклади конструкцій приладів побудованих на схемах систем проектора , коліматора,мікроскопа.

Рис.15.8.  Об'єктив проекційної установки

Об'єктив проекційної установки з кадром 300 х 300 мм показаний на рис.15.8. Його конструкція забезпечує автоматичне управління механізмами фокусування і ірисовою діафрагмою. Оптична схема об'єктиву побудована симетрично розташованим двома блокам лінз в оправах 2 і 8. Лінзи 4 і 75 завальцовані в окремі оправи. Лінзи 1, 3, 12 і 14 закріплені в оправах різьбовими і проміжними кільцями. Ірисова діафрагма 6 встановлена в оправу 2 нерухомо. Обидва блокі кріпляться на різьбленні в корпусі 5 об'єктиву, який переміщається в підставі  при обертанні гайки 7. Управління гайкою 7 здійснюється за допомогою приводу 9, що містить двигун 10 і дві пари зубчастих прямозубих шестерень редуктора. Двигун автоматично вимикається в крайніх положеннях корпусу 5 за допомогою приводу 9, що містить двигун 10 і дві пари зубчастих прямозубих шестерень редуктора. Двигун автоматично виключається в крайніх положеннях корпусу 5 за допомогою повзуна-шпонки 13, що утримує його від розвороту і що замикає відповідний концевий вимикач. Управління діафрагмою відбувається за допомогою шестерні 16, виконаною у вигляді втулки, що повертає повідець діафрагми приводом 17. Привід встановлений на нерухомій оправі  11.

На рис.15.9,10 показані конструкції автоколімаційних окулярів.

Рис.15.9. Окуляр Гауса

Рис.15.10. Окуляр куб

У корпусі автоколімаційного окуляру Гауса со світлоподільною пластиною 1 з одного боку кріпиться стопорним гвинтом втулка 2 з сіткою 3 і світлоділильною пластиною 4, а з іншої - втулка 5 з окулярним різьбленням, в яке укручений окуляр 8. Кріплення сітки 3 виконано різьбовим кільцем. Пластинка 4 фіксується в корпусі 1 двома проміжними втулками із скосами під кутом 45° і різьбовим кільцем. Для кріплення лінз окуляра 8 використовують спосіб завальцовки. Обертання окуляра виконується рукояткою 7 з шкалою 6, На рис. 15.9 показаний  автоколімаційний окуляр, за схемою Гауса. Як світлодільник використана полупрозора пластинка 4, встановлена під кутом 45° до оптичної осі окуляра. Світло від джерела (на малюнку не показаний) потрапляє на пластинку 4 і, частково відбившись, освітлює шкалу 3 з перехрестям. Її  автоколімаційне зображення фокусується об'єктивом в площину сітки 3 і розглядається окуляром 8. В конструкцію окуляра входить наочником 9.

На рис. 15.10 розглянута конструкція автоколімаційного окуляра, що використовує як світлодільник призму-куб. Конструкція містить джерело світла в патроні 13, конденсор в оправі 9, дві сітки освітлювача (рухому 5 і нерухому 7), призму-куб 5 і окуляр 17 з сіткою з оправі 15. На корпусі 4 кріпляться всі елементи конструкції: сітки 7 і 8, підстава освітлювача 10 з втулкою 11, різьбова втулка 16 з окуляром 17 і оправа 15 з сіткою. Переміщення повзуна 1 з сіткою 8 здійснюється в направляючих типа „ласточкин хвіст" за допомогою гвинта 3 і пружин 2. Патрон 13 з оправою 12 встановлений з можливістю подовжнього переміщення у втулці 11 з хомутом. Втулка 11 на підстави 10 має поперечне переміщення за допомогою гвинтів 14. Конструкція окуляра типова з діоптрійним наведенням на фокальну площину. Кріплення призми-куб 5  різьбовим кільцем 6  унеможливлює пережими скла в кутах призми.

На рис.15.11. приведена конструкція відлікового мікроскопа.

Рис.15.11. Відліковий мікроскоп

Мікроскоп зібраний в корпусі 5. Об'єктив містить передній блок, закріплений за допомогою різьбового кільця 1 в оправі 2, і лінзу, завальцовану у втулці 7. Втулка кріпиться на різьбленні в оправі 2. Між ними на терті встановлена диафрагма 3. Об'єктив виконаний у вигляді самостійної складальною одиниці. За об'єктивом в корпусі 5 розташована і закріплена різьбовим кільцем 6 оправа 5 із завальцованою в ній сіткою. Регулювальне кільце 9 дозволяє встановити сітку в потрібне положення. Окуляр зібраний в корпусі 11 із зовнішнім окулярним різьбленням. Кріплення оптичних деталей виконане різьбовим і проміжним кільцями. Гайка 10 служить обмежувачем обертання окуляра в різьбовій втулці 12, закріпленій на корпусі 5. Окуляр має жорсткий наочник 14, виготовлений разом з рукояткою, яка має діоптрійну шкалу. Як і об'єктив, окуляр виконаний у вигляді самостійної складальної одиниці. Корпус мікроскопа 5 встановлений у втулку 4 і закріплений гайкою 13. Втулка 4 має штрих нуля відліку шкали окуляра

Рис.15.12. Проектор для фотолітографії

На рис.15.12 приведена компоновка проектора для фотолітографії, який містить основу 1 , корпус мікроскопа 2, візуальну трубку 3, корпус проекційної частини 4 , освітлювач 5, фотошаблон 6. На рисунку показані положення основних складальних баз: база кріплення джерела (Б5), технологічна регульована база(БТ), база візуальної частини (БЗ), база кріплення проекційної частини (Б2).

Література:

1. Справочник конструктора оптико-механических приборов./Под. ред. В.А.Панова-Л.: Машиностроение, 1980.-742с.

2. Ключникова Л.В., Ключников В.В. Проектирование оптико-механических приборов.-СПб.:Политехника, 1995.-206с.

3. Краузе В. Конструирование  приборов. В 2-х ч.М.:Машиностроение, 1987.-Ч.1.-384с.; Ч.2.- 376с.

4. Дитрих Я. Проектирование и конструирование. Системный подход.-М.: Мир, 1981.- 454с.

5. Плотников В.С., Варфоломеев Д.И., Пустовалов В.Е.  Расчет и конструирование оптико-механических приборов.-М.:Машиностроение, 1983.-256с.

6.  Кулагин В.В. Основы конструирования оптических приборов.-Л.: Машиностроение, 1982.- 312с.

7. Справочник конструктора точного приборостроения/ Под ред. К.Н. Явленского. - Л.: Машиностроение, 1989.- 792с.

8. Латыев С.М. Компенсация погрешностей в оптических приборах. -Л.: Машиностроение, 1985.-248с.

9. Погарев Г.В. Юстировка оптических приборов. -Л.:Машиностроение,1982.-238с

10. Справочник технолога –оптика./  Под ред. М.Н.Окатова.СПб.: Политехника, 2004. -680с.

11. Турыгин И.А. Прикладная оптика.-М.: Машиностроение,1966.-431с.

12. Латыев С.М. Конструирование точных (оптических) приборов.-СПб.:Политехника, 2007.-579.

13. Надежность технических систем: Справ./ Под ред. М.А. Ушакова-М.: Радио и связь, 1985.-608 с.

14. Брусков А.М., Брусков В.М. Конструирование зеркально-призменных оптико-механических узлов.- М.: Машиностроение, 1987.-139 с.

15. Мирошников М.М. Теоретические основы оптико- електронных приборов.-Л., Машиностроение,1983.- 696 с.

16. Парвулюсов  Ю.Д., Якушенков Ю.Г., Солдатов Н.И. Проектирование оптико-електронных приборов.-М.: Машиностроение,   1992.- 421с.

17. Плотников В.С. Геодезические приборы.- М.: Недра, 1987.- 397 с.

ЗМІСТ

Тема 1.  Конструкторська підготовка при виробництві оптичних приладів	3

Лекція №1. Зміст і задачі дисципліни. Основні поняття. Елементарні логічні методи конструювання	3

1.1 Зміст і задачі дисципліни	3

1.2. Основні поняття	4

1.3. Елементарні логічні методи конструювання	5

Лекція № 2. Норматівно-технічна документація та основні вимоги при конструюванні оптичних приладів	7

2.1. Склад і зміст ЄСКД. Категорії  і види стандартів	7

2.2. Загальні вимоги, що пред'являються при проектуванні оптичних приладів (ОП)	9

Лекція № 3. Зміст основних стадій та етапів розробки приладу	11

Технічне завдання (ТЗ)	11

Тема 2. Принципи розробки конструкції приладу виходячи з вимог точності	15

Лекція № 4. Поняття точності приладу. Класифікація похибок	15

4.1. Поняття точності приладу	15

4.2. Класифікація похибок	16

Лекція № 5.  Класифікація похибок (продовження). Рівняння точності приладу	21

5.1. Класифікация похибок (продовження)	21

5.2. Основне рівняння точності приладу	23

Лекція № 6. Методика виявлення похибок, що потребують компенсації. Розрахунок характеристик компенсаторів похибок	25

6.1. Методи виявлення похибок, що вимагають компенсації	25

6.2.Розрахунок характеристик компенсаторів похибок	27

Лекція 7.  Методи  підвищення точності при проектуванні оптичних приладів	29

7.1. Технологічний метод	30

7.2.Проектний метод	30

7.3. Компенсаційний метод	34

Лекція №8.  Теоретико - вірогідносний підхід при оцінці точності приладу	35

Тема 3.  Надійність оптичних приладів	44

Лекція № 9. Поняття надійності приладів. Характеристики надійності.  Засобі підвищення надійності приладів	44

Тема 4. Основі конструювання деталей та зєднань	49

Лекція № 10. Структурні єлементи деталей. Вібір матеріалу, форми, визначення розмірів	49

10.1.Структурні єлементи деталей	49

10.2.	Вібір матеріалу, форми, визначення розмірів деталей	50

Лекція № 11. Типи  з'єднань деталей та вибір методу з'єднань. Класифікація та якості контактних пар	53

11.1. Типи  з'єднань деталей та вибір методу з'єднань	53

11.2.Класифікація і властивості контактних пар і з'єднань	58

Лекція № 12. Основі базування деталей. Геометрічна невизначенність та перетворення класів контактних пар. Надлишкове базування	59

12.1. Основи базування деталей	59

12.2. Геометрична невизначеність і перетворення класів контактних пар	63

12.3. Геометрична невизначеність і надлишкове базування	67

Лекція № 13. Методика визначення та способи усунення надлишкових звязків. Прінципи конструювання зєднань деталей. Зєднання оптичних деталей з механічними. Технологічні основи конструювання зєднань	68

13.1.  Методика визначення та способи усунення надлишкових звязків	68

13.2. Принципи конструювання з'єднань механічних і оптичних деталей	71

13.3.Технологічні основи конструювання зєднань	76

Тема  5. Конструювання вузлів освітлювачів	76

Лекція № 14. Конструювання вузла освітлювоча у мікроскопі	76

Лекція № 15. Конструювання вузла  освітлювача в проекційних та коліматорних приладах	80

15.1. Конструювання вузла освітлювача в проекційних приладах	80

15.2.Конструювання вузла освітлювача в  коліматорних приладах	84

Лекція № 16. Основні формули для розрахунку освітлювачів. Особлівості конструкцій освітлювачів .Приклади конструкцій	85

16.1 . Основні формули для розрахунку освітлювачів	85

16.2. Особливості конструкцій вузлів освітлювачів	88

Тема  6. Конструювання вузлів обєктивів та окулярів	94

Лекція № 17. Основні характеристики і класифікація конструкцій об’ективів. Вімоги до точності позиціювання об’ективів	94

17.1. Основні характеристики і класифікація конструкцій об'єктивів	94

17.2. Визначення вимог до точності позиціювання об'єктивів	96

Лекція № 18. Основні похибки конструкції об’ективів	101

18.1. Вплив первинних похибок об'єктивів на похибка фокусної відстані	101

18.2. Вплив умов експлуатації на відхилення фокусної відстані фокусуючих пристроїв	103

Лекція № 19. Розрахункі термокомпенсаторів при конструюванні об’ективів. Аналіз прикладів конструкцій термокомпенсаторів	105

Лекція № 20. Класифікація та основні типи систем автофокусування об’ективів	109

Лекція № 21. Поняття центрування об’ективів.Методи компенсації децентрувань	118

21.1 Поняття центрування об’ективів	118

21.2 Методи компенсації децентрувань	119

Лекція № 22. Класифікація конструкцій окулярів. Розрахункі  діоптрійноїшкали та окулярної різьби .Конструювання фокусуючих вузлів	122

22.1 Класифікація конструкцій окулярів	122

Тема  7. Конструювання вузлів з дзеркально-призменними системами	130

Лекція № 23. Класифікація дзеркально-призменних систем. Матріця дії та принципи конструювання вузла плоского дзеркала	130

23.1. Призначення і класифікація дзеркально-призменнних систем (ДПС)	130

7.2.Матріця дії та принципи конструювання вузла плоского дзеркала	132

Лекція № 24. Діючі пересування та оптимізація конструкції вузла плоского дзеркала	133

24.1. Діючі пересування  вузла плоского дзеркала	133

24.2.Оптимізація конструкції вузла плоского дзеркала	135

Лекція № 25. Матриця дії  вузла кутового дзеркала та приклади її застосування	138

25.1. Матриця дії  вузла кутового дзеркала	138

25.2.Приклад застосування матриці дії кутового дзеркала	139

Лекція № 26. Особі напрямки в конструкції вузла кутового дзеркала	144

Лекція № 27. Діючі пересування та оптимізація конструкції вузла кутового дзеркала	149

Лекція № 28. Приведення складних ДПС до простих еквівалентів	153

Тема  8. Конструювання скануючих вузлів	158

Лекція № 29. Типи і характеристики скануючих систем з  плоскими дзеркалами	158

Лекція № 30. Звязок кутів установки скануючих дзеркал з кутами поля огляду.  Візначення габаритів скануючих дзеркал і призм	163

30.1.Звязок кутів установки скануючих дзеркал з кутами поля огляду	163

30.2  Візначення габаритів скануючих дзеркал і призм	164

Лекція № 31. Аналіз і методи компенсації похибок дзеркальних скануючих вузлів	167

Лекція № 32.   Скануючі вузли з призмами і багатогранними дзеркалами	171

Тема 9. Конструювання оптичних функціональних вузлів точного позиціювання	175

Лекція № 33. Характеристики оптико-механічних вузлів для точного відліку	175

Лекція №34.   Розрахункі відлікових пристроїв з  відліковими мікроскопами	180

Лекція №35. Конструювання та вимоги до точності позиціювання шкал та сіток	184

Лекція № 36. Оптико-механічні мікрометри	187

Лекція № 37. Оптіко-механічні мікрометри(продовження)	190

Лекція № 38.Фотоелектричні  відлікові пристрої	196

Лекція№ 39. Кодові та растрові відлікові пристрої	198

Тема 10. Засоби захисту оптичних приладів від дії зовнішніх факторів	205

Лекція № 40. Захист оптичного приладу від теплової дії	205

Лекція № 41. Герметізація та екранування оптичних приладів	211

41.1  Герметизація оптичних приладів	211

41.2. Екранування в оптичних приладах	216

Лекція № 42. Захист оптичного приладу від  вібрацій	219

Тема 11. Типові оптичні деталі. Оформлення креслень	222

Лекція № 43.Вимоги до оформлення креслень оптичних деталей	222

43.1. Загальні вимоги при конструюванні оптичних деталей	222

43.2. Вимоги до оформлення креслень оптичних деталей	223

Лекція № 44.Вимоги до оформлення  оптичних схем. Лінзи і лінзові блоки	232

44.1. Вимоги до оформлення  оптичних схем	232

44.2. Лінзи і лінзові блоки	233

Лекція № 45. Призми. Дзеркала.Сітки.Растри	237

45.1. Призми	237

45.2. Дзеркала	240

45.3. Сітки. Растри	244

Тема 12. Розрахункі і компонування приладів на базі коліматорних і телескопічних оптичних систем	246

Лекція № 46.Розрахункі і компонування коліматорів	246

Лекція №47. Схеми коліматорних прицілів	251

Лекція №48. Схеми телескопічних прицілів	256

Лекція №49. Принципи габаритного розрахунку приладів на базі телескопічної оптичної системи	262

Тема 13. Розрахункі  приладів на базі проекційних оптичних систем	267

Лекція № 50. Габаритний розрахунок приладів на базі  проекційної системи	267

Тема 14. Розрахункі  приладів на базі  оптичної системи мікроскопа	276

Лекція № 51. Габаритний розрахунок мікроскопа	276

Тема15. Компонування оптичних приладів і приклади конструкцій	283

Лекція № 52.Загальні принципи компонування  оптичних приладів	283

Лекція №53. Компонування монокулярів і автоколіматорів	290

Лекція № 54. Приклади компонування приладів на базі оптичних систем мікроскопа, коліматора,проектора	294

Література:	300